ОБРАЗЕЦ № 2

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище и адрес на управление по регистрация: |  |
| ЕИК: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: |  |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e- mail: |  |

до „МБАЛ - Хасково” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

за участие в открита процедура

за избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет:

“Доставка на нова рентгенова тръба за Ангиографски апарат модел Optima 3100, произведен от GE Healthcare“

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации:

1.Предлаганaтa от Нас рентгенова тръба е:

Марка:…………………………………………………………….

Модел:…………………………………………………………….

Производител:……………………………………………………

| № | Работни характеристики | Изисквания на възложителя | Предложения на участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аноден топлинен капацитет | 3.7MHU |  |
| 2. | Диаметър на анода | 160mm |  |
| 3. | Скорост на въртене на анода | 7800 об. /мин. |  |
| 4. | Размери на факуса | 0.3; 0.6; 1.0 mm |  |
| 5. | Максимална мощност при различните фокуси | 20.0; 55.8; 112.9 kW |  |
| 6. | Топлинен капаците на хоубе | 6.9 MHU |  |
| 7. | Топлотдаване на хоубе | 259 kHU/min. |  |
| 8. | Максимално работно високо напрежение | 125 kV |  |

2. Предложеното оборудване е фабрично ново и е напълно съвместимо с  ангиографски апарат модел Optima 3100, произведен от GE Healthcare.

3. Ще извършим демонтаж на старата дефектирала тръба и транспортирането й за рециклиране, обезвреждане или друго действие изцяло за наша сметка.

4. Предлаганият от Нас срок на доставка  е ........ (...................) дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

*Забележка: Възложителят определя максимален срок на доставка не повече от  20 (двадесет) календарни дни,  считано от датата на представяне на възлагателно писмо от негова страна. Участник предложил по-дълъг срок на доставка ще бъде отстранен от участие.

5. Предлаганият от Нас срок за инсталация и монтаж, настройка, пробно изпитване и въвеждане в експлоатация,  е..........(....................) дни, след доставката.

6. Предлаганият от Нас гаранционен срок е: ..............(...........................) месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на ангиографски апарат модел Optima 3100, произведен от GE Healthcare.  Задължаваме се в рамките на гаранционния срок да осигурим на Възложителя гаранционно  обслужване.

*Забележка: Възложителят определя минимален гаранционен срок на оборудването  не по-малко от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на  подписване на Приемо-предавателния протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на Ангиографски апарат модел Optima 3100, произведен от GE Healthcare.  Участник предложил по-малък гаранционене срок ще бъде отстранен от участие.

7. Предлаганото от Нас оборудване отговаря на  Разпоредбите на Закона за медицинските изделия, относно нанесена „CE” маркировка, за което прилагаме заверено копие на: …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и оферираните от Нас условия.

ПРИЛОЖЕНИЯ: Пълна и изчерпателна техническа документация - подробни каталози с технически характеристики, съдържащи информация за всички параметри и функции, поставени като минимални изисквания в техническата спецификация на възложителя и други официални документи, от които да са видни основните технически характеристики и параметри на предлаганото оборудване.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |