ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Неонатален апарат за механична вентилация

Апаратът следва да притежава следните технически параметри и характеристики:

1. Апаратът да бъде адаптиран за съвременна апаратна вентилация на новородени деца с ниско и екстремно ниско тегло и доносени деца.

2. Принципи на вентилация  - постоянен поток на газовата смес, циклиране по време и лимитирано налягане.

3. Конвенционални режими на  вентилация: Мандаторна вентилация (IPPV), контролирана по налягане при продължително положително налягане на дихателните пътища  (CPAP)

4. Синхронизирана мандаторна вентилация ( SIMV, SIPPV), Вентилация контролирана по налягане (Pressure Support /PSV/)

5. Високочестотна вентилация с осцилации, честота от 5 до 20 Hz, (CPAP + HFV, IMV + HFV)

6. Вентилация с гарантиран обем (VG).

7. Мониториране на газов поток, О2- концентрация и вентилационни обеми /дихателен обем, минутна вентилация/.

8. Мониторинг на белодробни функционални показатели: комплайанс, резистентност, време - константа.

9. Графично представяне на промените в налягането и потока за всеки дихателен цикъл и представяне на динамиката за определени интервали.

10. Честота на конвенционалната вентилация до 200/мин.

11. Инспираторни времена :  ≤0,1 до ≥2 сек.

12. Експираторни времена: ≤0,2 до ≥30 сек.

13. Базов поток: ≤1 до ≥30 L/min

14. Възможност за инспираторна концентрация на О2 от 21 - 100%.

15.Сензор за поток: тип гореща жичка, местоположение на сензора за поток близко (проксимално) до пациента.

16. Компактност и мобилност.

17. Наличие на стойка с колела и спирачка.

18. Овлажнител с микропроцесорно управление и нагревател в инспираторния тракт

19. Комплект пациентна система за многократна употреба.