ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на HD видео-ендоскопска система, нова, неизползвана.

- Конфугурацията да съдържа:

- HD Видео процесор

- Ксенонов Източник на светлина - мин. 150W

- Видео Риноларингоскоп

- Медицински монитор мин. 19" с висока резолюция

- Количка

- Специализиран софтуер

- Лаптоп с инсталиран специализиран софтуер

- Технически изисквания отнасящи се за видео процесора

- Методът за получаване на изображението да е цветен CCD

- Наличие на функция за визуализация на повредените тъкани

- Наличие на DVI или HDТV или HD-SDI видео изход

- Наличие на стандартни видео изходи (RGB, Y/С, Композитен)

- Да притежава баланс на бялото

- Настройката на контраста да е с минимум 3 режима

- Настройка на цветовете в стъпки - за червеното мин. 4 стъпки, за синьото - мин. 4 стъпки

- Увеличаване (zoom функция) - 1.2х, 1.5х, 2,0х

- Технически изисквания отнасящи се за източника на светлина

- Тип на източника на светлина - Ксенон

- Мощност-мин. 150W

- Работа с една лампа не по-малко от 500 часа

- Наличие на индикатор на предния панел, показващ живота на лампата Наличие на автоматичен контрол на осветеността в зависимост от близостта на изследваната тъкан

- Превключвател на налягането - мин. 2 нива

- Технически изисквания отнасящи се за риноларингоскопът

- Начален и краен диаметър - 5.7мм - 5.8мм

- Извивка нагоре/надолу -130°/130°

- Работна дължина - 450мм

- Ъгъл на виждане -100°

- Наличие на работен канал - 2мм

- Технически изисквания отнасящи се за мониторът

- LCD минимум 19" HD

- Минимална резолюция 1920 х 1080

- Наличие на следните входсве - Y/C, RGB, композитен и цифров

- Технически изисквания отнасящи се за софтуера.

- Софтуера до осигурява възможност за запаметяване на пациенти - създаване на база данни

- Да осигурява възможност за запис на клип

- Да осигурява възможност за запис на изображения

- Да осигурява възможност за създаване на лист с конкретно избрани изображения от дадено изследване и въведено медицинско становище отнасящо се за конкретното изследване

- Запаметяване на изображенията по време на изследването да става без необходимостта от едновременна работа със софтуера.