## таблица 1
ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ №1
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - „Доставка на анестезиологичен апарат за нуждите на „МБАЛ- Хасково” АД”
№ | АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ | Брой | Търговско наименование | Технически характеристики/параметри на предлагания апарат: | Страница от продуктовия каталог/ брошура
I. | Анестезиологичния апарат, подходящ за възрастни и деца, следва да притежава следните технически параметри и характеристики: | 1
1 | Нисък разход на газове и възможност за работа с нисък поток
2 | Електрически задвижван бутален вентилатор, без нeoбходимост от двигателен газ
3 | Електронно контролиране на зададените параметри
4 | Ротаметричен блок за кислород, сгъстен въздух и райски газ
5 | Гарантирано подаване на 23% О2 при газова смес кислород/райски газ
6 | Доставяне на газовата смес с декуплиране на свежите газове
7 | Звукова и визуална аларма при ниско налягане на кислорода
8 | Възможност за автоматично обдишване с атмосферен въздух при липса на свеж газ
9 | Регулируем предпазен вентил за ограничаване на налягането при ръчно обдишване
10 | Външен извод за свеж газ за включване на отворена система за обдишване
11 | Екран – с цветен дисплей и размер минимум 10’’
12 | Автоклавируема компактна и мобилна обдишваща система
13 | Модул за отвеждане на отработените наркозни газове
14 | Абсорбер за въглероден двуокис – за многократна употреба, с възможност за автоклавиране, вместимост минимум 1,2 л.
15 | Възможност за надграждане със система за използване на еднократни, предварително напълнени, канистри за абсорбент на въглероден двуокис, с вместимост минимум 1,2 л /оптимизиране на работата на персонала с апарата и безопасността на пациента/
16 | Допълнителен ротаметър за кислород с поток на свеж газ от 0 до 10 L/min
17 | Възможност за работа с два изпарителя при съответно блокиране на неизползвания в момента изпарител
18 | Бронхиална/ендотрахеална аспирация - вакуум
19 | Възможност за измерване, контролиране и мониториране на следните дихателни параметри:
19.1 | честота на дишане
19.2 | налягане в дихателните пътища
19.3 | тидален обем
19.4 | минутен обем
19.5 | РЕЕР
19.6 | пиково налягане
19.7 | FiO2 /инспираторна концентрация на кислород/
19.8 | крива на налягането
20 | Режими на обдишване: ръчно / спонтанно, Обдишване по обем /IMV/IPPV/CMV/, Обдишване по налягане /PCV/
21 | Вградена акумулаторна батерия, позволяваща автономна работа мин. 45 мин.
22 | Кислороден байпас с минимум 70 l/min
23 | Автоматичен диагностичен тест след включване на апарата
24 | Тест за къмплаянс на системата, тест за лекаж в системата, тест за лекаж във вентилатора и тест на предпазните клапани
25 | Режим на готовност (stand-by)
26 | Апаратът да бъде върху мобилна количка с минимум 3 чекмеджета за аксесоари и заключващи се колела
27 | Вентилаторът да отговаря на следните минимални параметри:
27.1 | Еднократен дихателен обем при обдишване по обем: 20 – 1400 ml
27.2 | Дихателна честота: 4 – 60 bpm.
27.3 | Съотношение вдишване към издишване (Ti:Te): 4:1 - 1:4
27.4 | Регулируем PEEP: 0 – 20 cmH2O
27.5 | Инспираторна пауза: 0 – 50 %
27.6 | Инспираторен поток: 10 – 75 L/min
27.7 | Инспираторно налягане Pinsp: PEEP+5 до 65 cmH2O
27.8 | Ограничаване на налягането Pmax: 15 – 70 cmH2O
28 | Софтуер / потребителски интерфейс на апарата на англ. и на бълг. език
29 | Апаратът да бъде окомплектован с:
29.1 | Комплект пациентни шлангове за възрастни – 1 копл., силикон, с възможност за многократна стерилизация. | 1
29.2 | Комплект шлангове за централно захранване с газове – кислород, въздух, райски газ и вакуум- 3м. | 1
29.3 | Шлаух за извеждане на отработените газове – 5м. | 1
30 | Инструкции за работа на български език, в оригинал от производителя на апарата
II. | Газов анализатор: | 1
1. | Наличие на газов анализатор за инспираторна и експираторна концентрация на N2O, СО2 и О2, както и анестетици - Изофлуран, Севофлуран, Енфлуран и Десфлуран
III. | Пациентен монитор: | 1
1 | Цветен LCD дисплей с управление с докосване /touch-screen/, с размер min. 15”
2 | Компактни размери: не по – големи от в/ш/д 320 x 410 x 160 mm
3 | Бутони за бърз достъп до основни менюта
4 | Възможност за работа при температура 5 - 40° C, влажност 25% - 80%
5 | Възможност за изобразяване на 11 криви в реално време
6 | Калкулатор на дозиране на лекарства
7 | На екрана на монитора се изобразяват данните от газовия анализатор /т. II./ с криви и стойности на СО2, О2, N2O и анестетици / Изофлуран, Севофлуран, Енфлуран и Десфлуран/
8 | Методи на работа при измерване на неинвазивно кръвно налягане: ръчно, автоматично и продължително измерване; интервали - между 1 и 480 минути
9 | Да измерва сърдечна честота в границите 15-300 удара в минута, за деца – 15 – 350 удара в мин.
10 | Измерване на сатурация: 0 – 100%, резолюция 1%,
11 | С възможност за измерване на температура с два електрода едновременно.
12 | С възможност за изобразяване на графики и графики+трендове с памет за последните 120 часа
13 | 16 различни анализа на аритмия
14 | Детекция на брадикардия и тахикардия при възрастни и деца
15 | ЕКГ: 3 отвеждания, с възможност за изобразяване на 7 криви
16 | Аларми на приоритетен принцип, 3 нива на важност
17 | Функция: замразяване на екрана
18 | VGA видео изход
19 | Захранване: 100-240V, 50-60 Hz
20 | Вградена Li-ion презареждаща се батерия, даваща независимост за 180 минути
21 | Вграден термопринтер за 3 криви; с възможност за запис на 8 сек. в реално време, алармени параметри, трендове
22 | В комплект с кабели и модули за измерване на: | 1
22.1 | EКГ, cъpдeчнa чecтoтa – 3 отвеждания, който да разполага с филтър за ел. шумове предизвикани от работа с електронож или дефибрилатор – за многократна употреба ;
22.2 | кислородна caтуpaция, пулсоксиметрия – за възрастни, за многократна употреба ;
22.3 | нeинвaзивнo кpъвнo нaлягaнe за възрастни, за многократна употреба ;
22.4 | телесна тeмпepaтуpа – кожна, ректална, за многократна употреба
23 | Тегло максимум 7 кг.
24 | Софтуер / потребителски интерфейс на английски и на български език
25 | Инструкции за работа на български език, в оригинал от производителя на апарата
Компонентите по т. I.,т. II. и т. III. следва да са произведени от един и същи производител и да са съвместими по между си.
| ДАТА : |  |  | ПОДПИС И ПЕЧАТ :

## таблица 2
ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ №2
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - „Доставка на лапароскопско оборудване за нуждите на „МБАЛ- Хасково” АД”
№ | ЛАПАРОСКОПСКО ОБОРУДВАНЕ | Брой | Търговско наименование | Технически характеристики/параметри на предлагания апарат: | Страница от продуктовия каталог/ брошура
I. | Aпаратa, следва да притежава следните технически параметри и характеристики: | 1
1 | Контролен модул за ендоскопска камера | 1
1.1 | Едночипова технология
1.2 | С пълна разделителна способност, 1920 х 1080 пиксела.
1.3 | Стандарт FULL HD
1.4 | Прогресивно сканиране 50/60 HZ.
1.5 | С възможност за формат на картината 16:9
1.6 | Минимум 5 автоматични режима и персонални настройки за трима потребители.
1.7 | Тегло: максимум 5.5 кг.
1.8 | Изходящ видео сигнал:
- 2хDVI-D 1080 P (50/60 HZ)
- 2хHD-SDI 1080 I
- S-VIDEO NTSC/PAL
1.9 | Максимална консумация: 75 VA.
2 | Глава за ендоскопска камера: | 1
2.1 | С минимум 4 цветно кодирани управляващи бутона и минимум 5 функции.
2.2 | Скорост на блендата: 1/50 – 1/10 000s.
2.3 | С оптичен зуум (2.0х), фокусно разстояние 14-28мм. и дигитален зуум (2.5х)
2.4 | Тегло на камерата без кабел: максимум 300 г.
2.5 | Кабел: дължина минимум 4м.
3 | Електрически контактен кабел с дължина минимум 1.0 м | 1
4 | Източник на студена светлина , LED технология | 1
4.1 | Минимум 1500 раб. часа, без резервна крушка.
4.2 | С универсален вход за кабел за студена светлина.
4.3 | С плавен контрол на интензитета на лампата.
4.4 | С вградена система за контрол на количеството преминаваща светлина през кабела за студена светлина.
4.5 | С възможност за активиране на режим stand-by от главата на камерата.
4.6 | Максимална консумация:
550 VA
100-240 Volt
5 | Стерилен адаптор за кабел за студена светлина | 1
6 | Кабел за свързване на източника на студена светлина с контролния модул на камерата | 1
7 | Кабел за студена светлина FULL HD, диаметър минимум 4.8мм, дължина минимум 2.5м. | 1
8 | Електрически контактен кабел с дължина минимум 1.0 м | 1
9 | Монитор: | 1
9.1 | Ендоскопски плосък монитор 26"
9.2 | Резолюция 1920 х 1080 пиксела, по стандарт FULL HD
9.3 | TFT панел, с LED просветка
9.4 | Формат на картината 16:9
9.5 | с антирефлексно защитно стъкло
9.6 | Яркост: 800 cd/m2
9.7 | Контраст 1000:1
9.8 | Зрителен ъгъл: хоризонтален / вертикален 178°
9.9 | Време за реакция: максимум 8 ms
9.10 | Тегло: максимум 8.5 кг.
9.11 | Входящ видео сигнал: 2 x DVI (DVI-D и DVI-I), 2 x SDI/HD-SDI (BNC), RGB/HD-RGB (BNC x 5 или HD-15), 2 x S-Video (DIN-4 или 2 х BNC), 1 x COMPOSITE (BNC), 1 x VGA (HD-15);
9.12 | Изходящ видео сигнал: 1 x DVI (DVI-D), 1 x SDI/HD-SDI (BNC), 1 x HD-RGB/HD-RGB (BNC x 5 или DVI-I), 1 x 1 x S-Video (DIN-4)
9.13 | С функция за автоматично избиране на видео сигнала
9.14 | С функция мултимодалност (картина в картината)
9.15 | Максимална консумация на енергия: 130 VA
9.16 | С включени минимум следните аксесоари: 1 x S-Video кабел; 2 x Composite кабел; 1 x VGA кабел; 1 x DVI кабел.
10 | Стойка за ендоскопски монитор | 1
11 | Електрически контактен кабел с дължина минимум 1.0 м | 1
12 | Инсуфлатор за въглероден двуокис | 1
12.1 | Максимален поток на газта: 40 л./мин.
12.2 | Режим на поток на газта за педиатрия: 1л – 5л през интервали от 0.5 л.
12.3 | Показва разхода на газ в литри
12.4 | С интегрирана система за предварително загряване на газта
12.5 | С възможност за свързване към газова бутилка и централна система за подаване на газ
12.6 | С възможност за регулиране режима на налягане: 1-30 mm Hg.
12.7 | Максимална консумация: 125 VA
13 | Силиконова тръба с опция за загряване, многократна, за минимум 100 стерилизационни цикъла | 1
14 | Накрайник NIST за централна газова система | 1
15 | Тръба за газ под високо налягане, DIN/US , дължина минимум 1.5м | 1
16 | Стерилен филтър за въглероден диоксид, еднократен, опаковка | 1
17 | Електрически контактен кабел с дължина минимум 1.0 м | 1
18 | Количка за ендоскопско оборудване: | 1
18.1 | Тип тролей, с чекмедже
18.2 | Ширина на плотовете- минимум 550 мм, брой на плотовете – минимум 4
18.3 | С блокируеми антистатични двойни предни колела
18.4 | С разклонител с минимум 8 контакта, входящ ток 6А
18.5 | Допустимо натоварване между 200кг и 220кг, оборудвана с интегриран мониторинг на системата.
19 | Фиксатор за бутилка към количката | 1
20 | Носач за инфузионна бутилка | 1
21 | Устройство за фиксиране на камера към количката | 1
22 | Мрежов кабел с евро щепсел и дължина минимум 4.5 м | 1
23 | Универсална иригационна помпа | 1
23.1 | Индивидуализирани настройки за иригация
23.2 | С Touch screen
23.3 | Максимален иригационен поток за лапароскопия: 3,5 л./мин.
23.4 | Тегло: максимум 8.5 кг.
23.5 | Максимална консумация: 90 VA
24 | Транспондер за лапароскопия | 1
25 | Електрически контактен кабел с дължина минимум 1.0 м | 1
II. | Лапароскопски инструменти - сет : | 1
1 | Лапароскопска оптика по стандарт FULL HD, диам. 10 мм, зрителен ъгъл 30°, работна дължина минимум 330 мм | 1
2 | Кошница с фиксатори за лапароскопска оптика с дължина до 340 мм, размери: минимум 454 x 84 x 41 мм | 1
3 | Игла за инсуфлация по Верес, диам. 2.1 мм, дължина минимум 120 мм, за многократна употреба | 1
4 | Канюла за троакар, гладка, диам. 5 мм, цветно кодирана, работна дължина 110 мм, за многократна употреба | 2
5 | Обтуратор за троакар, диам. 5 мм с коничен остър връх, цветно кодиран, работна дължина 110 мм. Да е съвместим с канюла за троакар за еднократна употреба | 2
6 | Уплътнителна капачка за троакар, диам. 5 мм, опаковка за многократна употреба | 1
7 | Канюла за троакар, гладка, с кранче за инсуфлация, диам. 10 мм, цветно кодирана, работна дължина 110 мм, за многократна употреба | 1
8 | Обтуратор за троакар, диам. 10 мм с коничен остър връх, цветно кодиран, работна дължина 110 мм. Да е съвместим с канюла за троакар за еднократна употреба | 2
9 | Канюла за троакар, гладка, диам. 10 мм, цветно кодирана, работна дължина 110 мм, за многократна употреба | 1
10 | Уплътнителна капачка за троакар, диам. 10/12 мм, с редуктор за инструменти с диам. 5 мм, за многократна употреба | 1
11 | Уплътнителна капачка за троакар, диам. 10/12 мм, за многократна употреба | 1
12 | Монополярна ножица тип „кука”, права, със заоблени върхове, диам. 5 мм, работна дължина минимум 310 мм. Със свободна ротация на шафта. Да може да се разглобява минимум на 4 части (работен шафт, вътрешна изолационна тръба, външна изолационна тръба и дръжка). | 1
13 | Монополярна дисекционна ножица по Метценбаум, с карбидни вложки, извита наляво, с фини набраздени обли върхове, с две подвижни остриета, диам. 5 мм, работна дължина минимум 310 мм. Със свободна ротация на шафта. Да може да се разглобява минимум на 4 части (работен шафт, вътрешна изолационна тръба, външна изолационна тръба и дръжка). | 1
14 | Монополярен дисекционен форцепс по Мериленд, извит, напречно набразден, с два подвижни върха, диам. 5 мм, работна дължина минимум 310 мм. Със свободна ротация на шафта. Да може да се разглобява минимум на 4 части (работен шафт, вътрешна изолационна тръба, външна изолационна тръба и дръжка). | 1
15 | Монополярен граспиращ форцепс, универсален, набразден с улеи в челюстите, прав, с два подвижни върха, диам. 5 мм, работна дължина минимум 310 мм. Със свободна ротация на шафта. Със заключващ механизъм на дръжката. Да може да се разглобява минимум на 4 части (работен шафт, вътрешна изолационна тръба, външна изолационна тръба и дръжка). | 1
16 | Монополярен дисекционен форцепс, атравматичн, извит, набразден, с два подвижни върха, диам. 5 мм, работна дължина минимум 310 мм. Със свободна ротация на шафта. Да може да се разглобява минимум на 4 части (работен шафт, вътрешна изолационна тръба, външна изолационна тръба и дръжка). | 1
17 | Монополярен дисекционен форцепс по Крок-Олми,комбиниран прав, набразден, с два подвижни върха, диам. 5 мм, работна дължина минимум 310 мм. Със свободна ротация на шафта. Със заключващ механизъм на дръжката. Да може да се разглобява минимум на 4 части (работен шафт, вътрешна изолационна тръба, външна изолационна тръба и дръжка). | 1
18 | Лапароскопски иглодържател, с карбидни вложки, прав, набразден, диам. 5 мм, работна дължина минимум 310 мм. С аксиална дръжка, с две позиции за заключване и отвор за почистване. | 1
19 | Лапароскопски иглодържател, с карбидни вложки, извит наляво, набразден, диам. 5 мм, работна дължина минимум 310 мм. С аксиална дръжка, с две позиции за заключване и отвор за почистване. | 1
20 | Лапароскопски инструмент за подкожно зашиване на фасциални разрези, диам. 2.5 мм, работна дължина минимум 170 мм, за многократна употреба | 1
21 | Инструмент за аспирация и играция, с двупътно спирателно кранче, с възможност за управление с една ръка, диам. 5мм, работна дължина минимум 310мм, за многократна употреба | 1
22 | Пункционна игла с вграден “Finger tip” контрол и „Luer-lock”/винтова връзка, дистален връх с диам. 2 мм, диам. 5мм, работна дължина минимум 330 мм, за многократна употреба | 1
23 | Ръкохватка за монополярни електроди, диам. 5 мм, работна дължина минимум 330 мм, за многократна употреба | 1
24 | Накрайник за монополярен керамичен електрод, L-образен, за многократна употреба | 1
25 | Монополярен високочестотен свързващ кабел, с накрайник 4 мм и дължина минимум 3.5 м | 1
26 | Биполярна дисекционна ножица по Метценбаум, извита наляво, с обли върхове, диам. 5 мм, работна дължина минимум 310 мм. Със свободна ротация на шафта. Да може да се разглобява минимум на 4 части (работен шафт, вътрешна изолационна тръба, външна изолационна тръба дръжка). | 1
27 | Биполярен граспиращ форцепс по Мериленд, извит, фенестриран, с два подвижни върха, диам. 5 мм, работна дължина минимум 310 мм. Със свободна ротация на шафта. Да може да се разглобява минимум на 4 части (работен шафт, вътрешна изолационна тръба, външна изолационна тръба дръжка). | 1
28 | Лапароскопски клипапликатор за среден размер лигатурни клипси, цветно кодиран, с диам. 10 мм и работна дължина минимум 330 мм. Със свободна ротация на шафта и отвор за почистване. | 1
29 | Биполярен високочестотен свързващ кабел, с накрайник 5/2 мм и дължина минимум 4 м | 1
30 | Накрайник за монополярен керамичен електрод, тип „топче”, за многократна употреба | 1
Компонентите по т. I. и т. II. следва да са произведени от един и същи производител и да са съвместими по между си.
| ДАТА : |  |  | ПОДПИС И ПЕЧАТ :

## таблица 3
ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ №3
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - „Доставка на апарати за хемодиализа за нуждите на „МБАЛ- Хасково” АД”
№ | АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА | Брой | Търговско наименование | Технически характеристики/параметри на предлагания апарат: | Страница от продуктовия каталог/ брошура
| Апарата за хемодиализа, следва да притежава следните технически параметри и характеристики: | 2
1 | Отворена система за диализни консумативи, с възможност за работа с : кръвни линии, диализатори, диализни концентрати /сухи и течни/ на различни производители, включително и български;
2 | Цветен екран със сензорно управление. Задаване на настройки и параметри на лечението чрез докосване на екрана;
3 | С възможност за провеждане на ацетатна и бикарбонатна диализа;
4 | Държач за патрон със сух бикарбонат с възможност за работа с консуматив /картриджи/ на различни производители;
5 | Възможност за провеждане на диализно лечение: “single needle” и “double needle”;
6 | Волуметричен контрол на ултрафилтрацията и секвенционална ултрафилтрация (Бергстрьом);
7 | Скорост на ултрафилтрация от 0 до 4000 мл/ч;
8 | Индивидуално програмируеми в неограничен брой комбинации профили за проводимост (обща), бикарбонатна проводимост, диализатен поток, температура на диализатния поток, ултрафилтрация и хепарин;
9 | С вградена алармена система, кръвен детектор – оптичен, цветочувствителен, въздушен детектор на основата на ултразвук;
10 | Регулиране на скоростта на диализатния поток от 300 до 800 мл/мин с индивидуални стъпки от 1 мл;
11 | Регулиране на скоростта на кръвния поток от 50 до 600 мл/мин
12 | Регулиране на нивото в артериалната и венозна камери чрез натискане на икона на сензорния екран;
13 | Възможност за настройване на работната температура в диапазон от +33 до +40◦С;
14 | Измерване на хидравлично налягане преди входа на диализатора;
15 | Измерване на уреен клирънс (kt/V) по време на диализата без необходимост от допълнителни консумативи;
16 | Хепаринова помпа за спринцовки от 10 до 30 мл (болус функция), програмируемо вливане;
17 | Програмируеми режими за почистване и дезинфекция, за химическа, топлинна (85◦С) или комбинация от химическа/топлинна дезинфекция, седмично програмируемо разписание за дезинфекция;
18 | С вградена батерия- гарантираща работа минимум 20 минути в авариен режим;
19 | Стойка за апирогенен филтър за диализатния разтвор с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра;
20 | Система за съхранение на информацията за пациентите на карта, разпознаваща всички индивидуални данни на пациентите, свързани с диализното лечение (запаметява данните за последните минимум 50 терапии);
21 | Онлайн хелп бутон,който осигурява възможност за обясняване на функцията на всяка една икона и функция на български език;
22 | Режим стендбай, при който разхода на електроенергия се свежда до минимум, а разхода на вода и концентрат до 0 мл/мин;
23 | Възможност за надграждане на апарата с допълнителни опции без ограничение в техния брой
24 | Софтуер на български език, инструкции за употреба на български език;
25 | Вентил за проби;
| ДАТА : |  |  | ПОДПИС И ПЕЧАТ :