## Sheet1
Приложение №2.1 Техническо предложение
Номер по ред | Вид консуматив | Описание | Брой | Търговско наименование | Производител | Вносител
1 | Сетове за трансрадиален достъп | Дезилета с хидрофилно покритие и скосен връх на дилататора; размер 4, 5, 6, 7, 8 F; дължина 70, 100, 230 мм Водач с хидрофилно покритие; Абокат 1.10х51 мм | 1500
2 | Сетове за трансрадиален достъп | Дезилета със скосен връх. Размер 4, 5, 6,7,8,9 F. Дължина 11 см. Водач 0.021”, комбиниран с прав и J край. Атравматичен преход между дезилето и дилататора. Свободно въртящо се ухо за зашиване. 21G “гола” игла за пункция на радиална артерия. | 350
3 | Сетове за трансрадиален достъп | Интродюсер сет за радиален достъп с хемостатична, многопластова силиконова клапа и странично рамо, позволяващо промивка, инфузия и инжектиране на контраст при поставен катетър, с пункционна игла с квадратен хъб 22 g/4 см, водач 0,018"/50 см с нитинолова сърцевина и платинен връх, шафт 5Fr/6F/7F x 12 см и дилататор 0, 018", с хидрофилно TRH покритие | 150
4 | Сетове за трансрадиален достъп | Сетове за трансрадиален достъп с гола игла и водач 0.018” | 100
5 | Диагностични водачи | Диагностични водачи 0,35/180-190 J | 1000
6 | Диагностични водачи | Диагностични водачи 0,25/150 прав | 800
7 | Диагностични водачи | Диагностични водачи 0,35/260 прав | 100
8 | Диагностични водачи | Диагностични водачи 0,35/180 с хидрофилно покритие М coat | 30
9 | Диагностични водачи | Диагностични водачи 0,35/260 с хидрофилно покритие М coat | 20
10 | Диагностични водачи | Диагностични водачи Тип 1 0.035/175 J с двойно тефлоново покритие /РТFE/FEP/ на намотката | 300
11 | Диагностични водачи | Диагностични водачи 0.035/170-190 см J и прави | 300
12 | Диагностични катетри Размер 4, 5, 6, 7 F | Трислойни катетри с найлон / пебакс сплав, дистална полиуретанова зона. | 300
13 | Диагностични катетри Размер 4, 5, 6, 7 F | Възможност за избор на материала, от който са изработени полиуретан или найлон; атравматичен мек връх; SLX coating; Thin wall technology | 300
14 | Диагностични катетри Размер 4, 5, 6, 7 F | Специални радиални катери със специално хидрофилно покритие Brachial type | 1500
15 | Диагностични катетри за периферна ангиография | Двойна метална оплетка разположена в средата на катетъра за по-добра опора и контро при въртене. Хидрофилно покритие на дисталните 15 см. Вътрешно, полиуретаново покритие, подобряващо преминаването на материалите през него. Вътрешен размер 0.038. | 50
16 | Водачи за РТСА | Водач за коронарна ангиопластика-стандартен; Възможност за придаване на устойчива форма на върха и тактилно усещане, маркер за определяне дължината на лезията, хидрофилно покритие; shaping ribbon дизайн на върха; ELASTINE distal core; Дължина на проксималния оплетен сегмент-20.0-23.0sm; Spring coil length-40sm | 350
17 | Водачи за РТСА | Водач - PTCA, 0.014''; 190/300 cm; J и прав връх дистална сърцевина - Elastinite хидрофилно покритие Turbocoat. рентгенопозитивен интермедиерен полимерен сегмент наличие на спираловиден сегмент и PTFE покритие. shaping ribbon дизайн на върха; материал - durasteel дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm; наличие на допълнителен 1,5mm маркер(златен). | 150
18 | Водачи за РТСА | Водач - PTCA, 0.014''; 190/300 cm; прав връх с възможност за отлично задържане на формата на върха дистална сърцевина - Nitinol ( Elastinite) наличие на спираловиден сегмент с хидрофилно покритие Тurbocoat core-to-tip дизайн на върха дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm наличие на допълнителен дистален маркер(златен) на 4.5см от върха 1.5см без покритие намотки при върха за прецизна обратна връзка параболична responsease технология на прехода за гладко преминаване и 1:1 въртене хидрофобно покритие Smoothglide в проксималната част наличие на жълт идентификатор на проксималният край на водача | 100
19 | Водачи за РТСА | Водач - PTCA, 0.014''; 190/300 cm; J и прав връх дистална сърцевина - Durasteel хидрофилно покритие Turbocoat наличие на спираловиден сегмент core-to-tip дизайн на върха дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm твърдост на върха - 1.0 гр. параболична responsease технология на прехода и transitionless дизайн за гладко преминаване и 1:1 въртене хидрофобно покритие Smoothglide в проксималната част на водача | 100
20 | Водачи за РТСА | Полимерен водач за коронарни ангиопластики - материал Durasteel ; Responsease конструкция на върха, различна резистентност на върха. Хидрофилно покритие Hydrocoat Полиуретаново покритие на дисталната част; Core-to-tip design; Рентгенпозитивни дистални 30мм | 100
21 | Водачи за РТСА | PTCA водач, 0.014''; 180/300cм прав и J вариант; подходящ при хронични тотални оклузии, рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 3.0G, дължина на пружината - 11cm; хидрофилно SLIP COAT покритие - 40cm; | 25
22 | Водачи за РТСА | Изтъняване на върха от 0.014 до 0.009 ‘’. Високо ниво на предаване на въртящия момент от проксималния към дисталния край. Дължина на спираловидния сегмент на върха – 20см. Вариабилен диаметър на дисталната част на сърцевината – от 0.0028 до 0.0040’’. резистентост на върха на водача 9g. Силиконово покритие на върха, флорезиново покритие на за по-добър контрол. Диаметър 0.014 и дължина на водача 175/300 см | 50
23 | Водачи за РТСА | Изтъняване на върха от 0.014 до 0.009". Високо ниво на предаване на въртящия момент от проксималния към дисталния край. Дължина на спираловидния сегмент на върха - 20 см. Вариабилен диаметър на дисталната част на сърцевината - от 0.0028 до 0.0040". Резистентност на върха на водача 9.0 г. Силиконово покритие на върха, флорезиново покритие за по-добър контрол. Диаметър 0.015". Дължина на водача 175/300 см. | 50
24 | Водачи за РТСА | Single Core технология. Плосък сегмент по протежение на дисталната повърхност позволяваща предварително моделиране на върха. Рентгенопозитивна дистална 30 см част с усилена контрастност на дисталните 30 мм. Силиконово покритие на дисталните 30 см и тефлоново на проксималнтие 145 см | 50
25 | Водачи за РТСА | Материал :CrNi - дистално ; неръждаема стомана проксиамлни и shaping ribbon; дистален рентгенопозитивен платинен койл. Конструкция: shaping ribbon. Дължина на койла:3сm;4,5сm for ExtraSupport. Маркери: 92&102sm. Работна дължина:190. Твърдост на върха:High Flexible; Flexible;Medium. Support: standart &Extrasupport. покритие : дистално 30 сm хидрофобно;шафт-PTFE. За коронарни и периферни процедури. | 80
26 | Водачи за РТСА | Материал: неръждаемаа стомана. Конструкция :1,2/0,7mm заоблен връх (rounded olive tip) Дължина на койла:30mm рентгенопозитивен връх, 270mm translucent coil Работна дължина:175сm Покритие:30сm хидрофилно покритие | 10
27 | Водачи за РТСА | Конструкция: Еднокомпонентен водач; Биметална безпреходна част на върха; Дължина на спираловидния сегмент на върха – 3см.; резистентост на върха на водача 0.8g. Покритие: Силиконово покритие на върха, флорезиново покритие на за по- добър контрол. Диаметър 0.014. Дължина на водача 180/300 см | 150
28 | Водачи за РТСА | Конструкция: Еднокомпонентен водач; Биметална безпреходна част на върха; Дължина на спираловидния сегмент на върха – 4см.; резистентост на върха на водача 0.7g. Покритие: Силиконово покритие на върха, флорезиново покритие на...... за по- добър контрол. Диаметър 0.014. Дължина на водача 180/300 см | 10
29 | Водачи за РТСА | Водач с многокомпонентен строеж на върха, изграден от две групи спирали, придаващи му много добър контрол при управлението му, както и способност да запази формата на върха при преминаване през лезиите. Хидрофилно покритие в дисталната част на водача с дължина 28 см. | 150
30 | Водачи за РТСА | Водач с вълнообразна форма на върха Дистанция от върха на водача до началото на извивките 6-12см. PTFE и microglide покритие. | 10
31 | Водачи за РТСА | Хидрофилен водач за хронични оклузии, подходящ и за ретрограден достъп. | 50
32 | Водачи за РТСА | Коронарен водач за хронични оклузии, с диаметър на върха 0,009 от инча, Cor to Tip диайн, хидрофилно покритие. Резистентност на върха 1,2г, рентгенопозитивна дължина на върха 16 см. | 50
33 | Водачи за РТСА | Водач - PTCA, 0.014''; 190/300 cm;прав и конусовиден връх дистална сърцевина - Durasteel интермедиерно полимерно покритие; хидрофилно покритие Turbocoat наличие на спираловиден сегмент core-to-tip дизайн на върха; дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm; модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобрен контрол на въртене - responsease технология различни степени на твърдост на върха | 100
34 | Водачи за РТСА | PTCA водач DuoCore технология, представляваща директно свързване на два метала с различни характеристики – този водач е съчетание от неръждаема стомана /която осигурява стабилността на водача в проксималната му част/ и дистална супер-еластична част с никел-титаниев пласт. Стабилно управляем и с лесна навигация; Добър усукващ контрол с технологията DuoCore; Върхът на водача е с намотка от платина и с намотка от неръждаема стомана, с хидрофилно покритие. В частта на присъединяване на двата метала има силиконово покритие; Дисталната част е с PTFE покритие Тип Floppy - Приложим в повечето случаи. Диаметър 0,014”. Дължина на водача 180см; Рентгенопозитивен сегмент 3 см; Прав водач Тип Intermediate - В повечео случаи се избира преди водача за СТО. Подходящ е когато е необходима добра маневреност на водача за достиг на определени места в съдовете /усукани места с лезии,селекция на съдово разклонение /; Хидрофилно покритие 25см | 350
35 | Водачи за РТСА | Материал:стомана и платина; широки граници на твърдост и флексибилност на дисталния край (high floppy, floppy, medium,stiff,high stiff); рентгенопозитивни маркери на минимум 25 мм дължина; прави и „J”-тип край; лесно управляеми; специално покритие за оптимално преминаване през нагънати и стеснени съдове; допълнително спираловидно усилен твърд проксимален край на стъблото позволяващ използване при стентове(stent support floppy,stent support medium,stent support stiff); добра видимост на върха; оптимален torque контрол; Диаметър на водача – .014” (0,36мм); Дължина на водача – 175-300 сm | 50
36 | Въвеждащи катетри Тип 1 | Въвеждащи катери с вътрешен диаметър Флексибилна първична крива; Вторична крива с увеличена опора и задържане на кривата; Vest-Tech за повишена ретнгенова видимост ; 5F-0.058”, 6F-0.071”, 7F-0.081”, 8F-0.09” | 1000
37 | Въвеждащи катетри Тип 2 | ID 5F = 0.059”; 6F= 0.071”, 7F= 0.081” Terumo Zone технология | 300
38 | Въвеждащи катетри Тип 3 | вътрешен диаметър по цялата дължина, както следва: 6F - .070"; 7F - .078; 8F - .088"; 9F - .098" хибридна оплетка - от неръждаема стомана брайт тип найлоново покритие; PTFE вътрешно покритие рентгено позитивен връх; пет-сегментен дизйн специален - long tip - 16 мм. Ултра мек връх, без странични дупки. 5F - уникално; екстра бек-ъп; 3-D | 250
39 | Въвеждащи катетри Тип 5 | Водещ катетър от различни видове размери и форма (JL, JR, AL, SC, HS, PB, SP) . Хидрофилно покритие, вътрешен слой от PTFE и оплетка от 16 нишки от неръждаема стоамана. Малък външен диаметър - липса на обвивка ("sheathless") при запазване на голям вътрешен диаметър. Наличие на дилататор за въвеждане и извеждане на катетъра. Размери 6.5F ( OD не по-голям от 2.16 mm; ID не по-малък от 0,070 '') и 7.5 F ( OD не по-голям от 2.49 mm; ID не по-малък от 0,081 '') | 30
40 | PTCA балони | Балони за високо налягане, за бифуркационна техника, съвместими с 6 F въвеждащ катетър 1,5-4,5/8-40. Материал на балона Quantum Leap. Материал на дисталната част пебакс. Bioslide покритие на дисталната част. Профил на върха 0,017”. Дебелина на дисталния край на балона 0,00228” Дебелина на стената на тялото на балона 0,000854” | 100
41 | PTCA балони | Полиамидно съединенние. Дистален шафт – полиамид Проксимален шафт – неръждаема стомана с PTFE покритие. Размер на шафта Дистален 2.7-2.8 F/ в зависимост от диаметъра на балона/. Проксимален 1.9 F. Диаметър на върха 0.018/0.36mm/”. Диаметър на шафта на проксималната част 1.9 F. “CF” технология на изграждане на балона за подобряване на проходимостта и гъвкавостта на балона. Топлинна обработка на нагънатия балон, за намаляване на профила му. | 50
42 | PTCA балони | Скосен връх с профил 0.43 мм/0.0016”. Дистален размер на шафта 1.5 мм диаметър 2,4F, а за диаметър 3.5 мм-2,6F Проксимален шафт 1,9F. Профил на преминаване 0.021”/0.53мм/ | 200
43 | PTCA балони | Полу-разтеглив; за предилатация; материал на балона LEAP и SoftLeap за диаметри 1,5/2,0 мм; лазерно заточен връх; Ro-маркери; трислоен вътрешен ствол; по-флексибилен връх; 1.8F hypotube; профил 0,017"; налични дължини 9, 12, 15, 20, 25, 30 см; диаметър на балона 1,5/2,00/2,25/2,50/2,75/3,00/3,25/3,50/3,75/4,00 мм; номинално налягане | 150
44 | PTCA балони | Hypotube технология на проксималния край. Дистална част от полиамид. Диаметър на дисталната част 2.6 F. Хидрофилно покритие на дисталната част М Coat. | 200
45 | PTCA балони | Балон-катетър за коронарна ангиопластика с много малък профил, многопластово подреждане на балона по системата кросфлекс. Усъвършенстван преход между проксимална и дистална част на балона. Слим сил технология на балона, позволяваща преминаването през трудни лезии. | 450
46 | PTCA балони | Материал Comax. QUAF Fold. Entry profile 0.017". HTPS System. Free Glide покритие. Hard-Soft tip | 100
47 | PTCA балони | Специален балон за бифуркационна техника с изтънен проксимален край и много нисък профил на шафта. хидрофилно покритие; материал на балона Hydroflow | 50
48 | PTCA балони | Балон за високо налягане (22 atm RBP) неразтеглив (non compliant) | 50
49 | PTCA балони | Ниска разтегливост, при 16 атм – 3,26 мм (за балон 3,0 мм); Запоен маркер от платина с дължина 1 мм. ; материал на балона – Pebax/дуралин Flex с хидрофилно покритие; дължина 139 см.; диаметър на шафта 1,9F ; материал на проксималния шафт – hypotube от неръждаема стомана; дистален шафт – 2,7F; материал на дисталния шафт - Pebax/Nylon; 6F kissing( тестван при 0.070” водещ катетър); | 130
50 | PTCA балони | Наразтеглив, при 26 атм. – 3,261 мм (за балон 3.0 мм); RBP – 20 атм.; Запоен маркер от платина с дължина 1 мм.; материал на балона – Prbax/дуралин Flex с хидрофилно покритие; къс и мек дистално изтънен връх 0.017”; дължина 139 см.; диаметър на шафта 1,9F ; материал на проксималния шафт – hypotube от неръждаема стомана; дистален шафт – 2,7F; материал на дисталния шафт - Pebax/Nylon 63D – 3 мм. ; 6F kissing( тестван при 0.070” водещ катетър); | 150
51 | PTCA балони | RХ система; полуразтеглив балон с три спирално навити нишки от нитинол с триъгълен профил; преминаващ профил 2,4F; два маркера; размери 2,0 – 3,5мм/ 10-20мм | 10
52 | PTCA балони | Материал: SCP(semi cristalline co-polymer); Дизайн на шафта: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission) Профил на върха: 0,017”; Диаметър на дисталния шафт: 2.4F ( 1.25, 1.5 mm), 2.5F ( 2.0 - 3.5 mm), 2.6F ( 4.0 mm); маркери: Iridium, набити; Покритие хидрофилно на дисталния шафт; хидрофобно върху проксималния шафт, балона и върха; специална технология на нанасяне на покритието само върху външната повърхност на пликите на балона Нагъване: 2 и 3 катно; NP: 7bar ; RBP: 14 bar; Размери: 1,25-4,0mm/6-30mm | 150
53 | PTCA балони | Коронарен балон с диаметръ на проксималния шафт 1.9F, Диаметър на дисталния шафт 2.6 F. Профил на върха 0.017”. Хидрофилно покриие – HydroX. Материал на балона – Rullep. Време за отдуване 2-5 секунди. Диаметри – 1.5-4.5мм. Дължини 10,15,20,25,30,35,40 мм. | 50
54 | PTCA балони | Балонът е изработен от Pebax/Nylon. Хибридно силиконово покритие Invio върху балона ив лумена за водача намалява съпротивлението и триенето в стените на съда и водача Чрез трислойното нагъване е постигнат lesion entry profile от 0,0165” и преминаващ профил за 3,0 мм диаметър 0,029” и за 3,5 мм – 0,031”. Шафтът е конструиран по тип Hypotube с усилена преходна зона IP/Intensified Pushability/ и удължена зона Long Core Wire от 235 мм /вместо обичайните 165 мм/ за улеснено и подобрено предаване на натиска към върха на балона | 50
55 | PTCA балони | Балон катетър за високо налягане; Шафт диаметър 2,0 Fr проксимален шафт; 2,5F дистален шафт; 2.6F дистален шафт; Полезна дължина на катетъра 145 см; Два маркера на балона; Номинално налягане 10atm; RBP 20atm за размери от 2,25мм до 4,0 мм; 18atm за размери от 4,5мм и 5,0 мм; Максимална съвместимост с водач 0,014”; Нископрофилен – 0,042”; Хидрофилно покритие | 150
56 | PTCA балони | Балон полу-разтеглив за предилатация Размери: Диаметър1,50-4,00 мм, Дължина 10-30 мм., 2.0 F hypotube, профил 0,019” Материал на балона -PEBAX | 100
57 | PTCA балони | материал: SCP(semi cristalline co-polymer) Дизайн на шафта: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission) Профил на върха: 0,018” Диаметър на дисталния шафт: 2.6F ( 2.0 - 3.5 mm), 2.7F ( 4.0-5.0 mm) маркери:Iridium, набити(по 2 за всички размери) Покритие: хидрофилно на дисталния шафт; хидрофобно върху проксималния шафт, балона и върха; специална технология на нанасяне на покритието само върху външната повърхност на пликите на балона NP: 14atm; RBP: 20 atm(18atm- 4.0-5.0mm) Размери: 2,0-5,0mm/8-30mm Работна дължина: 145см Водещ катетър: 5F | 120
58 | PTCA балони | Балон -катетър за PTCA високо налягане - 35 атмосфери; Двуслойно покритие на балона; Два платинени маркера; Диаметър на балон: 2,0 мм - 4,00 мм; Дължина: 10,00 мм - 20,00 мм. | 30
59 | PTCA балони | Балонно разтварящ се бързо-обменен катетър с хидрофилно покритие; материал – Grilamid L25 Nylon 12; номинално налягане – от Æ 1.5 до Æ 4.5 mm: 9 bar; Æ 5.0 mm: 6 bar; стандартизирано налягане на пръсване – от Æ 1.5 до Æ 3.5 mm: 18 bar; Æ 4.0: 16 bar; от Æ 4.5 до Æ 5.0 mm: 12 bar; диаметър на проксималния вал: макс. 2.1 F; диаметър на дисталния вал: макс. 2.6 F; използваема дължина на катетъра: 1415 mm; балон - дължини: 10, 15, 20, 25, 30, 40 mm; диаметри: 1.50; 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00; 4.50; 5.00 mm | 70
60 | Коронарен балон високо налягане | Балонен PTCA катетър за бързо въвеждане. Дизайн: Rapid Exchange. Съвместимoст с 5F въвеждащ катетър. Работна дължина на катетъра 140 см. Шафт проксимално - 2,00F, дистално 2,4F (⌀ 2,00mm), 2,5F (⌀ 2,25÷3,50 mm) и 2,9F (⌀ 4,00÷5,00 mm). Кросинг профил 0,021''. Балон non-comliant, хидрофилно покритие, HiFlow, 2 бр. рентгеноконтрастни маркери Platinum-Iridium, бежов протектор против усукване. Мек връх - 0,016''. Номинално налягане 10 bar, на разкъсване 20 bar. Диаметър на балона в мм. - 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00. Дължина на балона в мм. - 10, 15, 20, 25, 30. | 50
61 | PTCA балони | Балон катетър за коронарна ангиопластика.Дълъг връх 4мм за по лесно преминаване през лезиите; Lesion Entry Profile: 0.017”; Lesion Crossing Profile: 0.0245” за 1.5мм; RBP - 20 atm; Диаметър 1.5 – 4.5мм Дължина 10-22мм. | 30
62 | РТСА балон, излъчващ медикамент | Материал на балона - полиамид с тройно плисиране. Покритие - Paclfitaxel, по двупластова технология, доза 2 μg на кв. см.Връх дължина 3,5мм, профил 0.017", Шафт - проксимален hypotube 1,9F; дистален 2,6 F. Максиамлно налягане - 22 атм. | 80
63 | РТСА балон, излъчващ медикамент | Балон излъчващ медикамент - паклитаксел. Медикамнтът е интегриран в Butyryl-trihexyl Citrate (BTHC). | 80
64 | РТСА балон, излъчващ медикамент | Медикамент излъчващ балон (DEB), безполимерна технология, микрокристално покритие, медикамент Paclitaxel 2.5 µg/mm2; размери от 1,5 до 4,0 мм диаметър; дължина от 10 до 25 мм | 50
65 | РТСА балон, излъчващ медикамент | Matrix Coating: Paclitaxel and Lopromide. Drug load: 3mg/mm2. Материал Comax. QUAF Fold. Entry profile 0.017". HTPS System. Free Glide покритие. Hard-Soft tip | 50
66 | РТСА балон, излъчващ медикамент | Балон от полиамид с покритие Paclitaxel; Полезна дължина на катетъра 140см; Дължина на върха 3.5мм; Профил на върха 0.017; Проксимален шафт с диаметър 1.9F; Дисталлен шафт с диаметър 2.6 F; Очаквано налягане на разкъсване 22bar; Дължина 15,20,25,30мм; Диаметър: 2; 2.25; 2.5; 2.75; 3; 3.5; 4.0; | 50
67 | Коронарен стент | Би-аксиален дизайн, супер тънки стратове; материал - 316 L; Ferromagnetism Non-ferromagnetic (MRI safe); Умерена рентгенопозотивност; Храктеристики на балона - полу-разтеглив, за по-голяма сигурност усилено кримпиране - 360 технология; порфил на преминаване 0.041"; стент рекойл <5%; минимално скъсяване на стента( 5%); размери на стратовете (") ширина .003 за SV/WH, .0037 за LV. Дължина .04 за SV/WH и .05 за LV. 0.0038” дебелина; площ на клетката(mm²) WH: 2.75mm²; Expanded Side branch WH: 4.2; Дължини на стента:(mm) 8,12,16,20,24,28,32 mm; Диаметри (mm) 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00; 4,25; 4,50; 4,75; 5,0; Проксимален шафт 1.8/2.0 F; Дистален шафт 2.7 F; Профил на преминаване 2.25 mm - 0.037"; 2.5 mm - 0.038"; 2.75 mm - 0.040"; 3.0 mm -0.041"; 3.5 mm - 0.043"; 4.0 mm - 0.046"; 4.5 mm - 0.048"; 5.0 mm - 0.051". Профил на преминаване през лезията 0.017"; Дължина на върха 7.24 mm;Материал на балона DynaLEAP™; Номинално налягане на раздуване 9 ATM; RBP 2.25-4.0 18 ATM и 4.5 - 5.0 16 ATM; излизане на балона извън стента < 0.5 mm; Вид на стента -balloon-expandable tubular design; Metal/Artery Ratio 14 - 19% | 70
68 | Коронарен стент | Непокрит метален стент изработен от сплав платина- хром , комбинирана с иновативната Element™ Atchitecture на усилената системата за подаване .Тип на стента: разтварящ се от балон стент.Съдржание на: никел -9%; платина -33%; хром -18%; желязо -37%. По - тънки елементи /STRUTS/ на стента – 0,0032”(0,081мм) за 2,25мм; 2,50мм; 2,75мм; 3,00мм; 3,50мм; 0,0034”(0,084мм) за 4,00мм и 4,50мм. Recoil на стента: 3% (2,5мм стент). Радиална сила на стента: 26 нютона/мм (2,50мм стент). Съвместимост: 0,04 нютона*мм (2,50мм стент). Скъсяване на стента: Avg. 0,8 мм.Maximum Expanded Cell Diameter: 5,77мм (3,00мм стент). Материал на балона: DuoLEAP (PEBAX). Номинално налягане: 11 ATM (1117 kPa); RBP - 18 ATM (1827kPA). Работна дължина 144см. Работна дължина на водещия катетър, вътрешен диаметър: ≥0.056" (1.422мм) за 2,25 to 4,00 мм размери; връх- ≤0.0185" (0,470мм); Преминаващ профил на стента – 0,040”(1,02мм). Външен диаметър на на катетъра: 2,3 F (≤0,80мм) Proximal Shaft и 2,7F (≤0.95мм) Distal Shaft. Налични диаметри: 2,25мм; 2,50мм; 2,75мм; 3,00мм; 3,50мм; 4,00мм; 4,50мм. Налични дължини: 8 мм; 12 мм; 16 мм; 20 мм; 24 мм; 28 мм; 32 мм. Съвместим с водач < 0.014" (.36мм). Рентгено – контрастни маркери от платина , иридий; Хидрофилно покритие на дисталния Shaft – Bioslide; Стерилизиран с етилен оксид. | 70
69 | Коронарен стент | Материал-кобалтова сплав.10 клетъчен строеж с големина на клетките 1,0 мм.Дебелина на стратовете 0.0036". Рентгенологична видимост - висока.FasTrac връх за висока проходимост. Дизайн: коронен тип, затворена клетка. | 100
70 |  | Стент за малки съдове под 2.5 мм.Материал- кобалтова сплав. Седем клетъчен строеж с големина на клетките 1.2 мм. Дебелина на стратовете 0.0036". Рентгенологична видимост висока. | 50
71 | Коронарен стент | CoCr сплав с под 30% съдържание на никел. Дебелина на страта 65 мкм. Дизайн: 9 корони с 3 свързващи мостчета. Диаметър на отворената клетка осигуряващ бифуркационно стентиране. Lesion entry диаметър 0.017". Дистален шафт 2.7F. Проксимален шафт 1.9F. Balloon overhang <0.5 mm. | 200
72 | Коронарен стент | материал: кобалт-хром дизайн: двоен хелиокоидален съотношение метал:свободно пространство: 16/13% и 12/11% дебелина на стратовете:0,0024” преминаващ профил:0,037” дължина на шафта:140cm маркери:platinum iridium, набити покритие: PROBIO /силиконов карбид/ диаметри: 2.0-5.0 дължини: 8-10-13-15-18-20-22-26-30-35-40 | 150
73 | Коронарен стент | "Multi link"дизайн на свързващите връзки.Материал-сплав кобалт/хром.Дебелина на стратовете-0,0032".Свързваща връзка с 3 извивки.Скъсяване при раздуване-0%.Профил на преминаване-0,037".Симетричен проксимален край на ринговете.Високи не-линеарни линкове и дълги клетки за отлична флексибилност.Тип отворени клетки | 150
74 | Коронарен стент | Коронарен стент, материал - кобалт хром, L605. Максимален рекойл<5% за 3мм стент. Профил на нераздутия стент по-малко от 0,60мм за 2 мм диаметър на стента до 1.03мм за стент с диаметър 4,5мм. Дебелина на стратовете - 70μм, широчина- 90μм. Хидрофилно покритие на дисталната част с изключение на проксималните 45 см. | 80
75 | Коронарен стент | Стент коронарен от неръждаема стомана 316 L, RX, Hypotube, Профил на преминаване на върха 0,018”, диаметър на дистален шафт 2,6 F,на проксималния 2,0 F, диаметър от 2,25 до 4,00, дължина – 8, 11, 14, 18, 23/24, 28, | 120
76 | Коронарен стент | Материал Кобалт - Хром L605, материал на балона - nylon elastomer. Профил на преминаване за 3мм стент - 0,041''. Хидрофилно покритие МII, което е разположено в средната част/не обхваша върха и проксималната част на стента/ | 250
77 | Коронарен стент | Материал - CoCr – L605; Лазерно изрязване, Двойно полирана повърхност от вътре и от вън; Хибриден дизайн на клетките /интелигентен микс от <0.3mmотворен и затворен тип/ за малки,средни и големи съдове, стратове 65μ-еднакви за всички размери-нова генерация стент; Хидрофилно покритие на катетъра;Диаметри-2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50 мм ,Дължии-8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40мм/recoil <3%,скъсяване - 0.29%, Шафт диаметър - 1.9F проксимално и 2.7F дистално; Водач - 0.36mm (0.014”); Дължина - 140cm,коефициент метал-артериа 14%,прецизно контролиран "overhang" над балона-<0,3мм,2 иридии-платина маркери | 50
78 | Коронарен стент | Балонно разтварящ се кобалт – хромов коронарен стент със система за имплантиране; геометрия на стента – свръх-флексибилна; структура – полуотворена мултицелуларна; технология – лазерно изрязана фенестрирана тръба, електрически полиран; дебелина на страта: 65 µm; материал: Co-Cr сплав ISO5832-7; максимален диаметър на кримпирания стент: 0.89 – 1.03 mm; хемосъвместимост – висока; цитотоксичност – няма; дължини 08, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 24, 28, 34, 38 mm; диаметри: 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00 mm | 200
79 | Коронарен стент | Система за бързо въвеждане на кобалт-хром коронарен стент. Дизайн: Rapid Exchange. Материал: Cobalt Chromium MP35N. Дебелина на стратовете: 78-90 µm. Съотношение метал/артерия - 13%-17%. Съвместим с водач 0,014". Съвместимoст с 5F въвеждащ катетър. Работна дължина на катетъра 140 см. Шафт проксимално - 2.00F, дистално -2,5F (⌀ 2,25÷3,50 mm) и 2,9F (⌀ 4,00 mm). Балон semi-compliant, хидрофилно покритие, HiFlow, 2 бр. рентгеноконтрастни маркери Platinum-Iridium, бежов протектор против усукване. Мек връх - 0,016''. Номинално налягане 8 bar, на разкъсване 16 bar. Диаметър на балона в мм. - 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00. Дължина на стента в мм. - 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 30. | 80
80 | Коронарен стент | Интракоронарен стент за бифуркационни лезии; Материал: хром-кобалт; Материал на маркери: Platinium/Iridium; Материал на балон: Nylon; Дебелина на стратове: 0,0033"; Профил - 1,12 мм; Катетър: 5F; Nominal Pressure: 8/10 atm; RBP: 14 atm.Основен клон: 8 mm; Преход: 4,5 mm; Страничен клон: 6,5 mm; Дължина на стент: 19 mm. | 50
81 | Медикамент излъчващи стентове | Материал – кобалт-хром брой на елементите 7, брой на стратовете 14, дебелина на стратовете 0.091мм, рекойл - < 6.5%, скъсяване < 2%. Съотношение метал към стена на съда 15-19%. Размер на проксимален шафт - 0.65мм, средна част - 1.02мм, дистален - 0.91мм. Полимер Biolinx, медикамент Zotarolimus. | 100
82 | Медикамент излъчващи стентове | Медикамент излъчващи стентове за намаляване честотата на рестенозата, излъчващ Sirolimus | 250
83 | Медикамент излъчващи стентове | Медикамент: Sirolimus материал: кобалт-хром, L-605 дизайн: двоен хелиокоидален, пасивно покритие: PROBIO /силиконов карбид/, активно покритие: BIOlute- биорезурбируем полимер, дебелина на стратовете:0,0024” доза: 50-250µg в зависимост от размера, дължина на шафта:140cm, маркери:platinum iridium, набити, диаметри: 2.25-2.5-2.75-3.0-3.5-4.0, дължини: 9-13-15-18-22-26-30 | 400
84 | Медикамент излъчващи стентове | Drug Eluting Stent (DES) – платформа от Cr-Co L605сплав , дебелина на стратовете73µm; DDP – 10, 8 и 6 клетъчен дизайн; polymer free аблуминално Паклитаксел покритие - осигуряващ 98%, антипролиферативен агент инхибиращ SMC | 50
85 | Медикамент излъчващи стентове | Медикамент излъчващ стент с биодеграбилен полимер PLA, излъчващ Biolimus A9. Материал на балона Nylon, трикаратно нагъване на балона. Хидрофилно покритие на дисталния шафт, покритие със силикон на проксимални шафт. Профил на преминаване 0.43мм. Размер на шафта - максимален 0.84мм. минимален - 0.67мм.
86 | Медикамент излъчващи стентове | Диаметър на стента – 2.25,2.50,2.75,3.0,3.25,3.5,3.75,4.0,4.5 mm; Дължина на стента - 8,12,15,18,22,25,29,34 mm;
87 | Медикамент излъчващи стентове | Стент: изработен от сплав платина – хром, включен в система за подаване Monorail; Стентът PRОMUS Element се предлага в 4 стент модела, всеки предназначен за специфични диаметри, както следва: Small Vessel (SV): 2,25 мм; Small Workhorse (SWH): 2,50 и 2,75 мм; Workhorse (WH): 3,00 и 3,50 мм; Large Vessel (LV): 4,00 мм; Налични дължини на стента в мм: 8,12,16,20,24,28,32,38; Налични диаметри на стента в мм: 2.25,2.50,2.75,3.00,3.50,4.00; Лекарствен продукт: Съответстващо покритие на полимерен носител със 100 µg/cm2 еверолимус приложен на стента; Работна дължина на системата за доставка: 140см; Y-образни портове на системата за доставка: Порт за единичен достъп към лумена за раздуване. Изходният порт на водача е разположен приблизително на 25,8 cм от върха. Предназначен за водач <0,014 инча (0,36 мм); Среден ракурс на стента при номинален диаметър: 2,25-4,00 мм: 0,02-1,17 мм; | 80
88 | Медикамент излъчващи стентове | Медикамент излъчващ стент за намаляване на рестенозата, излъчващ Biolimus A9, с биологично разграждащ се полимер с дължина: 8, 11, 14, 18, 23/24, 28 mm и диаметър 2,25 – 4,00mm. | 120
89 | Медикамент излъчващи стентове | S-стент от неръждаема стомана -квадратичен линк-дизайн тип "отворена клетка",покрит аблуминално с резорбируем биополимер-полилактична киселина/PLA/ с лекарствен агент-Биолимус А9 ,монтиран в/ху Nagare* платформа/3 пластов балон от найлон/, покрита с хидрофилен М-коут,силиконова проксимална и хидрофилна дистална част,използваема дължина - 145 см. Стент диаметър - 2.25-2.5-2.75-3.0-3.5-4.0,дължини 8-14-18-24-28 , профил-0,042" /0,044" | 250
90 | Медикамент излъчващи стентове | Балонно разтварящ се, паклитаксел излъчващ кобалт – хромов коронарен стент със система за имплантиране; структура – полуотворена мултицелуларна; технология – лазерно изрязана фенестрирана тръба, дебелина на страта: 65 микрона; материал: Co-Cr сплав ISO5832-7; покритие: биостабилен полимер - полисулфон; лекарствено натоварване: 1µg/mm2; дебелина на покритието: 5 µm; обща дебелина (страт+покритие); 79 µm; дължини 08, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 24, 28, 34, 38 mm; диаметри: 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00 mm | 50
91 | Медикамент излъчващи стентове | Медикамент излъчващ стент. Излъчващ Еверолимус. Материал – сплав кобалт/хром и флурополимер. Дебелина на стратоветe 70 μм. Рентгенологична видимост - умерена. Профил на преминаване 0.039 ”. Протрузия на балона извън края на стента < 0.4 мм. | 450
92 | Графт стентове | Стент графт. Диаметър 3.0-4.0 мм. Тип "сандвич" с PTFE покритие.Премонтиран профил <= 1.6 мм. Минимален лумен на въвеждащ катетър 0.074" | 10
93 | Балони за AVP | Балон за перкутанна балонна валвулопластика различни размери | 5
94 | Дивайс –бримка за изваждане на чужди тела | Примки за улавяне на чужди тела в периферни артерии тип Амплац 4/6 Fr, с "shape memory" дизайн, нитинолов шафт 120см и златно покритие на примката - размери от 5мм до 35мм, рентегенопозитивни маркери от платина/иридий, 102см катетър с 1.5 извивка в дисталния край | 7
95 | Дивайс –бримка за изваждане на чужди тела | Размер 3, 4, 5, 6 F; Дължина за 3 F - На катетъра 150 см; На бримката 175 см. За 4. 5. 6 F дължина на катетъра 105 см | 15
96 | Специални катетри | Микрокатетър с дължина 105,125, 135, 150см, диаметър 2,2 и 2,6 F, хидрофионо покритие, което с дължина 65 и 100см. Гъвкава дистална част 2цм, вътрешен лумен за 2,6 F 0,027. | 20
97 | Специални катетри | Коронарен микрокатетър с две дължини - 130 и 150см.Дистален външен диаметър 1.8F, проксимален външен диаметър 2,6 F. Вътрешен диаметър 0.36мм. | 30
98 | Специални катетри | Микрокатетър със страничен отвор за пласиране на втори водач или за пласиране на водач в страничен клон, дължина 140 см | 20
99 | Специални катетри | Тромбоаспирационен катетър за коронарно и периферно приложение; съвместим с 5 и 6 Fr със следните характеристики - Диаметър на тялото (шафта) външен: дистален/проксимален вътрешен: дистален/ проксимален съответно 6 F - 3,9F / 3,9F; 3,0F /3,3F; 7 F - 4,5F / 4,6F 3,6F / 3,9F | 30
100 | Специални катетри | Тромб-аспирационен катетър – Скосен връх, с екстаракционна площ за 6F - на върха 0,78 кв.мм и 0,95 кв.мм в проксималната част, за 7 F - на върха 0,1,23 кв.мм и 1,32 кв.мм в проксималната част. Наличие на стилет с дължина 145 см за подобраяване на въвеждането. Хидрофилно покритие с дължина 40 см от началото на върха. | 40
101 | Специални катетри | Тромб-аспирационен катетър – Скосен връх, термично обработен връх; Наличие на метална оплетка в стената за по-добър контрол при въртене. Два диаметъра на катетъра, съвместми с 6 и 7 F въвеждащи катетри; Скорост на аспирация – 45 мл/мин. за 6F и 92мл/мин. за 7F | 60
102 | Специални катетри | Предназначен за най-добро управление, бърз обмен ,с двоен лумен, придвижва се като балон катетър. Сплетен шафт преминаващ към гъвкав с хидрофилно покритие на дисталния вал. Малък външен диаметър от 4.2 F, който подобрява преминаването на контраста и визуализацията; съвместим с всички 6 F водещи катетри и 0.014” водачи | 30
103 | Специални катетри | Специален микрокатетър за хронични оклузии, за разширяване мястото на запъшване и улесняване преминаването на PTCA катетър: Изработен от 8 метални нишки с /0.005” и 0.007”/; Вътрешно и външно силиконово покритие. Скосен връх на върха с маркер за визуализация 1мм; Два размера – 2,1F – с външен диаметър на върха .024” и 2.6F – с външен диаметър на върха .028” | 5
104 | Сет за перикардиоцентеза | Размер 6 F, съдържащ: Pigtail, Диалтатор; Водач с два края – J и прав; Процедурна игла 19G x 9cm; 10 ml luerlock спринцовка; 60 ml luerlock спринцовка; Скалпел | 10
105 | Балон за контрапулсатор | Балон за контрапулсатор съвместим с Datascope система | 30
106 | Ангиографкси катетър | Ангиографкси катетър – система multi track, позволяваща провеждането на ангиография с водач и възможност за измерване на градиенти. | 10
107 | Емболизационни микросфери | Компресирани микросфери за периферна емболизация на хипервазкуларни тумори и AVM’s , спринцовките са със цветни кодове със съдържание на емболо агента 1мл и 2 мл; изпитан материал : хидросферите са базирани на PVA* макромер /*поливинил алкохол/; предпочитан дизайн: идеално калибрирани микросфери за повече цели при емболизацията, ефективност при дистално запушване /оклузия/; не животински произход и напълно синтетични сфери; свиваеми са и временно деформиращи се за лесно доставяне (усвояване); сферите са оцветени в синьо за идеално визуализация по време на подготовката и инжектирането; цветни кодове на спринцовката за директен избор на правилния размер размери на микросферите 1 мл - 100-300 милимикрона - в жълт цвят; 300-500 милимикрона - син цвят; 500-700 милимикрона - червен цвят; 700-900 милимикрона - зелен цвят; 900-1200 - пурпурен цвят размери на микросферите 2 мл. - същите цветни кодировки | 5
108 | Микросфери с Доксорубицин | (или Епирубицин) използвани по време на транс-артериална хемо-емболизация (Trans-Arterial Chemo-Embolization-(TACE))на съдовите злокачествени хипервазкуларни тумори и за доставка в локализирани места, Микросферите контролират,поддържа дозата на лекарството подадено към тумора(ите); Хидрогел микросферите са направени от PVA макромер , специално разработен да може да провежда Доксорубицин (или Епирубицин); Предпочитан и търсен дизайн – перфектно калибрирани микросфери, за да може да се достигнат повече цели при емболизацията и ефективност при дистална оклузия. Без материали от животински произход и напълно синтетични сфери; Компресивни и временно деформиращи се за по лесна доставка на лекарството до целта. 10 мл. флакон (съдържащ 2мл. DC Bead+ 8 мл. стерилен физиологичен разтвор- buffered saline), Флакони със цветен код за директна селекция. Снижена доза на лекарството в системата; По-висока доза на лекарството в тумора и за по-дълго време; Съдържание на микросферите във флакона е 2 мл; Флакона съдържа 10 мл, 8 от които са стерилен физиологичен разтвор. Размери на микросферите 2 мл.с цветна кодировка: 100-300 милимикрона - жълт цвят; 300-500 милимикрона - син цвят; 500-700 милимикрона - червен цвят; 700-900 милимикрона - зелен цвят | 5
109 | Хемостатично устройство за радиална хемостаза | Устройство за радиална хемостаза със самозалепваща се гривна, осъществяваща кръвоспиране с контролирано раздуване на въздух. | 500
110 | Хемостатично устройство за радиална хемостаза | Устройство за радиална хемостаза за контролиран натиск с тристепенна система. | 250
111 | Устройство за изваждане на чуждо тяло | 4 размера, съвместим с 3F (0.021") микрокатетър, флексибилен дизайн, добър контрол на микродвиженията, платинена конструкция за по-добра визуализация, атравматичен връх, голяма сила на захващане | 5
112 | Дивайс за емболизация | стоманени койлове за артериална и венозна емболизация,с голяма радиална сила в сравнение с платинените варианти. | 10
113 | Дивайс за емболизация | койлове от платина за артериална и венозна емболизация ,които лесно се адаптира към таргетната съдова анатомия. Слепват се плтътно. Синтетичните фибри потенцират формирането на съсирек за по-бърза емболизация. | 10
114 | Микрокатетър | микрокатетър за малки съдове и при суперселективни диагностични и интервенционали процедури. С добър контрол, пласиране и резистентност на кривки. AQ® хидрофилно покритие, което улеснява въвеждането и намалява травмата на съдовата стена. | 10
115 | Дивайс за емболизация | койлове с дизайн, който позволява да се използват като комплекс за ограничаване и запълване на аневризми, формирайки "кошничка"в която могат да се добавят още койлове. | 10
116 | Дивайс за емболизация | Койлове с триизмерен дизайн за ограничаване и запълване на аневризми с нитинолови филаменти които осигуряват Nitinol filament technology delivers superior shape memory Резистентност на разтягане и оптимална структурна опора. | 10
117 | Контралатерални интродюсери | интродюсер за контралатерален достъп до илиачната артерия при интервенции, след първоначално пласиране на водач. С размери от 6 и 7F, дължина 45 см, съвместими с 0.038". Конфигурацията на интродюсера и дилататора позволяват позициониране върху бифуркацията към контралатералната илиачна артерия. Рентгенопозитивния маркер дава точна представа за локализацията на върха на интродюсера и точно позициране контралатерално. Страничното рамо при отворена Tuohy-Borst manual-adjusting valve seal позволява безпрепятствено въвеждане на катетри и дивайси, при затворена възпрепятсва връщането на кръв, аспирация на въздух и движение на позиционирания катетър. | 10
118 | Балон за коронарна ангиопластика с интегриран водач | дилатационен балон за ангиопластика с локализиран наиск на балона, улесняващ контролирана фрактура на плаката при ниски налягания с минимална съдова травма. С интегриран водач, който заедно с водещия водач създават фокален стрес и позволяват адекватна дилатиция на лумена при ниско инфлационно налягане. Подходящ за инстент рестенози и бифуркационни лезии. | 20
119 | Периферен стент | стент за периферна ангиопластика, монтиран върху OTW балон катетър, съвместим с 0.035 водач. Материал - неръждаема стомана с покритие Probio, минимално скъсяване при инфлация, оптимална визуализация, хомогенно експандиране, дебелина стратовете160 мкм (5-8мм) и 180 мкм (9-10мм).Диаметър на стента 5-10мм, дължина на катетъра 80 и 130 см . RBP 15 атм(5-8мм) и 13 атм (9-10мм). | 5
120 | Конектор | Y конектор + специална игла за ПКИ | 500
121 | Конектор | Конектор Механизъм чрез натиск | 500
122 | Ангиографски сетове | Ангиографски сет за радиален достъп, стерилен, нетъкан текстил, специално импрегниращо и абсорбиращо покритие, включващ: 1 покривен чаршаф за операционна маса 150х140 см, с адсорбираща част с размер 75х140 см; 2 целулозцни кърпи 19х25 см; 1 абсорбираща подложка 56х80 см; 1 тризонов адхезивен чаршаф 50х50 см; 1 ангиографски чаршаф 240х330 см, с два отвора с размер 5х7 см и два отвора с размер 7х9 см; 1 покривен чаршаф за операционна маса 150х140 см, с абсорбираща част с размер 75х140 см. | 2000
123 | Ангиографски сетове | Ангиографски сет за радиален и феморален достъп, сразмери 380/240см, два отвора 63/350см, отворите за радилен достъп с размер 7,6см, отворите за феморален доетъп 12,7см. | 500
124 | Ангиографски сетове | Стерилен ангиографски дрейп за радиален достъп с 4 отвора – размер 240/330 см, изработен от SMMS Стерилен дрейп за количка с адсорбираща средна част 140/150 см Х 2 Стерилен драйп с адхезивна лента в единия 50/50 х 1 Адсорбираща кърпа с размер 50/50 Х1 Кърпи за подсушаване х 2 | 500
125 | Еднократна хирургична престилка | Престилки хирургични от нетъкан текстил, трипластови, стерилни със специално импрегниращо третиране и висока въздухопропускливост, с допълнителни разширения и усилени сегменти на ръкавите и рисковите зони - ХL, L, Mт | 3500
126 | Еднократна хирургична престилка | Престилки хирургични от нетъкан текстил, трипластови, стерилни със специално импрегниращо третиране и висока въздухопропускливдост – ХL, L, M | 500
127 | Еднократни, нестерилни комплекти за работа | Еднократни, нестерилни комплекти за работа | 150
128 | Бинт за хемостаза | Самозалепващ се еластичен бинт - хипоалергичен с ширина 3 cm и дължина 2.5 м | 700
129 | Ротатор за РТСА водач | Ротатор за РТСА водач | 600
130 | Удължител 50 см + трипътно кранче | Удължител 50 см + трипътно кранче | 3000
131 | Удължител за перфузор 200 см | Удължител за перфузор 200 см | 4000
132 | Удължител 25 см + трипътно кранче | Удължител 25 см + трипътно кранче | 1000
133 | Ротатор за коронарография | Ротатор за коронарография | 2500
134 | Затварящ конус | Затварящ конус | 4000
135 | УДЪЛЖИТЕЛИ за подаване на контрастна материя под налягане | с наконечник тип Luer-Lock, устойчиви на високо налягане(1425 PSI) с размери:дължина-60,90,120,150 cm | 500
136 | Ангиографска манометър спринцовка „инфлатор-дефлатор” | Ангиографска манометър спринцовка „инфлатор-дефлатор” | 400
137 | Инфлатор-двефлатор за високо налягане до 30 atm | Инфлатор-двефлатор за високо налягане до 30 atm | 400
138 | Игла за пункция на феморална артерия | Игла за пункция на феморална артерия 1,3 х 70 мм – 18 G | 100
139 | Мониторни линии за налягане 200см | Мониторни линии за налягане 200см | 3000
140 | Еднократни ангиоспринцовки 200мл | Eднократни ангиоспринцовки 200 мл, съвместими с инжектор Mark V Provis | 350
141 | Трансдюсери за налягане със стойка(домче за трансдюсер) | Трансдюсери за налягане със стойка (домче за трансдюсер) съвместими с хемодинамична станция на наличния ангиограф ангиограф GE Innova Optima 3100 | 650
142 | Системи за инфузионни разтвори | системи с пластмасова игла, Luer-Lock накрайник, устойчиви на до 4,5 бара налягане | 2000
143 | Спринцовки | 20 мл двусъставни, с луер лок система | 3000
144 | Спринцовки | 2 мл двусъставни, с луер лок система | 200
145 | Контейнери за биологични отпадъци | контейнери за остриета с вместимост 6л; 2л, с плътно прилепващ капак и стабилна основа | 500
146 | Легенчета | бъбрековидно легенче за еднократна употреба, от дебел картон, непропускливо, непопиващо | 500
147 | Стериклин ролка 40/200см | Стериклин ролка 40/200см | 250
148 | Стериклин ролка 30/200см | Стериклин ролка 30/200см | 250
149 | Стериклин ролка 15,7/200см | Стериклин ролка 15,7/200см | 250
150 | Стериклин ролка 5/200см | Стериклин ролка 5/200см | 250
151 | Стериклин плик 15/27см; | Стериклин плик 15/27см; | 350
152 | Стериклин плик 7,5/20 см | Стериклин плик 7,5/20 см | 350
153 | Стериклин плик 10/20 см. | Стериклин плик 10/20 см. | 350
154 | Венозна канюла | Венозна канюла 20 GA 1.1x 48mm | 3000
155 | Венозна канюла с или без фиксиращи крила | Венозна канюла с или без фиксиращи крила 20 G 1.1 х32 | 3000
156 | Медикамент излъчващи стентове | паклитаксел МИС с биостабилен полимер и кобалт- хромна платформа с хидрофилно покритие | 250
157 | Метален стент | кобалт- хромен стент с хидрофилно покритие индициран да подобри съдовия лумен както на нативните съдове, така и венозни байпас графтове. Дължина на стента до 38мм за всики диаметри на балоните от 2,0мм до 5.0мм, вклюително и с половин размери. 65микрона малките стентове, 95 микрона големите стентове. кросовър профил-0,85мм,PTCAпрофил на въвеждане- 0,045мм, проксимален шафт на балона д-0,65мм, номинално налягане 9 бара максимално RBP-16-18бара, среден рекойл: малки1,37% големи- 2,65% средно скъсяване-4,85% големите и 3,6% малките | 250
158 | Метален стент | кобалт- хромен стент с хидрофилно покритие индициран да подобри съдовия лумен както на нативните съдове, така и венозни байпас графтове. Дължина на стента до 38мм за всики диаметри на балоните от 2,0мм до 5.0мм, вклюително и с половин размери. | 250
159 | PTCA балони | семикомпаянт балон с хидрофилно покритие и катетър за бързо въвеждане индициран при деново стенози и инстент рестенози, както и за пре и посдилатация | 100
160 | аспирационен катетър | 5 и 6 Френча дължина до 145 см. с катетър за бързо въвеждане предназнаен за отстранчяване на тромби в коронарните и периферните съдове посредством перкутанна сукция | 10
161 | Водачи за РТСА | 0,014" Коронарен дилатационен водач за комплексна анатомия, DUO-CORE технология в конструкциата-силиконово покритие върху връзката между стоманена дръжка и нитинолов дистален край,дистален shape- нитинолова спирала с платинена върхова част, 40см M-coat дистално хидрофилно покритие, Дължина на водача - 180 см, Тежест - Floppy - 1.0g, Intermediate-3.6g, Hypercoat - 1.0g, Extra floppy - 0.6g | 300
162 | Водачи за РТСА | Коронарен дилатационен водач за CTO, DUO-CORE технология в конструкциата, стоманена дръжка джойнт с нитинолова част - 40см , M -coat хидрофилно покритие-20см, за преминаване на СТО лезии, изтъняване на водача от проксимално 0.014" към дистално до 0.008" за преминаване през микроканали в шапката на хроничната оклузия Дължина на водача - 180 см, тежест - 1.1г | 100
163 | Диагностични катетри | Диагностични катетри 4,5,6 F със SUS-brade/усилени/ и М-хидрофилно покритие /включително специални радиални катери Tiger I,II- удобен за диагностика на двете коронарни артерии при ОМИ ,ElGamal-2,AL type NTR/ | 200
164 | Коронарен Лекарство излъчващ стент - Сиролимус | Лекарство излъчващ коронарен стент ,покрит аблуминално с резорбируем кополимер-полилактична киселина/PLA/, биоразтрадим до 120 дни, с лекарствен агент-Сиролимус , базиран в/ху Канаме стент от CoCr 605 , хомогенна геометрия тип "оpen cell", 80μ дебелина на стратовете, удобен за бифуркационни лезии, качен в/ху платформа Ryujeen shaft , RX порт на 25см от върха, с хидрофилно покритие M-coat II и размери 9-12-15-18-24-28 диаметри 2,5-2,75-3,0-3,5-4,0 ,съвместим с 6Ф водещ катетър при "киссинг" техника | 250
165 | коронарен стент | материал: кобалт-хром дизайн: двоен хелиокоидален съотношение метал:свободно пространство: 16/13% и 12/11дебелина на стратовете:0,0024”преминаващ профил:0,037” дължина на шафта:140cm маркери:platinum iridium, набити покритие: PROBIO /силиконов карбид/ диаметри: 2.0-5.0дължини: 9-13-15-18-20-22-26-30-35-40 | 150
166 | Коронарен стент, излъчващ медикамент Sirolimus нов | Медикамент: Sirolimus материал: кобалт-хром, L-605 дизайн: двоен хелиокоидален пасивно покритие: PROBIO /силиконов карбид/ активно покритие: BIOlute- биорезурбируем полимер дебелина на стратовете:0,0024” доза: 50-250µg в зависимост от размера дължина на шафта:140cm маркери:platinum iridium, набити диаметри: 2.25-2.5-2.75-3.0-3.5-4.0 дължини: 9-13-15-18-22-26-30-35-40 | 250
167 | Коронарни балони | материал: SCP(semi cristalline co-polymer) Дизайн на шафта: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission) Профил на върха: 0,017” Диаметър на дисталния шафт: 2.4F ( 1.25, 1.5 mm), 2.5F ( 2.0 - 3.5 mm), 2.6F ( 4.0 mm) маркери:Iridium, набити Coatingхидрофилно на дисталния шафт; хидрофобно върху проксималния шафт, балона и върха; специална технология на нанасяне на покритието само върху външната повърхност на пликите на балона(Patchwork). Нагъване: 2 и 3 катно NP: 7bar ; RBP: 14 bar Размери: 1,25-4,0mm/6-30mm | 150
168 | Балон за високо налягане | материал: SCP(semi cristalline co-polymer) Дизайн на шафта: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission) Профил на върха: 0,018” Диаметър на дисталния шафт: 2.6F ( 2.0 - 3.5 mm), 2.7F ( 4.0-5.0 mm) маркери:Iridium, набити(по 2 за всички размери) Покритие: хидрофилно на дисталния шафт; хидрофобно върху проксималния шафт, балона и върха; специална технология на нанасяне на покритието само върху външната повърхност на пликите на балона(Patchwork). NP: 14atm; RBP: 20 atm(18atm- 4.0-5.0mm) Размери: 2,0-5,0mm/8-30mm Работна дължина: 145см Водещ катетър: 5F | 150
169 | Аспирационен катетър | 6F и 7F Използваема дължина:145cm Проксимален шафт: PEEK Дистален шафт: SCP(Semi Cristaline Polimer) Покритие:дистални 25 см –хидрофилно Дистален маркер:Платина-иридий, на 3 мм от върха Минимален вътрешен диаметър на водещия катетър: за 6F 0.071” (1.80 mm) и за 7F 0.081” (2.06 mm) Външен диаметър (дистален/среден/проксимален): за 6F 0.067’’ / 0.067” / 0.051” и за 7F 0.078’’/0.078”/0.063” Аспирационна спринцовка: 60 мл със заключване | 10
170 | Медикамент излъчшащ балон | Профил на върха:0.017” Дизайн на шафта: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission) Диаметър на дистални шафт: 2.5F ( 2.0 - 3.5 mm), 2.6F ( 4.0mm) Маркери:два платина-иридий Работна дължина: 140см Водещ катетър: 5F ПОКРИТИЕ Медикамент : Паклитаксел(Paclitaxel) Доза на медикамента: 3.0 µg/mm2 Матрица Паклитаксел и Бутирил-три-хексил цитрат Покрита повърхност Цилиндрични и конусовидни раздели на балона; надминаващи проксималния и дисталния маркер Време за излъчване на медикамента: 30 сек. | 50
171 | Коронарни водачи | Диаметър-0,014" Дължина-190 см Материал на ядрото-неръждаема стомана Проксимална намотка - 21,5 см, неръждаема стомана Дистална намотка – 26мм, палдаий, рентген-позитивна Покритие проксимален шафт – PTFE Твърдост на върха - Много гъвкав (HF), Гъвкав (F), Среден (M) Ниво на опора - Стандартен и ES (Допълнителна опора) Маркери на шафта 92 см и 102 см от дисталния край Дистално покритие - 30 см хидрофилно | 300
172 | Коронарен и периферен водач | материал:хром-никел в дисталното ядро ; неръждаема стомана проксимално ; дистално рентген-позитивни намотки от платина конструкция: shaping ribbon дължина на намотките:3сm; 4,5сm за модел ExtraSupport маркери: 92 и102сm дължина:190cm /удължаване до 340сm/ твърдост на върха: High Flexible; Flexible; Medium Опора: standart &Extrasupport покритие:дистални 30 сm хидрофобно;шафт- тефлон | 150
173 | Коронарен и периферен водач | материал:хром-никел в дисталното ядро ; неръждаема стомана проксимално ; дистално рентген-позитивни намотки от платина конструкция: shaping ribbon дължина на намотките:3сm;4,5сm за модел ExtraSupport маркери: 92 и 102сm дължина:190cm /удължаване до 340сm/ твърдост на върха:High Flexible; Flexible;Medium Опора: standart & Extrasupport покритие:дистални 12 см хидрофилно; 18см хидрофобно в средната част | 150
174 | Коронарен и периферен водач | Материaл: неръждаема стомана конструкция:1,2/0,7mm заоблен маслинообразен връх дължина на намотките:30mm радиопозитивен връх, 270mm радиопропусклива част обща дължина:175сm покритие:30сm хидрофилно покритие | 150
175 | режещ балон за PTCА | водач:.014” Катетър: RX Scoring element: нитинолов, три спирали Нисък профил: ≈ 2,7F Балона:PEBAX, semicompliant Шафт: 5F 6F водещ катетър Работна дължина: 137 cm Маркери на балона: 2 набити Диаметър на балона: 2-3,5mm Дължина на балона: 10-20mm | 10
176 | режещ балон за PTА | водач:.014”/018” Катетър: Over The Wire и RX Scoring element: нитинолов, три спирали Материал на балона:Nylon ,semicompliant Шафт: 5F Интродюсер:6F и 7F Работна дължина:50,90 и 137 cm Маркери на балона: 2 набити Диаметър на балона: 2,0-6,0mm Дължина на балона: 10-40mm | 10
177 | Ангиографски катетър | Диагностичен катетър за Ангиография - голям вътрешен лумен - атравматичен заоблен дистален връх - отлична гъвкавост - размери – 4F, 5F, 6F - дължина 100 см - различни форми на кривката: Judkins Left, Judkins Right, Amplatz Left, Amplatz Right, Multi Purpose, Williams, Gamal, RAD, TIG2, IM, LCB, RCB и др. - вариант Pigtail с 8 странични отвора и дължина 110/130см | 300
178 | коронарни водещи катетри | Коронарен водещ катетър - изключително атравматичен дистален мек връх - хидрофилно покритие на шафта - отлична издръжливост при огъване - 1:1 движение с торкер - голям вътрешен лумен – 0.071” при 6F - размери: - 5F в конфигурации: AL1, HS, JL3.5, JL4, JR3.5, JR4, MPA, RAD, TIG2, XB3.5, XB4, EBU3.5, EBU3.75, EBU4; - 6F в конфигурации: AL1, AL1 SH, AL1.5, AL1.5 SH, AL2, AL2 SH, AR1, AR1 SH, AR2, AR2 SH, HS, IM, IM SH, JL3, JL3 SH, JL3.5, JL3.5 SH, JL4, JL4 SH, JL5, JL5 SH, JR3.5 JR3.5 SH, JR4, JR4 SH, JR4.5 SH, JR5, MPA, MPA SH, RAD, RCB, XB3, XB3.5, XB3.5 SH, XB4, XB4 SH, XB4.5, EBU3, EBU3 SH, EBU3.5, EBU3.5 SH, EBU3.75 SH, EBU4, EBU4 SH - 7F в конфигурации: AL1 SH, AL2 SH, AL3 SH, AR1 SH, AR2 SH, HS SH, JL3 SH, JL3.5 SH, JL4 SH, JL4.5 SH, JL5 SH, JR3.5 SH, JR4 SH, JR4.5 SH, JR5 SH, MPA SH, EBU3 SH, EBU3.5 SH, EBU3.75 SH, EBU4 SH, EBU4.5 SH | 30
179 | Трипътно кранче за високо налягане | Трипътно кранче за високо налягане /до 70 bar/, full body, с ротиращ адаптор разположен от дясната страна с луер-лок, OFF версия | 600
180 | Двупътно кранче за високо налягане | Двупътно кранче за високо налягане /до 70 bar/, full body, с ротиращ адаптор разположен от дясната страна с луер-лок, OFF версия, | 600
181 | коронарен стент | Материал: неръждаемаа стомана. Стратове-0,1мм Модули- шестклетъчен / 12 страта/ дизайн. Маркери- иридии- платина. Връзки- S-образни, с възможност за пълно гъвкаво преобръщане. Дължина на стента/мм/: 9;13;16;19;24;28. Диаметър на стента/мм/: 2,0;2,25;2,5;2,75;3,0;3,5;4,0 | 300
182 | коронарен стент | Материал: кобалт хромиева сплав. Отворен и затворен тип/за малки, средни и големи съдове. Коефициент метал-артерия 11,4-15,2%. Хидрофилно покритие на катетъра Водач 0,35мм/ 0,014". Дължина на стента/мм/:8;12;15;20;25;30;40. Диаметър на стента/мм/: 2,00;2,25;2,50;2,75;3,00;3,5;4,0 | 250
183 | медикамент излъчващ коронарен стент | Медикамент- Трапидил. Материал- неръждаема стомана. Диаметър на проксималния шафт- 2,0F. Дължина на стент/мм/:8;12;16;20;24;28;32. Диаметър на стента/мм/:2,5;2,75;3,0;3,5;4,0 | 250
184 | PTCA балон-катетър | Поликарбонатна глава с подходящо нагласяване. Материал на оста-неръждаема стомана. Материал на дисталния шафт- Pebax/Nylon. Водач с диаметър-0,014"/0,355мм. Платинени маркери с дължина 0,76 мм. Дължина на катетъра- 138см. Дължина на балона/мм/:9;13;17;21;25;33 | 20
185 | Ангиографска манометър спринцовка „инфлатор-дефлатор” | 25мл. Заключващ се механизъм 30атм. | 50
186 | ангиографска спринцовка | 150мл. | 200
187 | ангиографска игла | 18GAx2,75"7,0см | 200
188 | Манифолд | 2 портов;налягане 500psi | 500
189 | удължители | Удължители за подаване на контрастна материя под налягане;устойчиви на високо налягане /1200psi/ размери 90;120см | 500
190 | Y конектор | Y конектор сет | 500
191 | сет за трансрадиален достъп | дезиле с хидрофилно покритие; размер 5F;6F;7F, дължина 11см;23см, ангиографска игла-20 GA, водач-0,,18"х 50см., дилататор 0,021"0 | 500
192 | диагностини катетри | размер 4,5,6,7F с дълцина 100 см с атрашматичен мек връх, вариант-JL, JR,Pigtail, MP изработен от полиуретан или найлон | 350
193 | коронарен стент | Кобалт- хром L650; Дебелина- 65micm или 0,0026"; Дизайн на стента - хибридна клеткадизайн със смесицаот тесни клетки в краищата и отворена клетка в средата на сегмента; надвес на балона- кратко надвиснал балон с по- малко от 0,5mm по заявки на възложителя;съотношение между метал и артерия- 14%; среден размер на отворена клетка- 8 мм; Диаметър на стената в mm 2,50,3,00,3,50,4,00,4,50; Дължина на стента в mm 8,13,16,19,24,32,37,40; налягане -9 атмосфери; RBP 16атмосфери за 2,50 до 4,00мм диаметър и 14 атмосфери за 4,500мм диаметър; максимален водач- 0,0014" ( 0,36мм) съвместимост на употреба- 5F; напречен профил за 3,00м диаметър- 0,039"; ркойл -<3% надлъжно скъсяване 0,29% | 300
194 | Медикамент излъчващ коронарен стент | медикамент излъчващ стент- материал на стента-Кобалт- хром L650; Дебелина- 65micm или 0,0026"; Дизайн на стента - хибридна клеткадизайн със смесицаот тесни клетки в краищата и отворена клетка в средата на сегмента; надвес на балона- кратко надвиснал балон с по- малко от 0,5mm по заявки на възложителя;Медикамент- Сиролимус 1,25 micg/mm; фармакокинетика- 75% отделяне на лекарството за 15 дни и 100% за 30 дни; полимер- поли млечна киселина и поли гликолова киселина; разграждане на полимера- 40 до 50 дни;съотношение между метал и артерия- 14%; среден размер на отворена клетка- 8 мм; Диаметър на стената в mm 2,00,2,25,2,50,2,75,3,00,3,50,4,00,4,50; Дължина на стента в mm 8,13,16,19,24,29,32,37,40,44 и 48; налягане -9 атмосфери; RBP 16атмосфери за 2,50 до 4,00мм диаметър и 14 атмосфери за 4,500мм диаметър; максимален водач- 0,0014" ( 0,36мм) съвместимост на употреба- 5F; напречен профил за 3,00м диаметър- 0,039"; ркойл -<3% надлъжно скъсяване 0,29% | 300
195 | Сетове за трансрадиален достъп | Материал- polyamide organic polimer "Grilamid L20G" с хемостатична клапа и специално интродукторно устройство за водача,с размери:диаметър-4F,5F,6F,7F,8F,9F,10F;дължина-60,70,110 mm | 1500
196 | Диагностични водачи | J-тип с тефлоново покритие от материал-Stainless steel "AISI 304" + Teflon "PTFE3"с размери: диаметър- 0.35"(0.90 mm), дължина-150 cm | 1500
197 | Диагностични водачи | Прави с тефлоново покритие от материал-Stainless steel "AISI 304" + Teflon "PTFE3"с размери: диаметър- 0.35"(0.90 mm), дължина-150 cm | 750
198 | Диагностични катетри Размер 4, 5, 6, 7 F | Материал-Polyamide "Grilamid L20G", атравматични, тънкостенни, еластични, устойчиви на високо налягане (1425 PSI): | 1500
199 | Водач за PTCA | Материал-стомана и платина; широки граници на твърдост и флексибилност на дисталния край (high floppy,floppy,medium,stiff,high stiff); рентгенопозитивни маркери на минимум 25 мм дължина; прави и „J”-тип край; лесно управляеми; специално покритие за оптимално преминаване през нагънати и стеснени съдове; допълнително спираловидно усилен твърд проксимален край на стъблото позволяващ използване при стентове(stent support floppy,stent support medium,stent support stiff); добра видимост на върха; оптимален torque контрол; Размери на водача: Диаметър на водача – .014” (0,36мм); Дължина на водача – 175-300 сm | 300
200 | PTCA балони | PTCA балони - Материал-polyamide organic polimer "Grilamid L20G" технология-Rapid Exchange (RX),"Crystal Balloon" с два златни маркера на балона и Nominal Pressure- 10 Bars, Rated Burst Pressure-16 Bars, с размери: диаметър на балона-1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.25,3.5,3.75,4.0 mm;дължина на балона-10,15,20,25,30,35,40 mm;профил-0.7 mm;диметър на катетъра-проксимален-2F,дистален-2.7F;дължина на катетъра-140 cm | 300
201 | Коронарен бифуркационен стент | Стент подходящ за бифуркационни стенози с дистална част с по-малък диаметър от проксималната с отношение 1.25 и страничен отвор в средната част с материал на балона-polyamide organic polimer "Grilamid L20G" | 70
202 | Коронарен стент | Материал-Cobalt Chromium - лазерна технология, специфичният дизайн на стента позволява да се преминава през тесни и изкривени съдове, флексибилен е в три измерения преди и след манипулацията, лесен за маневриране , Rapid Exchange (RX), с два златни маркера на балона, материал на балона-polyamide organic polimer "Grilamid L20G", Ferromagnetism-none, MRI-safe, степен на скъсяване < 0.5%, рекойл < 1%, радиална сила 8.5 PSI/600g/sm2, дебелина на стратовете-0.07 mm, ширина на стратовете-0.15mm, профил на върха-0.017"/0.43 mm, профил на кримпиран стент 0.038"/0.97 mm, време на дефлация - много кратко(<3 s), отлично пласиране и преминаване, проксимален диаметър на шафта-2.0F, дистален диаметър на шафта-2.7F, номинално налягане-10 Bars, RBP-16 Bars, Размери: Диаметър на стента – 2.25,2.50, 2.75,3.00 ,3.25, 3.50, 3.75,4.00,4.50 mm; Дължина на стента - 8,12,15,18,22,25,29,34 mm; | 250
203 | Медикамент излъчващи стентове | Медикамент излъчващи стентове за намаляване честотата на рестенозата, Материал-неръждаема стомана 316L "AISI 304" покрит с флексибилен биологично разграждащ се полимер, освобождаващ сиролимус (C51H79NO13) (ca.1µg/mm2) бавно и контролирано за период от 6 седмици, лазерна технология, Rapid Exchange (RX), с два златни маркера на балона, материал на балона-polyamide organic polimer "Grilamid L20G", Ferromagnetism-none, MRI-safe, степен на скъсяване< 0.5%, рекойл < 2%, Радиална сила 8.5 PSI/600g/sm2,Дебелина на стратовете-0.135 mm, Ширина на стратовете-0.15mm, профил на върха-0.017"/0.43 mm, Crimped stent profile 0.038"/0.97 mm, много кратко време на дефлация на балона (<3 s), лесно пласиране и преминаване Проксимален диаметър на шафта-2.0, Дистален диаметър на шафта-2.7F, Номинално налягане-10 Bars, RBP-16 Bars, Свободна от стент стена на артерията- 83,4%, Скъсяване на стента след имплантация >0.5 %, Размери: Диаметър на стента – 2.25,2.50, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75,4.0,4.5 mm; Дължина на стента - 8,12,15,18,22,25,29,34 mm; | 250
204 | Балони за AVP | Балони за аортна валвулопластика-Материал-polyamide organic polimer "Grilamid L20G" технология-Rapid Exchange (RX),"Crystal Balloon" с два златни маркера на балона и Nominal Pressure- 10 Bars, Rated Burst Pressure-16 Bars | 10
205 | Балони за периферна ангиопластика | PTA балони-Материал- polyamide organic polimer "Grilamid L20G" - технология "Crystal Balloon" с два златни маркера на балона и Nominal Pressure- 10 Bars, Rated Burst Pressure-12 Bars, с размери: диаметър на балона-3-12 mm;дължина на балона-20-100 mm;диметър на катетъра-3.6F,4.5F,5.5F,6.0F;дължина на катетъра-110 cm | 50
206 | Ренални стентове | Премонтирани стентове -Материал-Stainless steel 316L "AISI 304" - лазерна технология, с три платинени маркера на балона Ferromagnetism-none, MRI-safe, Foreshortening < 0.5%, Recoil < 2%, Radial force-exellent, Pushability and trackability-exellent, Nominal Pressure-6 Bars, Rated Burst Pressure-12 Bars, с размери: диаметър на стента - 5-7 mm;дължина на стента-8-22 mm; диметър на катетъра-3.6F,4.5F,5.5F,6.0F;дължина на катетъра-140 cm | 50
207 | Периферни Стентове | Премонтирани стентове -Материал-Stainless steel 316L "AISI 304" - лазерна технология, с три златни маркера на балона Ferromagnetism-none, MRI-safe, Foreshortening < 0.5%, Recoil < 2%, Radial force-exellent, Pushability and trackability-exellent, Nominal Pressure-6 Bars, Rated Burst Pressure-12 Bars, с размери: диаметър на стента - 4-10 mm;дължина на стента-16-80 mm; диметър на катетъра-3.6F,4.5F,5.5F,6.0F;дължина на катетъра-110 cm | 50
208 | Балон за контрапулсатор | Балонен катетър изработен от атромбогенен и апирогенен материал polyamide organic polimer "Grilamid L20G, покрит с хидрофилно покритие. Широка гама от балонния капацитет даваща възможност за прецизен подбор на размера на балона според височината на пациента.Структурата на катетъра да позволява директно включване в артерията (след разширяване на мястото на поставяне с помощта на съдовия дилататор) без интродюсер или с използване на артериален интродюсер включен в комплекта.Гладка връзка между балона и катетъра гарантираща оптимална хемостаза на мястото за поставяне, при въвеждането на катетъра без интродюсер . Катетрите да са съвместими с помпи, произведени от Datascope и Arrow . Аортният катетър да е със следните характеристики: плавен преход между балона и външната тръба за намаляване риска от кървене; нископрофилен полиуретанов балон позволяващ по-лесно въвеждане през катетъра; атравматичен мек връх видим на скопия; Co-аксиален дизайн, намаляващ съпротивлението на потока хелий; специална конструкция на катетъра създаваща гъвкавост и устойчивост на пречупване. | 30
209 | Конектор | Y конектор + специална игла за ПКИ изработен от polyamide organic polimer "Grilamid L20G" | 500
210 | Конектор | Конектор Механизъм чрез натиск изработен от polyamide organic polimer "Grilamid L20G" | 300
211 | Ротатор за коронарография | Ротатор за коронарография, изработен от polyamide organic polimer "Grilamid L20G" | 2500
212 | УДЪЛЖИТЕЛИ за подаване на контрастна материя под налягане | Braided с наконечник тип Luer-Lock, устойчиви на високо налягане 100 atm (1425 PSI) с размери: дължина-60,90,120,150 cm | 500
213 | Ангиографска манометър спринцовка „инфлатор-дефлатор” за високо налягане до 30 atm | Ангиографска манометър спринцовка с прецизно измерване на налягането от 0 до 30 атмосфери, ергономичен дизайн, въртящ се на 90° манометър, капацитет 20 cc | 400
214 | Ангиографска манометър спринцовка „инфлатор-дефлатор” за високо налягане до 30 atm | Ангиографска манометър спринцовка с прецизно измерване на налягането от 0 до 30 атмосфери, ергономичен дизайн, въртящ се на 90° манометър, капацитет 25 cc | 400