ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА НОВ, НЕУПОТРЕБЯВАН АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА

- Отворена система за диализни консумативи. Възможност за работа с консумативи (кръвни линии, диализатори, диализни концентрати /сухи и течни/ на различни производители, включително и български);

- Цветен плосък екран със сензорно управление;

- Задаване на настройки и параметри на лечението чрез докосване на екрана;

- Ацетатна и бикарбонатна диализа;

- Държач за патрон със сух бикарбонат с възможност за работа с консуматив /картриджи/ на различни производители;

- Възможност за провеждане на диализно лечение “single needle” и “double needle”;

- Да има система за обемно контролирана ултрафилтрация и секвенционална ултрафилтрация.

- Индивидуално програмируеми в комбинации и профили за проводимост (обща), бикарбонатна проводимост, диализатен поток, температура на диализатния поток, ултрафилтрация и хепарин;

- Вградена алармена система, кръвен детектор, въздушен детектор;

- Регулиране на скоростта на диализатния поток от 300 до 800 мл/мин с индивидуални стъпки от минимум 1 мл;

- Възможност за настройване на работната температура в диапазон от минимум +33 до +40◦С с индивидуални стъпки от 0.1◦С

- Измерване на хидравлично налягане преди входа на диализатора;

- Изчисляване на уреен клирънс (kt/V) по време на диализата;

- Хепаринова помпа за спринцовки от 10 до 30 мл (болус функция), програмируемо вливане;

- Програмируеми режими за почистване и дезинфекция, за химическа, топлинна  над 85◦С или комбинация от химическа/топлинна дезинфекция, седмично програмируемо разписание за дезинфекция, Запаметяване на последните минимум 100 дезинфекции;

- Аварийно електрозахранване (вградена батерия), гарантиращо работа минимум 20 минути в авариен режим;

- Антибактериален филтър за диализатния разтвор;

- Система за автоматично измерване на кръвно налягане на пациента чрез неинвазивен осцилометричен метод;

- Система за съхранение на информацията за пациентите на флаш карта, разпознаваща всички индивидуални данни на пациентите, свързани с диализното лечение и възможност за прехвърляне на персонален компютър (запаметява данните за последните минимум 50 терапии);

- Онлайн хелп ,който осигурява възможност за обясняване на функцията на всяка една икона и функция на български език.

- Режим стендбай, при който разхода на електроенергия се свежда до минимум ,а разхода на вода и концентрат до 0 мл/мин

- Възможност за надграждане на апарата с допълнителни опции.

- Софтуер на български език, инструкции за употреба на български език;

- Минимум 24 месеца гаранционен срок.

- Апаратът притежава СЕ марка, Декларация за съответствие с изискванията на Директива 93/42 ЕЕС, СЕ сертификат.