## "МБАЛ-ХАСКОВО" АД
Приложение №2 -Техническа спецификация |  |  |  | ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
„Доставка на специализирано медицинско оборудване за нуждите на „МБАЛ- Хасково” АД”
№ по ред | СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ трябва да притежава следните технически параметри и характеристики: | Брой | Търговско наименование | Технически характеристики/параметри на предлаганото специализирано медицинско оборудване: | Страница от продуктовия каталог/ брошура
| Операционна маса | 2
1 | Електрическа операционна маса, която да има минимум шест секции;
2 | Обща дължина: 2200 mm (± 5%);
3 | Ширина на масата без релси за аксесоари: 540 mm (± 5%);
4 | Регулиране на височината, с матрак: 800 – 1200 mm (± 5%);
5 | Страничен наклон в градуса: +20°/-20° (± 5%);
6 | Тренделенбург/Антитренделенбург в градуси: +25° /-25° (± 5%);
7 | Регулиране на секцията за гръб в градуси (надолу/нагоре) : -40°/+90° (± 5%) с помоща на електромеханичен двигател и амортисьори;
8 | Регулиране на секцията за главата, в градуси (надолу/нагоре): -80°/+35°;
9 | Регулиране на секциите за крака с амортисьори, в градуси (надолу/нагоре): -80° / +65° (± 5%);
10 | Надлъжно изместване в две посоки (към главата и към крката). Общо не по-малко от 300 mm (± 5%);
11 | Възможност за нагласяне на масата в позиция за бъбречна операция;
12 | Управлението да бъде дистанционно и/или чрез панел на колоната;
13 | Възможност за запаметяване на: до 5 различни позиции;
14 | Товароподемност във всички позиции: 250 kg или повече (± 5%);
15 | Товароподемност при регулиране на височината: 350 kg (± 5%);
16 | Вградена акумулаторна батерия за осигуряване на безпроблемна работа за поне 30 пълни движения при напълно заредена батерия;
17 | Рентгено прозрачна повърхност;
18 | Дебелината на матрака да бъде най-малко 50 mm;
19 | Подпора за ръка в комплект с колан и една скоба - 4 бр.
20 | Колан за тяло – 2 бр.
21 | Анестезиологична лирa -2 бр.
22 | Инфузионна стойка – 2 бр.
23 | Подпора за колена тип Гьопел – 4 бр.
| Операционна лампа с таванно окачване | 2
24 | Операционна лампа с две светлинни тела и LED технология;
25 | Синхронната работа на светлинните тела да може да се управлява чрез сензорен екран разположен на карданна става с хигиенично оптимизирана стъклена повърхност, дистанционно управление или контрол на стената.
26 | Максимален светлинен интензитет: 160000 lx
27 | Регулируема цветна температура в диапазон: 3800°K - 4500°K
28 | Цветен индекс: Ra 97 (± 1);
29 | Цветен индекс (червено): R9 98(± 1);
30 | Диаметър на светлинното поле: 200mm (D10), 120 mm (D50) (± 5%);
31 | Възможност за механично регулиране на диаметъра на светлинното поле чрез централно разположена стерилна дръжка в диапазон: 205 - 280 mm (d10) (± 5%);
32 | Ендоскопски режим за оптимално осветление при ендоскопски интервенции чрез зелена светлина.
33 | Възможност за плавно димиране в диапазон: 35000–160000 lx
34 | Сервизен живот на светодиодите: мин. 50 000 часа.
35 | Да притежава компенсираща функция за стареене на светодиодите. Увеличаване на интензитета на осветлението без допълнително оборудване или инструменти.
36 | Консумирана ел. eнергия: не повече от 70W.
37 | Температура на светлинната повърхност: не повече от 30 ° C
38 | Увеличение на температурата в зоната на главата на оператора: не повече от 1° С.
39 | Общо излъчване при 100 000 lx: 340 (±5%), W / m².
40 | Диаметър на светлинната глава да е 760 mm (±3%), клас на защита IP54, подходяща за дезинфекциране повърхност;
41 | Възможност за регулиране на височината на пружинното рамо: не повече от 1 190 mm.
42 | Тегло на светлинна глава: max. 16 (±5%), kg.
43 | Възможност за последващо надграждане с дистанционно управление или контрол на стената.
44 | Възможност за последващо надграждане с Full-HD камера с резолюция по-голяма от 1500000 пиксела , която да може свободно да се премества между различни светлинни тела.Камерата да притежава поне 10x оптично и 10x дигитално увеличение
| ДАТА : |  |  | ПОДПИС И ПЕЧАТ :