## об.позиция 1
Приложение №2 -Техническа спецификация |  |  | ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
„Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ - Хасково”АД с три обособени позиции”
Обособена позиция № 1 - „Доставка на дигитална ултразвукова система за мултидисциплинарна и специализирана диагностика ”
ДИГИТАЛНА УЛТРАЗВУКОВА СИСТЕМА ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДИАГНОСТИКА
№ | Дигиталната ултразвукова система следва да притежава следните технически параметри и характеристики: | Брой/ Наличност | Технически характеристики/параметри на предлагания апарат: | Страница от продуктовия каталог/ Ръководство за употреба
1 | Образни методики за двуразмерно, контрастно и цветно изобразяване осигуряващи широк диагностичен спектър и качество на изследванията:
Цветен доплер
Мощностен доплер при указване посоката на кръвотока
Друга доплерова модалност с висока резолюция за детайлно изследване на съдова структура и възможност за указване посоката на кръвотока
Спектрален - PW, HPRF PW доплер, Цветен Тъканен Доплер
Широколентово тъканно хармонично изобразяване от последно поколение
Широколентово контрастно хармонично изобразяване от последно поколение
Контрастно сканиране за приложение чрез конвексни, линеарни и фазова решетка трансдюсери и ендоскопско ултразвуково изобразяване
CW Доплер - с възможност за надграждане, като функцията да е приложима при линеарно сканиране и лесна диагностика на тежки съдови стеснения
Да е възможно симултантно наблюдение на образ с нормална и забавена скорост в реално време за бърза ориентация на екзаминатора при тежко болни, несъдействащи пациенти
Триизмерен образ при работа със стандартни трансдюсери - абдоминален, линеарен за обемно изобразяване и измервания на туморни формации и др
Корекция на образа според скоростта на сигнала в различните тъкани за прецизиране на образите при откриване на ранни измемения в различни по структура органи
Да е налична възможност за ултразвуково видеоендоскопско изобразяване и стадиране на тумори на чрез ехоендоскопия
Да е възможно надграждане с трансдюсери за ехоендоскопия. Да има възможност за добавяне на широк набор трансдюсери за ехоендоскопия - гастроинтестинална, трансбронхиална, пункционна, диагностична
Да е възможно надграждане с цветна карта на тъканна еластичност в реално време - еластография за диференциална дигноза на туморни формации
Да е възможен анализ на триизмерни образи:
Мултисрезови изображения с избор на дебелина и брой срезове
Мултипланарни изображения със свободно преместване на всеки план в пространството
Триизмерно изобразяване на кръвоносни съдове - да е възможно надграждане
2 | Изисквания към възможностите на системата за изграждане на образи с висока диагностична стойност, точност при измервания и осигуряващи ранна и сигурна диагноза
Максимална честота на кадрите да достига над 1200 кадъра / сек.
Дълбочина на изобразяване до 30 см.
Филтър за премахване на зърнисти артефакти в реално време
Мултипланово изображениe от сканиране под различен ъгъл в реално време
Възможност за избор и промяна на ъгъла при мултипланово изобразяване - поне 3 нива
Функция автоматична оптимизация на образа с една команда
Функция трапецовиден образ / панорамен образ за разширяване на зрителното поле при линеарно сканиране и обхващане на по-големи формации
Функция томографски образ - получен чрез продължително сканиране на ROI за топографско изобразяване на структури на голямо протежение и установяване на топографски взаимоотношения между тумори и околни структури
Доплеровите методики да осигуряват висока времева резолюция и точност при измервания,обхващане на всяка възможна патология на кръвния ток вкл. най-тежки стенози:
Спектрален - PW, HPRF PW доплер със макс. скоростен обхват над 6 м / сек
Максимална скорост на анализ при доплер - да достига над 40 kHz
Да е възможно надграждане с CW доплер със скоростен обхват над 15 м / сек
Автоматична корекция на ъгъла при доплерови измервания
Автоматично трасиране на доплеровия спектър в реално време с автоматични измервания на индекси и скорости
Латерално усилване на образа в избрани сегменти
Да има големи възможности за адаптация на образа към типа на пациента и изследвания орган/структура за постигане на оптимално проникване и разделителна способност, и откриване на ранни промени в повърхностните структури и дълбоко разположени органи
Избираеми 4 или повече работни честоти на трансдюсерите за В - режим
Избираеми 4 или повече работни честоти на трансдюсерите за режим Спектрален Доплер
Избираеми 4 или повече работни честоти на трансдюсерите за режим Цветен Доплер
Избираеми 4 или повече работни честоти на трансдюсерите за режим Тъканен хармоник
Избираеми поне 3 работни честоти на трансдюсерите за режим Контрастен хармоник
Максимално ниски - под 2 МХз честотни граници при нискочестотно контрастно сканиране за постигане на възможно най-добър образ в дълбоко разположени органи
3 | Изисквания към вградения диагностичен софтуер:
Пълен набор софтуер за всички диагностични приложения, включително:
Пълен абдоминален пакет, абдоминален съдов пакет, рапорт
Софтуер за анализ на образи от контрастни изследвания - криви време/интензитет
Всички измервателни програми да се реализират при енодкопско ултразвуково изобразване
4 | Изисквания за съвременна ергономия на конзолата:
Сензорен панел за контрол на работните менюта с максимално голям размер - диагонал над 25 см
Мониторт - LCD, 17 инча или повече диагонал, променливи посока, наклон, височина
Възможност за плавна промяна работната височина и посока на клавиатурата, и адаптация към нуждите на екзаминатора и условията на провеждане на изследване
5 | Изисквания за сигурност, защита на лична информация, архив и пренос на данни
LAN интерфейс и DICOM мрежова аръзка с компютър, сървър, PACS
USB интерфейс за архивиране на образи и филми; минимум 5 порта за различна периферия
Архив на статични и динамични изображения във формат позволяващ анализ на образите и обработка в и извън ехографа
Кино-памет - 20 000 образа или повече
Експорт на динамични и статични образи в изборни формати - AVI, DICOM, JPEG, TIFF, BMP, AVI
Дигитален черно - бял медицински термопринтер с консуматив за 200 снимки
Ограничаване на достъпа от неоторизирани лица и защита на данните и запаметените в системата резултати от измервания и образи на пациенти чрез потребителска парола за достъп
Възможност за създаване в софтуера на алгоритъм за изследванията и спазването му от различни екзаминатори с цел стандартизиране на процедурите и намаляване на пропуските при изследванията
Да има вградена система за защита на лични данни на пациентите и възможност за експорт на образи с автоматично заличаване данните на пациента
6 | Конектори за електронни трансдюсери:
Минимум 3 отделни активни конектора за конвексни, линеарни и фазова-решетка трансдюсери
Възможно надграждане -1 конектор за CW Доплер трансдюсер тип писалка
7 | Трансдюсери:
1. Електронен конвексен трансдюсер за трансабдоминална диагностика
Честотна лента 1 до 6 MHz или по-широка; Зона на сканиране 60 ° или по-широка. Радиус на извивката не по-малко от 60 мм
Да има големи възможности за адаптация на образите към пациента и патологията:
Избираеми минимум 4 работни честоти за 2D режим
Избираеми минимум 4 работни честоти за цветен доплер
Избираеми минимум 4 работни честоти за режим спектрален доплер
Избираеми 4 работни честоти за Тъканно хармонично сканиране; Минимална под 2 MHz
Избираеми поне 3 работни честоти за контрастно сканиране; Минимална под 2 MHz
Да подържа CW доплер и триизмерно изобразяване
2. Електронен линеарен трансдюсер
Честотна лента 4 до 13 МХз или по-широка. Да има големи възможности за адаптация на образите към дълбочината и вида на изследваната област:
Поле на сканиране 35 - 40 мм, да е приложим трапецовиден / панорамен образ
Избираеми минимум 4 работни честоти за 2D режим
Избираеми минимум 4 работни честоти за цветен доплер
Избираеми минимум 4 работни честоти за режим спектрален доплер
Избираеми 4 работни честоти за Тъканно хармонично сканиране; Максимална 8 MHz или повече
Избираеми мин. 4 работни честоти за контрастно сканиране; Максимална 5 MHz или повече
Да подържа CW доплер и триизмерно изобразяване
8 | Възможности за надграждане:
1. Ултразвукови видеоендоскопски трансдюсери
Ултразвуковите видеоендоскопски трансдюсери да позволяват:
Метод на сканиране: електронно, конвексно - 180 ° или радиално 360 °
Да е наличен модел ултразвуков видеоендоскопски трансдюсер позволяващ контрастно сканиране усилена ултразвукова видеоендоскопска диагностика
2. Модул за CW доплер
Дата :
Име и фамилия :
Подпис на лицето (и печат)

## об.позиция 2
Приложение №2 -Техническа спецификация |  |  | ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
„Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ - Хасково”АД с три обособени позиции”
СЪВРЕМЕНЕН УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА
№ | СЪВРЕМЕНЕН УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА, следва да притежава следните технически параметри и характеристики: | Брой/ Наличност | Технически характеристики/параметри на предлагания апарат: | Страница от продуктовия каталог/ Ръководство за употреба
1 | Медико-технически изисквания и окомплектовка:
Да притежава следните режими на работа: B режим, М – режим, Цветен М-режим, Цветен Доплер, Мощен Доплер, Дирекционален Мощен Доплер, Непрекъснат Доплер, Пулсов Доплер и HPRF Доплер; Триплекс в реално време
За прецизиране на диагностиката, да е възможно симултантно представяне на монитор на В режим/ Цветен Доплер, В режим/ Мощен Доплер, В режим/Пулсов Доплер, В режим/Непрекъснат Доплер
Софтуер за еластография за отдиференциране на малигнени лезии
Тъканно хармонично изобразяване с кодирана фазова инверсия на всички оферирани трансдюсери, осигуряващо по-добра пространствена резолюция
Автоматична оптимизация на образните параметри към сканираната анатомия в B-режим – избор на минимум три нива . Функцията да е възможна с натискането на един бутон
Автоматична оптимизация в режим на спектрален Доплер – с натискането на един бутон автоматично да се оптимизират базовата линия и PRF
Наличие на готови потребителски шаблони за рапорт и създаване на собствени потребителски профили със индивидуални стартови настройки
Наличие на вграден обучителен модул, подпомагащ с графична визуализация основните техники на сканиране-схематично с клиничен образ
Запис на данните (образи, Доплер, кино) в оригиналната им кадрова честота, с възможност за по-късна донастройка на образите и измервания, в т.ч. образните параметри- Gain, TGC, Dynamic Range, автоматична оптимизация, скорост на възпроизвеждане, сиви карти, колоризация, автоматична корекция на ъгъла
Да притежава техника за редуциране на зърнистите артефакти, оптимизирайки реалните структури, също и в пост обработка на архивирани образи за всички линейни, конвексни и секторни трансдюсери; да е възможно регулиране на поне осем нива
Мултипланарен образ, получен от различни равнини на сканиране (минимум от 7 различни ъгли) в един образ в реално време, с ясно обособени гарници и висока контрастна резолюция – да е възможен избор на не по-малко от 3 нива на комбиниране на лъчите. Да е възможна функцията в режим на Цветен Доплер, Пулсов Доплер и в комбинация с кодирани хармоници с фазова инверсия
Непрекъснато динамично фокусиране
Zoom в реално време, при стоп кадър и на архивиран образ
Дълбочина на сканиране–максимална дълбочина на сканиране не по-малка от 33см.
Да притежава вграден пациентен архив, позволяващ архивиране с последваща постобработка на пациентните данни, образи и клипове
Да притежава приложения за основните диагностични групи, както и вградени калкулационни пакети за рапорт и анализ на абдоминални, кардиологични, малки части, бъбречни, урологични, съдови, транскраниални, акушерски,гинекологични, мускулоскелетни и педиатрични изследвания
2 | Изисквания към конзолата:
Вграден LED монитор - поне 19“, с висок контраст и резолюция; с хоризонтално прибиране към клавиатурата с цел безопасно транспортиране на апарата
Да притежава цветен тъчскрийн - минимум 9.0“ LCD
Изходи: S-Video, VGA, Ethernet, CVBS Output (BNC), минимум 6 USB конектора за запис и връзка с периферни устройства
Дистанционна сервизна поддръжка на апарата
3 | Окомплектовка:
Секторен трансторакален трансдюсер, многочестотен с минимален честотен обхват 1.7-4.0 MHz и максимален ъгъл на наблюдение не по-малък от 1000. Възможност за избор на поне четири различни хармонични честоти
Линеен трансдюсер, многочестотен с минимален честотен обхват 4.0-13.0 MHz; Възможност за избор на поне пет различни хармонични честоти
Вградено в апарата ръководство за работа
Дигитален чернобял термо-принтер
4 | Възможности за надграждане (задължителни опции):
Анатомичен М-режим – сканиране от произволно избрана точка. Режимът да е активен в реално време и от архивиран клип
Сканиране по независима произволно очертана крива в М-режим при пациенти с труден акустичен прозорец
Възможност за надграждане с би-планарен трансректален трансдюсер с минимален честотен обхват 4.0-10.0 MHz и максимален ъгъл на наблюдение не по-малък от 1300
Възможност за надграждане с недоплерова техника за изследване на хемодинамиката в сивата скала (директна визуализация на кръвните рефлектори) и работа в комбинация с цветен Доплер
Дата :
Име и фамилия :
Подпис на лицето (и печат)

## об.позиция 3
Приложение №2 -Техническа спецификация |  |  | ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
„Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ - Хасково”АД с три обособени позиции”
Обособена позиция № 3 – „Доставка на криостат за рутинна патологоанатомична работа ”
КРИОСТАТ ЗА РУТИННА ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА РАБОТА
№ | Криостат за рутинна патологоанатомична работа, следва трябва да притежава следните технически параметри и характеристики: | Брой/ Наличност | Технически характеристики/параметри на предлагания апарат: | Страница от продуктовия каталог/ Ръководство за употреба
1 | Компактна система, състояща се от:
Стоящ криостат на колела с челно вграден капсулован ротационен микротом
Kриокамера от неръждаема стомана с вградено осветление
Контролен дисплей с мембранна клавиатура - бутони за избор на температура, време, включване на осветлението в камерата, заключване на клавиатурата
LED дисплей за указване на температурата в камерата, реално време, време за размразяване и избор на дебелина на среза
2 | Изисквания към Криокамерата:
С регулируема температура в диапазон не по-малък от 0º С до -30º С
Замразяваща платформа с активно охлаждане с не по-малко от 10 позиции за масички - за едновременна обработка на 10 материала при температура не по-висока от -35º С
Подвижни полици за съхранение.
Възможност за автоматично и ръчно (с натискане на един бутон) размразяване на камерата
Времетраене на размразителния цикъл – максимиум 12 мин.
3 | Изисквания към вградения микротом:
Ротационен микротом с моторизирано подаване на материала с 2 скорости
Изборът на дебелината на срезовете да се извършва извън криокамерата в диапазон не по-малък от 2 до 60 μм.
Задаване дебелините на срезовете на стъпки:
2 – 5 µm през 0.5 µm стъпка
5 – 20 µm през 1µm стъпка
20 – 60 µm през 5µm стъпка
Пълен ход по вертикала /вертикално подаване/ - не по-малък от 59 mm.
Пълен ход по хоризонтала /хоризонтално подаване/- не по-малък от 25 mm.
Прецизна 8º X/Y/Z ориентация на материалите с индикатор за нулева позиция
4 | Криостатът задължително да е окомплектован с:
Държач за нископрофилни и високопрофилни еднократни ножчета
Антиролер с мин. 4 бр.работни ръбове, с възможност за обръщане при износване.
Тавичка за събиране на отпадъците при рязане
Комплект дискове /масички/ за материали: минимум 4 бр. φ25мм и минимум 4 бр.φ 30мм
Трансферен блок за дискове /масички/ за материали
Четка за разпъване на срезове с магнит
Масло за смазване на криостата минимум 50мл.
Среда за монтиране на материалите върху масичките, не по-малко от 125 мл
Чифт предпазни ръкавици
Ръководство за употреба на български и английски език
5 | Възможности за надграждане на криостата (задължителни опции):
Антиролерни пластини за гладки срезове с различна дебелина
Ножодържач за многократни ножове
Топлинен екстрактор за бързо отнемане на топлина от материала за рязане
Допълнителни дискове /масички/ за материали с φ от 20 mm до 55 mm
Допълнителен рафт за съхранение на инструменти в криокамерата и др.
Дата:
Име и фамилия:
Подпис на лицето (и печат)