## "МБАЛ-ХАСКОВО" АД
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 -Техническа спецификация |  |  |  | ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
„Доставка на миялно-дезинфекционно изсушаващи машини за хирургичен инструментариум и медицински изделия за нуждите на „МБАЛ- Хасково” АД”
№ по ред | Технически изисквания към миялно-дезинфекционно изсушаващите машини : | Брой | Търговско наименование | Технически характеристики/параметри на предлаганите миялно-дезинфекционно изсушаващи машини: | Страница от продуктовия каталог/ брошура
4
1 | Автоматично измиване и дезинфекция
2 | Възможност за термична дезинфекция до 95° С
3 | ПРОГРАМИ:
минимум 9 стандартни програми от производителя
минимум 6 свободно програмируеми програми
4 | Процес, контролиран от микропроцесорно електронно управление
5 | Възможност за сериен порт RS232 за връзка с външен принтер или компютър
6 | Наличие на система за автоматично сушене с горещ въздух с вграден НЕРА филтър
7 | Наличие на измиваща камера
8 | Вътрешни работни размери на камерата (ДхШхВ) в мм.: минимум 500х450х550 мм.
9 | Вътрешна врата от неръждаема стомана (тип AISI 316L)
10 | Външни панели от неръждаема стомана (тип AISI 304)
11 | Външни размери (ДхШхВ) в мм.: максимум 650х650х900 мм.
12 | Наличие на парен кондензер с охлаждане със студена вода
13 | Вградена перисталтична помпа за алкален препарат за миене и сензор за нивото
14 | Вградена перисталтична помпа за неутрализатор на киселинна основа и сензор за нивото
15 | Възможност за инсталиране на минимум една допълнителна перисталтична помпа
16 | Вграден омекотител за вода с наличие на сензор за сол
17 | Наличие на връзки за студена чешмяна вода и деминерализирана вода
18 | Електронна система за заключване на вратата по време на работа
19 | Ел.захранване - трифазно
Задължителна окомплектовка за всяка миялно-дезинфекционно изсушаваща машина:
20 | Минимум 8 броя стандартни DIN кошници,материал неръждаема стомана- телена мрежа с оплетка до 5х5 мм.
21 | Минимум 1 брой зареждаща касета на 4 нива с капацитет минимум от 8 DIN кошници с размер (ДхШхВ) - 480 x 245 x 50 мм., материал нераждаема стомана
| ДАТА : |  |  | ПОДПИС И ПЕЧАТ :
Проект № BG05M9OP001-1.008-0612-C01 – „Подобряване на работната среда в МБАЛ Хасково АД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския Съюз