## Апарат за хемодиализа
Приложение №2
ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
„Доставка на апарат за хемодиализа”
№ | Апаратът следва да притежава следните технически параметри и характеристики: | Брой | Търговско наименование | Технически характеристики/параметри на предлагания апарат: | Страница от продуктовия каталог/ брошура
| АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА: | 1
1 | ОТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ДИАЛИЗНИ КОНСУМАТИВИ, С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА С : КРЪВНИ ЛИНИИ, ДИАЛИЗАТОРИ, ДИАЛИЗНИ КОНЦЕНТРАТИ /СУХИ И ТЕЧНИ/ НА РАЗЛИЧНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЪЛГАРСКИ;
2 | ЦВЕТЕН ЕКРАН СЪС СЕНЗОРНО УПРАВЛЕНИЕ. ЗАДАВАНЕ НА НАСТРОЙКИ И ПАРАМЕТРИ НА ЛЕЧЕНИЕТО ЧРЕЗ ДОКОСВАНЕ НА ЕКРАНА;
3 | С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АЦЕТАТНА И БИКАРБОНАТНА ДИАЛИЗА;
4 | ДЪРЖАЧ ЗА ПАТРОН СЪС СУХ БИКАРБОНАТ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА С КОНСУМАТИВ /КАРТРИДЖИ/ НА РАЗЛИЧНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ;
5 | ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ: “SINGLE NEEDLE” И “DOUBLE NEEDLE”;
6 | ВОЛУМЕТРИЧЕН КОНТРОЛ НА УЛТРАФИЛТРАЦИЯТА И СЕКВЕНЦИОНАЛНА УЛТРАФИЛТРАЦИЯ (БЕРГСТРЬОМ);
7 | СКОРОСТ НА УЛТРАФИЛТРАЦИЯ ОТ 0 ДО 4000 МЛ/Ч;
8 | ИНДИВИДУАЛНО ПРОГРАМИРУЕМИ В НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КОМБИНАЦИИ ПРОФИЛИ ЗА ПРОВОДИМОСТ (ОБЩА), БИКАРБОНАТНА ПРОВОДИМОСТ, ДИАЛИЗАТЕН ПОТОК, ТЕМПЕРАТУРА НА ДИАЛИЗАТНИЯ ПОТОК, УЛТРАФИЛТРАЦИЯ И ХЕПАРИН;
9 | С ВГРАДЕНА АЛАРМЕНА СИСТЕМА, КРЪВЕН ДЕТЕКТОР – ОПТИЧЕН, ЦВЕТОЧУВСТВИТЕЛЕН, ВЪЗДУШЕН ДЕТЕКТОР НА ОСНОВАТА НА УЛТРАЗВУК;
10 | РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА НА ДИАЛИЗАТНИЯ ПОТОК ОТ 300 ДО 800 МЛ/МИН С ИНДИВИДУАЛНИ СТЪПКИ ОТ 1 МЛ;
11 | РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА НА КРЪВНИЯ ПОТОК ОТ 50 ДО 600 МЛ/МИН
12 | РЕГУЛИРАНЕ НА НИВОТО В АРТЕРИАЛНАТА И ВЕНОЗНА КАМЕРИ ЧРЕЗ НАТИСКАНЕ НА ИКОНА НА СЕНЗОРНИЯ ЕКРАН;
13 | ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАСТРОЙВАНЕ НА РАБОТНАТА ТЕМПЕРАТУРА В ДИАПАЗОН ОТ +33 ДО +40◦С;
14 | ИЗМЕРВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ПРЕДИ ВХОДА НА ДИАЛИЗАТОРА;
15 | ИЗМЕРВАНЕ НА УРЕЕН КЛИРЪНС (KT/V) ПО ВРЕМЕ НА ДИАЛИЗАТА БЕЗ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУМАТИВИ;
16 | ХЕПАРИНОВА ПОМПА ЗА СПРИНЦОВКИ ОТ 10 ДО 30 МЛ (БОЛУС ФУНКЦИЯ), ПРОГРАМИРУЕМО ВЛИВАНЕ;
17 | ПРОГРАМИРУЕМИ РЕЖИМИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ЗА ХИМИЧЕСКА, ТОПЛИННА (85◦С) ИЛИ КОМБИНАЦИЯ ОТ ХИМИЧЕСКА/ТОПЛИННА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, СЕДМИЧНО ПРОГРАМИРУЕМО РАЗПИСАНИЕ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ;
18 | С ВГРАДЕНА БАТЕРИЯ- ГАРАНТИРАЩА РАБОТА МИНИМУМ 20 МИНУТИ В АВАРИЕН РЕЖИМ;
19 | СТОЙКА ЗА АПИРОГЕНЕН ФИЛТЪР ЗА ДИАЛИЗАТНИЯ РАЗТВОР С ВГРАДЕНА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ОТРАБОТЕНОТО ВРЕМЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СМЯНА НА ФИЛТЪРА;
20 | СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ НА КАРТА, РАЗПОЗНАВАЩА ВСИЧКИ ИНДИВИДУАЛНИ ДАННИ НА ПАЦИЕНТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ДИАЛИЗНОТО ЛЕЧЕНИЕ (ЗАПАМЕТЯВА ДАННИТЕ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ МИНИМУМ 50 ТЕРАПИИ);
21 | ОНЛАЙН ХЕЛП БУТОН,КОЙТО ОСИГУРЯВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЯСНЯВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА НА ВСЯКА ЕДНА ИКОНА И ФУНКЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК;
22 | РЕЖИМ СТЕНДБАЙ, ПРИ КОЙТО РАЗХОДА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ СЕ СВЕЖДА ДО МИНИМУМ, А РАЗХОДА НА ВОДА И КОНЦЕНТРАТ ДО 0 МЛ/МИН;
23 | ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА АПАРАТА С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ В ТЕХНИЯ БРОЙ
24 | СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК;
25 | ВЕНТИЛ ЗА ПРОБИ;
| дата............ |  |  | подпис...............
име………...
печат