## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Приложение №2
ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
наименование на поръчката: „ДОСТАВКА НА 1 (ЕДИН) БРОЙ ГРАФИЧЕН РЕНТГЕНОЛОГИЧЕН АПАРАТ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - ХАСКОВО” АД”
№ | Апаратът следва да притежава следните технически параметри и характеристики: | Технически характеристики/параметри на предлагания апарат: | Страница от продуктовия каталог/ брошура
1. | РЕНТГЕНОВ, КОЛОНЕН СТАТИВ С ВЪРТЯЩО “U” РАМО
1.1. | ОПОРЕН КОЛОНЕН СТАТИВ С РЕГУЛИРУЕМО ПО ВИСОЧИНА И ЪГЪЛ „U” РАМО
1.2. | ВСИЧКИ ДВИЖЕНИЯ НА „U” РАМОТО ДА СА ДВУСКОРОСТНО МОТОРИЗИРАНИ
1.3. | УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЯТА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА АПАРАТА:
• ОТ УПРАВЛЯВАЩ ПАНЕЛ РАЗПОЛОЖЕН ВЪРХУ РЕНТГЕНОВАТА ТРЪБА
• ОТ УПРАВЛЯВАЩ ПАНЕЛ РАЗПОЛОЖЕН ВЪРХУ БУКИ КАБИНЕТА/ДЕТЕКТОРА
• ИНФРАЧЕРВЕНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
1.4. | ПРОГАМИРАНЕ НА ПОЗИЦИИТЕ НА АПАРАТА (АВТОПОЗИЦИОНИРАНЕ)
1.5. | ЧУВСТВИТЕЛЕН НА ДОКОСВАНЕ ЕКРАН, РАЗПОЛОЖЕН ПРЕД РЕНТГЕНОВАТА ТРЪБА И ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА:
· ФОКУС-ФИЛМ РАЗСТОЯНИЕ,
· ЪГЛОВО ЗАВЪРТАНЕ НА ТРЪБАТА,
· ПОЗИЦИОНИРЕНЕ НА ПАЦИЕНТА,
· ПОКАЗАНИЯ НА ГЕНЕРАТОРА,
• ПРОГРАМИРАНЕ НА ПОЗИЦИИТЕ НА АПАРАТА
1.6. | ВЪРТЕНЕ НА РЕНТГЕНОВАТА ТРЪБА ПО ХОРИЗОНТАЛНАТА ОС:
•МИН. +/- 180º
•СТОП НА ВСЕКИ 45º
1.7. | ФОКУС/ФИЛМ (ДЕТЕКТОР) РАЗСТОЯНИЕ:
• МИН. ОТ 100 ДО 180 СМ
1.8. | МОТОРНО ВЪРТЕНЕ НА „U” РАМОТО:
• МИН. 150º С ФИКСИРАНЕ ПРИ -30º, 0º, 90º, 120º
1.9. | МОТОРНО ВЪРТЕНЕ НА БУКИТО/ДЕТЕКТОРА ПО ХОРИЗИЗОНТАЛНАТА ОС:
• МИН. +/-45º
1.10. | МНОГОТОЧКОВА АНТИКОЛИЗНА И АВАРИЙНА СИСТЕМА
2. | МОБИЛНА ПАЦИЕНТНА МАСА
2.1. | КОНСТРУКЦИЯ С КАРБОНОВ ПЛОТ И АНТИСТАТИЧНИ КОЛЕЛА СЪС СПИРАЧКИ
2.2. | МАКСИМАЛНА ТОВАРОНОСИМОСТ:
• МИН. 200КГ
2.3. | РАЗМЕР НА ПАЦИЕНТНИЯ ПЛОТ Д/Ш/В:
• МИН. 2000Х600Х700ММ
3. | РЕНТГЕНОВ ГЕНЕРАТОР
3.1. | МОЩНОСТ:
• МИН. 50KW
3.2. | АВТОМАТИЧНА САМОДИАГНОСТИКА С ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ
3.3. | УПРАВЛЕНИЕ НА ГЕНЕРАТОРА:
• ПРЕЗ ЧУВСТВИТЕЛЕН НА ДОКОСВАНЕ ЕКРАН, РАЗПОЛОЖЕН ПРЕД РЕНТГЕНОВАТА ТРЪБА
3.4. | РАДИОГРАФСКИ НАПРЕЖИТЕЛЕН ОБХВАТ :
• МИН.ОТ 40 ДО 150 KVP
3.5. | РАДИОГРАФСКИ ТОКОВ ОБХВАТ:
• МИН.ОТ 10 ДО 650 MA
3.6. | MAS ОБХВАТ:
• МИН. ОТ 0,1 ДО 500 MAS
3.7. | ЕКСПОНАЦИОННИ ВРЕМЕНА:
•МИН. ОТ 0,001 ДО 10 SEC
3.8. | АНАТОМИЧНИ ПРОГРАМИ (APR) ИНТЕГРИРАНИ С ДИГИТАЛНАТА СИСТЕМА:
•АНАТОМИЧНИ ПРОГРАМИ,
•НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ АНАТОМИЧНИ ПРОГРАМИ, СВОБОДНО КОНФИГУРИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ
•ИЗБОР НА ПРОГРАМИТЕ ОТ УПРАВЛЯВАЩАТА КОНЗОЛА
•ВЪЗМОЖНОСТ СА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ
3.9. | АВТОМАТИЧЕН ЕКСПОЗИЦИОНЕН КОНТРОЛ (AEC)
3.10. | ПРИБОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДОЗАТА И ИНТЕРФЕЙС ЗА ВРЪЗКА С ГЕНЕРАТОРА (DAP)
4. | РЕНТГЕНОВА ТРЪБА
4.1. | АНОДНО НАПРЕЖЕНИЕ, МАКСИМАЛНО:
•МАКС. 150 KVP
4.2. | ФОКУСИ, РАЗМЕРИ:
•МИН. 0.6 ММ. / МИН.1.2 ММ
4.3. | АНОДЕН ТЕМПЕРАТУРЕН КАПАЦИТЕТ:
•МИН. 300 KHU
5. | КОЛИМАТОР
5.1. | МНОГОЛИСТОВ, АВТОМАТИЧЕН, СИНХРОНИЗИРАН С РАЗМЕРА НА ДЕТЕКТОРА
5.2. | СВЕТЛИНЕН СВЕТОДИОДЕН ВИЗЬОР И ЛАЗЕРНО ПРИЦЕЛНО УСТРОЙСТВО
5.3. | ВГРАДЕНА В КОЛИМАТОРА DAP КАМЕРА И ВРЪЗКА С РЕНТГЕНОВИЯ ГЕНЕРАТОР
| дата............ | подпис...............
име………...
печат