## ОБОРУДВАНЕ ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК
Приложение №2
ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Наименование на поръчката: "Доставка на оборудване за нуждите на операционен блок на "МБАЛ-Хасково АД""
№ | Оборудването следва да притежава следните технически параметри и характеристики: | Брой | Търговско наименование | Технически характеристики/параметри на предлаганото оборудване: | Страница от продуктовия каталог/ брошура
I. | ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ | 1
1. | Контролен юнит на камерата и камерна глава: | 1
1.1. | Управление на камерния юнит:
1.1.1. | Чрез цветен сензорен екран
1.1.2. | Режими на работа минимум 6 бр., като поне два да са лапароскопия и артроскопия
1.1.3. | Разпознаване на оператора чрез ИД карта
1.1.4. | Виртуална клавиатура на сензорния екран за въвеждане на данни за пациент / процедура
1.1.5. | Настройка на минимум 20 различни потребителски профила на работа. За всеки потребителски профил да има възможност за задаване на минимум 5 бр. различни предварителни настройки на камерния юнит
1.1.6. | Вградено потребителско упътване, достъпно на сензорния екран
1.2. | Технически параметри на камерния юнит:
1.2.1. | Размер на сензорния екран минимум 6“
1.2.2. | Картина Full HD, без up scaling, 4К подготовка
1.2.3. | Видео изходи HD-SDI x2
1.2.4. | Изход за запис USB х1
1.2.5. | Интегриран светлинен сензор
1.3. | Управление на камерната глава:
1.3.1. | Минимум 3 бр. програмируеми бутони с възможност за избор от минимум 20 вида различни настройки
1.3.2. | Възможните различни видове настройки да включват като минимум:
1. Настройка на бял баланс
2. Вкл./изкл. на източника на студена светлина
3. Цифрово увеличение
4. Вкл./изкл. на запис на филм
5. Настройка на осветеността
1.4. | Технически параметри на камерната глава:
1.4.1. | Брой чипове: 3 CCD
1.4.2. | Технология на сканиране: прогресивно
1.4.3. | Минимум оптичен HD zoom 15-35mm
1.4.4. | Формат 16:9 или 16:10
1.4.5. | Светлочуствителност минимум 1 lux
1.4.6. | Дължина на кабела от 2.5 m до 4 m
1.5. | Възможности за сервиз:
1.5.1. | Диагностика и софтуерна надстройка по интернет
2. | Източник на студена светлина: | 1
2.1. | Управление на източника на студена светлина:
2.1.2. | Чрез цветен сензорен екран
2.1.3. | Възможност за настройка на светлината: ръчно / автоматично
2.1.4. | Вградено потребителско упътване, достъпно на сензорния екран
2.2. | Технически параметри на източника на студена светлина:
2.2.1. | Размер на сензорния екран минимум 6“
2.2.2. | LED технология на излъчване на светлината
2.2.3. | Живот на диодите минимум 40000 ч.
2.2.4. | Цветна температура минимум 6000 К°
2.2.5. | Интегрирана система срещу заслепяване
3. | Ендоскопски монитор: | 1
3.1. | Размер на екарана минимум 26“
3.2. | Резолюция 1920 х 1080
3.3. | Входове съвместими с контролния юнит на камерата
3.4. | Окачване тип VESA 100x100 mm
4. | Лапароскопска оптика | 1
4.1. | Тип: HD, широкоъгълен
4.2. | Дължина: от 340 до 350 mm
4.3. | Диаметър: 10 mm
4.4. | Зрителен ъгъл: 30°
4.5. | Стерлизиация: на пара (автоклав) при 134°C
5. | Светловоден кабел | 1
6. | Инсуфлатор за CO2 | 1
6.1. | Управление на инсуфлатора:
6.1.1. | Чрез цветен сензорен екран
6.1.2. | Настройка на интраабдоминално налягане в диапазона 0-25 mmHg, стъпка на промяна 1 mmHg
6.1.3. | Настройка на дебита на подавания газ в диапазона 2-45 l/min, стъпка на промяна 1 l/min
6.1.4. | Вградено потребителско упътване достъпно на сензорния екран
6.1.5. | Технически параметри на инсуфлатора:
6.1.6. | С подгряване на газа към пациента
6.1.7. | Възможност за бариатрична хирургия
6.1.8. | Възможност за изтегляне на газа
6.1.9. | Работа с газ от бутилка или централно снабдяване
7. | Хирургична помпа: | 1
7.1. | Тип иригационна-аспирационна
7.2. | Управление на хирургичната помпа чрез хардуерни бутони:
7.2.1. | Вкл./изкл.
7.2.2. | Старт / стоп
7.2.3. | Настройка на налягане, минимум 700 mm Hg
7.2.4. | Настройка на аспирация, минимум -500 mm Hg
7.2.5. | Настройка на иригация, минимум 2.5 l/min
7.2.6. | Настройка на аспирация, минимум 2.5 l/min
7.3. | Показания за оператора:
7.3.1. | За налягане
7.3.2. | За дебит
II. | ОБОРУДВАНЕ ЗА АРТРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ | 1
1. | Контролен юнит на камерата и камерна глава: | 1
1.1. | Управление на камерния юнит:
1.1.1. | Чрез цветен сензорен екран
1.1.2. | Режими на работа минимум 6 бр., като поне два да са лапароскопия и артроскопия
1.1.3. | Разпознаване на оператора чрез ИД карта
1.1.4. | Виртуална клавиатура на сензорния екран за въвеждане на данни за пациент / процедура
1.1.5. | Настройка на минимум 20 различни потребителски профила на работа. За всеки потребителски профил възможност за задаване на минимум 5 бр. различни предварителни настройки на камерния юнит
1.1.6. | Вградено потребителско упътване достъпно на сензорния екран
1.2. | Технически параметри на камерния юнит:
1.2.1. | Размер на сензорния екран минимум 6“
1.2.2. | Картина Full HD, без up scaling, 4К подготовка
1.2.3. | Видео изходи HD-SDI x2
1.2.4. | Изход за запис USB х1
1.2.5. | Интегриран светлинен сензор
1.3. | Управление на камерната глава:
1.3.1. | Минимум 3 бр. програмируеми бутони с възможност за избор от минимум 20 вида различни настройки
1.3.2. | Възможните различни видове настройки да включват като минимум:
1. Настройка на бял баланс
2. Вкл./изкл. на източника на студена светлина
3. Цифрово увеличение
4. Вкл./изкл. на запис на филм
5. Настройка на осветеността
1.4. | Технически параметри на камерната глава:
1.4.1. | Брой чипове: 3 CCD
1.4.2. | Технология на сканиране: прогресивно
1.4.3. | Минимум оптичен HD zoom 15-35mm
1.4.4. | Формат 16:9 или 16:10
1.4.5. | Светлочуствителност минимум 1 lux
1.4.6. | Дължина на кабела от 2.5 m до 4 m
1.5. | Възможности за сервиз:
1.5.1. | Диагностика и софтуерна надстройка по интернет
2. | Източник на студена светлина: | 1
2.1. | Управление на източника на студена светлина:
2.1.1. | Чрез цветен сензорен екран
2.1.2. | Възможност за настройка на светлината: ръчно / автоматично
2.1.3. | Вградено потребителско упътване достъпно на сензорния екран
2.2. | Технически параметри на източника на студена светлина:
2.2.1. | Размер на сензорния екран минимум 6“
2.2.2. | LED технология на излъчване на светлината
2.2.3. | Живот на диодите минимум 40000 ч.
2.2.4. | Цветна температура минимум 6000 К°
2.2.5. | Интегрирана система срещу заслепяване
3. | Ендоскопски монитор: | 1
3.1. | Размер на екарана минимум 26“
3.2. | Резолюция 1920 х 1080
3.3. | Входове съвместими с контролния юнит на камерата
3.4. | Окачване тип VESA 100x100 mm
4. | Артроскопска оптика: | 1
4.1. | Ъгъл за зрение 30°
4.2. | Дължина в диапазона 170-180 mm
4.3. | Диаметър 4 mm
5. | Светловоден кабел | 1
6. | Шейвърна система (комлпект), който се състои от: | 1
| 1.Конзола | 1
| 2.Автоклавируема дръжка | 1
| 3.Педал за управление | 1
6.1. | Управление на конзолата шейвърната система чрез хардуерни бутони:
6.1.1. | Увеличаване / намаляване на скоростта на въртене / осцилация
6.1.2. | Посока на въртене или осцилцаия
6.1.3. | Избор между Дръжка 1 и Дръжка 2
6.1.4. | Дисплей за моменти показания
6.1.5. | Технически параметри на на конзолата:
6.1.6. | Поддържане на скорост в диапазона 800-8000 r/m
7. | Артроскопска помпа: | 1
7.1. | Тип ролерна
7.2. | Управление на артроскопската помпа чрез хардуерни бутони:
7.2.1. | Вкл./изкл.
7.2.2. | Старт / стоп
7.2.3. | Настройка на налягане в диапазона 10-150 mm Hg
7.2.4. | Настройка на дебит в диапазона 0-1.500ml/min
7.2.5. | За хидростатична компенсация
7.3. | Показания за оператора:
7.3.1. | Моментно налягане
7.3.2. | Зададено налягане
7.3.3. | Зададен дебит
8. | Артроскопски инструменти (комлпект), който се състои от: | 1
| 1.Сонда менискус, 4 мм, градуирана | 1
| 2.Пънч, ляво извит, 3.4 мм | 1
| 3.Ножица, дясно извита, 3.4 мм | 1
III. | ОБОРУДВАНЕ ЗА ВИДЕОАСИСТИРАНА ЕНДОУРОЛОГИЯ | 1
1. | Контролен юнит на камерата и камерна глава: | 1
1.1. | Управление на камерния юнит:
1.1.1. | Чрез натискане или въртене на навигационен бутон
1.1.2. | Режими на работа
1.1.3. | Потребителски профили
1.2. | Технически параметри на камерния юнит:
1.2.1. | Размер на информационния екран минимум 2.5“
1.2.2. | Картина SD, 500 линии
1.2.3. | Видео изходи: RGB-S x1, S-Video x1
1.3. | Управление на камерната глава:
1.3.1. | Минимум 2 бр. програмируеми бутони Технически параметри на камерната глава
1.3.2. | Брой чипове: 1 CCD
1.3.3. | Размер на чипа ¼
2. | Източник на студена светлина | 1
2.1. | Управление на източника на студена светлина
2.1.1. | Чрез натискане или въртене на навигационен бутон
2.2. | Технически параметри на източника на студена светлина:
2.2.1. | Размер на информационния екран минимум 2.5“
2.2.2. | LED технология на излъчване на светлината
2.2.3. | Живот на диодите минимум 40000 ч.
2.2.4. | Цветна температура минимум 6000 К°
2.2.5. | Автоматична защита срещу прегряване
2.2.6. | Разпознаване на светловодния кабел
3. | Ендоскопски монитор: | 1
3.1. | Размер на екарана минимум 19“
3.2. | Резолюция 1920 х 1080
3.3. | Входове съвместими с контролния юнит на камерата
3.4. | Окачване тип VESA 100x100 mm
4. | Светловоден кабел | 1
Компонентите по т. I. , т. II. и т.III следва да са произведени от един и същи производител, да са съвместими по между си, както и взаимозаменяеми.
дата: |  |  | име:
подпис и печат