ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ  № 1

| № |  |
| --- | --- |
| 1 | Дигитална ултразвукова система с разширени възможности за кардиоваскуларна и мултидисциплинарна диагностика |
|  | В-режим, Тъканно хармонично изобразяване, М - режим, Анатомичен М-режим в поне 3 плана в реално време, Режим 3Д реконструкция със стандартен трансдюсер - конвексен, линеарен |
|  | Сива скала - над 4000 нива, Спектрален - PW, HPRF PW и CW доплер |
|  | Максимална скорост на анализ при спектрален доплер над 40 КHz |
|  | Цветен доплер и цветен тъканен доплер, М/TDI, мощностен доплер, дирекционален мощностен доплер, Доплер автотрасиране в реално време и след FREEZE |
|  | Друг вид високо дефинитивно доплерово изображение с висока резолюция и указване посоката на кръвотока |
|  | Едновременно изобразяване в реално време на образ с нормална и забавена скорост |
|  | Максимална честота на кадрите да е над 900 кадъра / сек, дълбочина до 30 см |
|  | Филтър за премахване на зърнисти артефакти ( Speckle rеduction ) |
|  | Да е възможна корекция на образа спрямо скоростта на ултразвука в изследваната тъкан с поне 25 нива на скорост |
|  | Да е налична функция композитен образ, Да е налична функция трапецовиден образ |
|  | Функция "томографски образ" чрез продължително сканиране на зона на интерес |
|  | Контрастно хармонично скениране с вграден софтуер за анализ |
|  | Функция за автоматична оптимизация на образа с една команда |
|  | Избираеми от оператора 4 или повече работни честоти на трансдюсерите за всеки от режимите - В, Цветен Доплер, PW Доплер, хармоник |
|  | Автоматична корекцията на ъгъла при изследване с PW Доплер |
|  | Пълен набор диагностичен софтуер за кардиоваскуларни приложения, включително: |
|  | Вградени аналитични програми Стрейн и Стрейн - рейт |
|  | Стрес - ехо програма - да може да работи в режим Цветен и Тъканен Доплер, скоринг |
|  | Кинетично изобразяване и автоматичен сегментен анализ на миокард |
|  | Работна станция с аналитичен софтуер за яркостно трасиране на образи |
|  | Анализи - стрейн и стрейн-рейт на база яркостно трасиране на образи включително: |
|  | Автоматично определяне Интима / медия задебеляване |
|  | Програми за определяне на Артериален комплайънс,Аугментационен индекс |
|  | Скорост на пулсовата вълна при съдове |
|  | Програма за определяне степен на вазодилатация |
|  | Архитектура, интерфейс, контролен панел : |
|  | ЕКГ модул с кабели и електроди |
|  | LCD Touch панелс размер над 20 см диагонал за лесна ориентация и управление на апарата |
|  | Монитор - LCD, минимум 17 инча, променливи посока, наклон, височина |
|  | Възможност за плавна промяна работната височина на клавиатурата |
|  | DICOM комуникация с компютър, болнична мрежа, PACS |
|  | Интерфейс за архивиране на преносима USB памет на образи и филми |
|  | Най-малко 3 отделни активни конектора за трансдюсери |
|  | Кино памет - над 16 000 образа |
|  | Архив и експорт на динамични и статични образи в изборни формати - аналитичен, DICOM, JPEG, TIFF, BMP, AVI |
|  | Функция идентификация на потребителя / парола за достъп |
|  | Експорт на образи с автоматично заличаване на данните за пациента |
|  | Да е възможно създаване в апарата и следване на софтуерен протокол за извършване на изследванията |
|  | Дигитален Черно - бял термопринтер с консуматив минимум за 200 снимки |
| 2 | Трансдюсери: |
|  | 1. Електронен, трансторакален, тип фазова решетка, широколентов |
|  | Честотна лента от 1 до 5 MHz или по-широка, поле 90 градуса |
|  | Избираеми 4 или повече работни честоти за всеки от режимите: 2D, цветен доплер, PW доплер. |
|  | Хармонично сканиране с честота под 2 МХз |
| 3 | Задължителни възможности за надграждане |
|  | Електронен линеарен траннсдюсер, чело под 50мм, честотен обхват 4 до 13 МХз или по-широк, хармонизиран образ с честота до 8 МХз за хармоник. |
|  | Софтуер за векторен анализ на кръвоток |