ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

ВИДЕОЕНДОСКОПСКА СИСТЕМА

1. Видеогастроскоп с HD резолюция

Оптична система: зрително поле мин. 140º

Избираема дълбочина на полето – от 2 до 100 мм.

Външен диаметър на работната част – външен диаметър от мин. 9,0 до макс. 9,2 мм.

Диаметър на работния канал – най-малко 2,8 мм.

Минимум четири програмируеми бутона на грифа на ендоскопа

Дължина на работната част на апарата – мин. 1030 мм.

Технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата, чрез специален оптичен филтър.

2. Видеоколоноскоп с HD резолюция

Избираема дълбочина на полето – от 2 до 100 мм.

Зрително поле – мин. 140º

Външен диаметър на работната част – най-много 12,8 мм.

Диаметър на работния канал – най-малко 3,7 мм.

Дължина на работната част на апарата – мин. 1680 мм.

Минимум четири програмируеми бутона на грифа на ендоскопа

Наличен допълнителен канал за промивка на наблюдаваното поле с вода под налягане

Регулируема твърдост на работната част на ендоскопа – плавно с избираема степен по желание на ендоскописта посредством вградена ръкохватка

Технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата, чрез специален оптичен филтър

3. Видеоендоскопски процесор

Минимум два програмируеми бутона на панела на процесора за бърз достъп до най-често употребявани функции

DVI изход

HD/SD SDI вход и изход

Вход за функции „образ в образ” и „образ до образ” (PIP и POP)

Видеоендоскопския процесор да е автономен апарат, не интегриран със светлинния източник с възможност за пренасяне и комбиниране с други ендоскопски светлинни източници

Технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата, чрез специален оптичен филтър

Съвместим с ултразвуков процесор с възможност видеоендоскопския и ултразвуковия процесор да се управляват от една обща клавиатура.

4. Ендоскопски светлинен източник

Ксенонова лампа – мин. 300 W

Живот на лампата – мин. 500 часа

Интегрирана аварийна лампа – активираща се автоматично при изгаряне на основната лампа

Светлинния източник да е автономен апарат, не интегриран с видеоендоскопския процесор с възможност за пренасяне и комбиниране с други видеоендоскопски процесори

Вграден оптичен филтър за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата

5. Монитор

Плосък LCD дисплей – мин. 21 инча и “High Definition” резолюция 1920х1080

Входове за видеосигнал – DVI

6. Ендоскопска количка

Стойка за два ендоскопа

Стойка за монитор

Рафтове – мин. 4 броя

7. Аспирационна помпа:

Вграден манометър за следене нивото на вакуум

Автоклавируем буркан с обем > 1,5 л.

Автоматично прекъсване на аспирацията при пълен буркан

Захранване: АС 220V / 240V 50Hz

8. електронож за ендоскопски процедури:

Режими на работа при рязане и коагулация: Монополярен и биполярен

Максимална мощност: мин. 120W

мин. 8 работни режима при монополярен режим

мин. 5 работни режима при биполярен режим

вкл. Режим за автоматично измерване на импеданса и регулиране на мощността за постигане на макс. ефект при минимална мощност

Педал за управление на Коагулация и рязане и на Ендоскопска помпа за промиване

9. Иригационна помпа:

Перисталтична помпа за струйно промиване на наблюдаваните обекти и работното поле през инструменталния канал на ендоскопа, както и през различни ендотерапевтични инструменти

Дебит на струята - 700 > 750 мл/мин. през работен канал и 230 мл/мин. през допълнителен канал за промивка на наблюдаваното поле с вода под налягане