## Sheet1
ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ №1
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - „Доставка на неонатален апарат за механична белодробна вентилация и 2 броя неонатални инкубатори за нуждите на „МБАЛ- Хасково” АД”
№ | Апаратът следва да притежава следните технически параметри и характеристики: | Брой | Търговско наименование | Технически характеристики/параметри на предлагания апарат: | Страница от продуктовия каталог/ брошура
| Неонатален апарат за механична вентилация | 1
1 | Апаратът да бъде адаптиран за съвременна апаратна вентилация на новородени деца с ниско и екстремно ниско тегло и доносени деца.
2 | Принципи на вентилация - постоянен поток на газовата смес, циклиране по време и лимитирано налягане.
3 | Конвенционални режими на вентилация :Мандаторна вентилация (IPPV),контролирана по налягане при продължително положително налягане на дихателните пътища (CPAP)
4 | Синхронизирана мандаторна вентилация ( SIMV, SIPPV), Вентилация контролирана по налягане (Pressure Support /PSV/)
5 | Високочестотна вентилация с осцилации, честота 5 до 20 Hz, (CPAP + HFV, IMV + HFV)
6 | Вентилация с гарантиран обем (VG).
7 | Мониториране на газов поток, О2- концентрация и вентилационни обеми /дихателен обем, минутна вентилация/.
8 | Мониторинг на белодробни функционални показатели: комплайанс, резистентност, време - константа.
9 | Графично представяне на промените в налягането и потока за всеки дихателен цикъл и представяне на динамиката за определени интервали.
10 | Честота на конвенционалната вентилация до 200/мин.
11 | Инспираторни времена : ≤0,1 до ≥2 сек.
12 | Експираторни времена: ≤0,2 до ≥30 сек.
13 | Базов поток: ≤1 до ≥30 L/min
14 | Възможност за инспираторна концентрация на О2 от 21 - 100%.
15 | Сензор за поток: тип гореща жичка, местоположение на сензора за поток близко (проксимално) до пациента.
16 | Компактност и мобилност
17 | Наличие на стойка с колела и спирачка.
18 | Овлажнител с микропроцесорно управление и нагревател в инспираторния тракт
19 | Комплект пациентна система за многократна употреба.
| дата............ |  |  | подпис...............
печат