ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Aвтоматизирана система за хемокултури

Апаратът следва да притежава следните технически параметри и характеристики:

# 1.Да има не по-малко от 60 позиции, но не повече от 120 позиции.

2. Наличие на вграден компютър за обработка на информацията.

3. Наличие на външен LCD монитор

4. Наличие на  баркод-ридер, клавиатура и принтер

5.Софтуер за въвеждане и съхранение на данни за пациентите, като ЕГН или друг номер, име, лабораторен номер на материала, номер на съответната бутилка.

6. Възможност за управление на данни с лесен за използване текстов  интерфейс.

7.Възможност за предварително управление на времето за инкубиране на бутилките или при забавяне на вкарване на бутилките,  да не влияе на чувствителността за откриване на микроорганизми.

8. Възможност за детекция на Гъбички в бутилката за аеробно култивиране.

9. Да има официално валидиране (напр. FDA) за детекция на микроорганизми в стерилни телесни течности (различни от кръв), които нямат нужда от допълнителни реагенти.

10. Бърза детекция на развитието на Стафилококи, Стрептококи, Ентерококи Ентеробактерии, Грам отрицателни неферментативни микроорганизми и Гъби в кръв.

11. Възможност за детекция на микроорганизмите в други първично стерилни телесни течности – ликвор; ставни, перикардни, плеврални пунктати и др.

12.Възможност работа с нечупливи бутилки от поликарбонат за  аеробно, анаеробно култивиране, педиатрична/малообемна и за Микобактерии.

12.1. Нечупливи бутилки от поликарбонат за аеробна инкубация, обикновена

12.2. Нечупливи бутилки от поликарбонат за анаеробна инкубация, обикновена

12.3. Нечупливи бутилки от поликарбонат за аеробна инкубация с антимикробна неутрализация

12.4. Нечупливи бутилки от поликарбонат за анаеробна инкубация с антимикробна неутрализация

12.5. Нечупливи бутилки от поликарбонат за детекция на Микобактерии в стерилни телесни течности

12.6.  Нечупливи бутилки от поликарбонат за детекция на педиатрични проби

13. Да се използва колориметричен метод за детекция за по-висока чувствителност

14. Възможност бутилките с хранителни среди да съдържат неутрализатор на антимикробните вещества в кръвта

15. Да има възможност да работи Микобактерии в цероброспинална течност

16.   Да бъде компактен за да заема най-малко място в лабораторията

17. Да има възможност за автоматизирана проверка на качеството на всяка позиция