ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА НОВ, НЕУПОТРЕБЯВАН АПАРАТ ЗА ИНХАЛАЦИОННА НАРКОЗА ОТ ВИСОК КЛАС

- Компактен мобилен апарат, на колела, лесен за преместване, за инхалационна наркоза на деца и възрастни.

- Изводи за централно захранване с медицински газове – О2, въздух.

- Апаратът да  може да бъде окомлектован с бронхиално аспирационно устройство - опция

- Да има абсорбатор за въглероден двуокис за многократна употреба

- Възможност за Low Flow анестезия

- Електрони ротаметри за  дозиране, на газовата смес

- Режими на обдишване: контролиран по обем, контролиран по налягане - опция, ръчен, спонтанен.

- Електронно контролиран вентилатор със следните параметри:

  - Задаване на тидален обем при обдишване 20-1500 ml;

  - Задаване на дихателна честота 4-60 бр/мин.;

  - Задаване на съотношение I:Е - 1:8 – 4:1

  - Задаване на инспираторно налягане в диапазона 0 – 60 cmH2O

  - Регулиране на PEEP по време на контролирана вентилация в диапазона 0до 20 cmH2O

  - Задаване на инспираторна пауза в диапазона 5-60%

- Вградено аварийно батерийно захранване, за пълен  работен капацитет на апарата

- Аларми на апарата за всички животозастрашаващи параметри, включително високо налягане, утечки, спиране на газоподаването.

- Регулиране на кислородна концентрация в диапазона 21-100%, при работа с райски газ 25-100%

- Респираторна механика (дихателни примки) – поток/обем; обем/налягане

- Автоматичен тест на апарата. Да има възможност за спешно вклюване на апарата.

- Апаратът да бъде с минимум 10” цветен монитор за управление и мониториране на парамтери.

- Апаратът да бъде с газов модул, с парамагнитен кислороден сензор. Да мониторира всички основни дихателни парамтери  и концентрация на О2, анестетик, СО2. Автоматично да разпознава вида анестетик.

- Аудио-визуални аларами с обяснителен текст

- Апаратът да бъде окомплектован с шлангове, маска, мех.

- Да бъде възможно надграждане със следните функционалности:

    - Дихателни режими PSV, SIMV, PRVT

    - Модул за измерване на BIS