## 1 - Доставка на сетове
2019-09-04 11:13:22.037 |  | „Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково”АД” | [5 empty] | ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
|  | 1 - Доставка на сетове | [5 empty] | Приложение № 2 |  | БУЛСТАТ/ЕИК:
CPID | OPNumber | OPKOPCode | OPName |  | PackageType | OPQt | OfferPackageType | PackageCnt | CatalogNum | OPManuf
CPID | Номер | Код по КОП | Наименование | Описание | Единична мярка | Количество за 24 месеца | Предлагана опаковка | Брой опаковки | Каталожен номер | Производител
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
105 | 1 |  | Сетове за трансрадиален достъп | Интродюсер сет с хидрофилно покритие и скосен връх на дилататора; размер 4, 5, 6, 7,F; дължина 70мм,100 мм, 160мм "cross-cut"силиконова хемостатична клапа,"snap-on-click of- dilator lock"система, цветови кодове за различните размери, съвместим с 0,018" 0.021",0.025" водач | бр. | 150
106 | 2 |  | Интродюсер сет | Интродюсер сет за радиален достъп с външен диаметър 4 Ф, 5Ф /2.46мм/ и 6 Ф и вътрешен диаметър 5Ф, 6Ф/2.22мм/и 7Ф за минимална инвазивност и AD Hock коронарна ангиопластика, хидрофилно покритие-М-коут , скосен връх на дилататора; размер 6,F; дължина 100 мм, 160мм "cross-cut"силиконова хемостатична клапа,"snap-on-click of- dilator lock"система, цветови кодове за различните размери, съвместим с 0.021",0.025" водач/дилататор с метална или Сърфло тип игла. | бр. | 1500
107 | 3 |  | Сетове за трансфеморален достъп | Интродюсер сет с хидрофилно покритие и скосен връх на дилататора; размер 4, 5, 6, 7,8,9,10,11 F; дължина 100, мм "cross-cut"силиконова хемостатична клапа,"snap-on-click of- dilator lock"система, цветови кодове за различните размери, съвместим с 0,025" 0.035",0.038" водач | бр. | 800
Дата:
Подпис и печат:

## 2 - Доставка на водачи
2019-09-04 11:13:22.037 |  | „Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково”АД” | [5 empty] | ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
|  | 2 - Доставка на водачи | [5 empty] | Приложение № 2 |  | БУЛСТАТ/ЕИК:
CPID | OPNumber | OPKOPCode | OPName |  | PackageType | OPQt | OfferPackageType | PackageCnt | CatalogNum | OPManuf | CPMCode | CPDescr | OfferType | TemplateType | IsGroup
CPID | Номер | Код по КОП | Наименование | Описание | Единична мярка | Количество за 24 месеца | Предлагана опаковка | Брой опаковки | Каталожен номер | Производител | Код | Пояснение | Вид на офертата | Вид на шаблона | Обособена позиция
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
108 | 1 |  | Диагностични водачи | Диагностични водачи 0.018-0.025-0.032-0.035-0.038/до 180cm с конструция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "М coat" | бр. | 50 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
109 | 2 |  | Диагностични водачи | Диагностични водачи 0.018-0.025-0.032-0.035-0.038/ 220-260см с конструция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "М coat" | бр. | 80 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
110 | 3 |  | Водачи за РТСА | Диагностични водачи 0.020/0.025/0.032/0.035"; от 150 до 450 см с конструция "one-piece nitinol core", полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "М coat", ПРАВИ И АНГУЛИРАНИ, както и ТВЪРДИ "стиф"тип прави и с ангулация 45◦ | бр. | 80 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
111 | 4 |  | Водачи за РТСА | Диагностични водачи 0.035/0.038"; 180 или 300 см с конструция "one-piece nitinol core", полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "М coat"; J - 1.5 mm shape, за реканализация на периферна васкулатура | бр. | 10 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
112 | 5 |  | Водачи за РТСА | Диагностични водачи PTFE(polyetrafluoroeethylene)покритие,лесно оформяне с пръсти и J-памет Ampltz Super Stiff-PTFE | бр. | 5 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
113 | 6 |  | Водачи за РТСА | Диагностични водачи 0,35/180-190 J | бр. | 600 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
114 | 7 |  | Водачи за РТСА | Диагностични водачи 0,35/170-190 J | бр. | 100 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
115 | 8 |  | Водачи за РТСА | Хибридно "extra stiff"нитинолово ядро в проксималната част със спирално PTFE покритие /155-235 см/, съединено посредством "DUO_CORE" технология с еластично нитинолово ядро дистално, позволяващо "2 jobs with one wire": преминава през лезията и подсигурява доставката на интервенционалната система /стент-балон катетър /без смяна на водач, намалени: риск, процедурно и флуороскопско време. М-хидрофилно покритие на дисталните 25 см, покрити допърнително с железни соли за по-добра рентгенова непрозрачност, дължини 180/260 см за 0,035" и 180/300 см за /0.014"/0.018"/за феморопоплитеален и подколенен сегмент/, изтънен дистално, с кривина на върха 45° | бр. | 100 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
116 | 9 |  | Водачи за РТСА | 0,014" Коронарен дилатационен водач за комплексна анатомия, DUO-CORE технология в конструкцията - силиконово покритие върху връзката между стоманена дръжка и нитинолов дистален край, дистален shape - нитинолова спирала с платинена върхова част, 40 см M-coat дистално хидрофилно покритие, Дължина на водача - 180 см, Тежест - Floppy - 1.0 g, Intermediate-3.6 g, Hypercoat - 1.0 g, Extra floppy - 0.6 g | бр. | 400 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
117 | 10 |  | Водачи за РТСА | Водач - PTCA, 0.014''; 190/300 cm; J и прав връх, дистална сърцевина - Elastinite, хидрофилно покритие Hydrocoat,наличие на спираловиден сегмент, shaping ribbon дизайн на върха; материал - durasteel, дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm; наличие на допълнителен 2mm маркер | бр. | 150 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
118 | 11 |  | Водачи за РТСА | Водач - PTCA, 0.014''; 190/300 cm; J и прав връх, дистална сърцевина - Elastinite, хидрофилно покритие Turbocoat,наличие на спираловиден сегмент PTFE покритие, shaping ribbon дизайн на върха; материал - durasteel, дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm; наличие на допълнителен 1,5mm маркер(златен) | бр. | 150 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
119 | 12 |  | Водачи за РТСА | Водач - PTCA, 0.014"; 190cm; J и прав дистална сърцевина - Elastinite, PTFE покритие, core - to -tip дизайн на върха, дължина на дисталния рентгенопозитивен сегмент 30мм, модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобрен контрол на въртене - responsease технология, вариант с дистални 1,0 см от върха без покритие за повече тактилност, Натоварване на върха в gr.: 0,8g преминаване и 1:1 въртене хидрофобно покритие Smoothglide в проксималната част наличие на жълт идентификатор на проксималният край на водача | бр. | 30 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
120 | 13 |  | Водачи за РТСА | PTCA водач, 0.014'', 180/300cm; прав връх; добра shape памет; рентгенопозитивна част - 3cm, натоварване на върха - 0.7G, дължина на пружината - 28cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шафта | бр. | 100 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
121 | 14 |  | Водачи за РТСА | PТСА водач, 0.014”/0.010”, 40 см хидрофилно SLIP-COAT покритие, рентгенопозитивна spring coil част 15 см, stainless steel сърцевина, дължина 190 см и 300 см; tip load 1.7, 3.5 и 4.5 g. | бр. | 20 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
122 | 15 |  | Водачи за РТСА | PTCA водач, 0.014''към 0.009''; 190/300cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за комплексни лезии и суб-тотални оклузии; рентгенопозитивна част - 16cm, натоварване на върха - 0.8G, дължина на пружината - 16cm; полимерен хидрофилен ръкав - 16cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шафта | бр. | 30 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
123 | 16 |  | Водачи за РТСА | PTCA водач, 0.014''; 180/300cm; прав или J-вариант; рентгенопозитивна част - 3cm, натоварване на върха - 0.8G, дължина на пружината - 12cm; полимерен хидрофилен ръкав - 20cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шафта | бр. | 30 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
124 | 17 |  | Водачи за РТСА | PTCA водач, 0.014'', 180cm; прав вариант; за хронични оклузии; рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 3.0G, дължина на пружината - 11cm; PTFE покритие на шафта | бр. | 10 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
125 | 18 |  | Водачи за РТСА | PTCA водач, 0.014'', 180cm; прав вариант; за хронични оклузии; рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 4,5G, дължина на пружината - 11cm; PTFE покритие на шафта | бр. | 10 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
126 | 19 |  | Водачи за РТСА | Водач - PTCA, 0.014''; 190/300 cm; J и прав връх, дистална сърцевина - Elastinite, хидрофилно покритие Hydrocoat,наличие на спираловиден сегмент, shaping ribbon дизайн на върха; материал - durasteel, дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm; наличие на допълнителен 2mm маркер | бр. | 80 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
127 | 20 |  | Водачи за РТСА | Водач - PTCA, 0.014''; 190/300 cm; прав връх с възможност за отлично задържане на формата на върха, дистална сърцевина - Nitinol ( Elastinite), core - to - tip дизайн на върха, избор със и без хидрофилно покритие на върха на водача, наличие на хидрофилно покритие Hydrocoat, наличие на хидрофобно покритие в дистална част, модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобрен контрол на въртене - responsease технология, дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30мм, наличие на инструмент за оформяне на върха. Натоварване на върха в gr.: 0,6g | бр. | 40 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
128 | 21 |  | Водачи за РТСА | PTCA водач, 0.014'', 180cm; прав вариант; за хронични оклузии; рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 6.0G, дължина на пружината - 11cm; PTFE покритие на шафта | бр. | 10 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
129 | 22 |  | Водачи за РТСА | PTCA водач, 0.014''към 0.009''; 180cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за проникване в силно стеснени лезии; рентгенопозитивна част - 20cm, натоварване на върха - 9.0G, дължина на пружината - 20cm; PTFE покритие на шафта | бр. | 10 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
130 | 23 |  | Водачи за РТСА | PTCA водач, 0.014''към 0.009''; 180cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за проникване в силно стеснени лезии; рентгенопозитивна част - 20cm, натоварване на върха - 9.0G, дължина на пружината - 20cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шафта | бр. | 10 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
131 | 24 |  | Водачи за РТСА | PTCA водач, 0.014''към 0.009''; 180cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за проникване в силно стеснени и калцифицирани лезии; рентгенопозитивна част - 20cm, натоварване на върха - 12.0G, дължина на пружината - 20cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шафта | бр. | 10 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
132 | 25 |  | Водачи за РТСА | PTCA водач, 0.014'''; 180cm; прав и J вариант , подходящ за проникване в силно стеснени и калцифицирани лезии; рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 3.0G, дължина на пружината - 11cm; SLIP COAT покритие на на шафта | бр. | 30 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
133 | 26 |  | Коронарни водачи | PTCA водач, 0.014'', 180cm; прав вариант; за хронични калцифицирани оклузии; рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 12 G, дължина на пружината - 11cm; PTFE покритие на шафта | бр. | 10 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
134 | 27 |  | PTA водач | Водач - PTCA, 0.014''; 190/300 cm; J и прав връх, дистална сърцевина - Elastinite, хидрофилно покритие Hydrocoat,наличие на спираловиден сегмент, shaping ribbon дизайн на върха; материал - durasteel, дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm; наличие на допълнителен 2mm маркер | бр. | 150 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
135 | 28 |  | PTA водач | Водач - PTCA, 0.014 J и прав връх, дистална сърцевина - Duraseel полимерно покритие по цялата дължина, хидрофилно покритие Hydrocoat, наличие на спираловиден сегмент, core-to-tip дизайн на върха дължина на дисталния рентгеновопозитивеноплетен сегмент - 30 мм, модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобен контрол на въртене - responsease технология, три различни степени на опора. | бр. | 150 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
136 | 29 |  | PTA водач | Материал: хром-никел в дисталното ядро; неръждаема стомана проксимално; дистално рентген-позитивни намотки от платина, конструкция: shaping ribbon, дължина на намотките: 3 сm; 4,5 сm за модел ExtraSupport, маркери: 92 и 102 сm, дължина: 190 cm /удължаване до 340 сm/, твърдост на върха: High Flexible; Flexible; Medium, Опора: standart &Extrasupport, покритие:дистални 30 сm хидрофобно; шафт - тефлон | бр. | 100 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
137 | 30 |  | Водачи за РТСА | Водач - PTCA, 0.014 J и прав връх, дистална сърцевина - Duraseel полимерно покритие по цялата дължина, хидрофилно покритие Hydrocoat, наличие на спираловиден сегмент, core-to-tip дизайн на върха дължина на дисталния рентгеновопозитивеноплетен сегмент - 30 мм, модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобен контрол на въртене - responsease технология, три различни степени на опора. | бр. | 100 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
138 | 31 |  | Водачи за РТСА | Водач - PTCA, 0.014''; 190/300 cm; прав връх с възможност за отлично задържане на формата на върха,дистална сърцевина - Nitinol ( Elastinite), core - to - tip дизайн на върха, PTFE покритие, полимерно покритие по цялата дължина, хидрофилно покритие Hydrocoat, модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобрен контрол на въртене - responsease технология, дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30мм, Натоварване на върха в gr.: 2.8g, 3.5g, | бр. | 30 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
139 | 32 |  | Водачи за РТСА | Водач - PTCA, 0.014''; 190/300 cm;прав и конусовиден връх дистална сърцевина - Durasteel интермедиерно полимерно покритие; хидрофилно покритие Turbocoat наличие на спираловиден сегмент core-to-tip дизайн на върха; дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm; модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобрен контрол на въртене - responsease технология различни степени на твърдост на върха | бр. | 100 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
140 | 33 |  | Водачи за РТСА | 0,014" Коронарен дилатационен водач за комплексна анатомия, DUO-CORE технология в конструкциата-силиконово покритие върху връзката между стоманена дръжка и нитинолов дистален край,дистален shape- нитинолова спирала с платинена върхова част, 40см M-coat дистално хидрофилно покритие, Дължина на водача - 180 см, Тежест - Floppy - 1.0g, Intermediate-3.6g, Hypercoat - 1.0g, Extra floppy - 0.6g | бр. | 400 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
141 | 34 |  | Водачи за РТСА | Водач за PTCA 195 cm 0.014”, J и прав връх, хидрофилно покритие, 3 см рентгенпозитивна намотка, различни степени на гъвкавост на върха, CTO разновидности (3,6,9,12 гр.) | бр. | 350 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
142 | 35 |  | Коронарни водачи | Диаметър-0,014" Дължина-190 см Материал на ядрото-неръждаема стомана Проксимална намотка - 21,5 см, неръждаема стомана Дистална намотка – 26мм, палдаий, рентген-позитивна Покритие проксимален шафт – PTFE Твърдост на върха - Много гъвкав (HF), Гъвкав (F), Среден (M) Ниво на опора - Стандартен и ES (Допълнителна опора) Маркери на шафта 92 см и 102 см от дисталния край Дистално покритие - 30 см хидрофилно | бр. | 150 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
143 | 36 |  | PTA водач | Хидрофилен периферен водач с нитинолова сърцевина, кинк-резистентен; 0,018'' и 0,035''; дължина 150, 180 и 260 см; вида на тялото стандартно или твърдо; без или с 45⁰ ангулация на върха | бр. | 5 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
144 | 37 |  | PTA водач | Периферен водач с нитинолова сърцевина, силиконово покритие, койл със златно покритие, с включен торкер за 0,014'' и 0,018''; Размери: 0,014'', 0,018'', 0,025'' и 0,035''; ралична дължина 80/180/260/300/400см; без или с 15⁰/45⁰ ангулация на върха; вариации на върха: Int, Flop, Std | бр. | 4 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
145 | 38 |  | PTA водач | Периферен водач •Дисталните 17 см. са оформени в постепенно заострен връх с ядро •MICROGLIDE силиконово покритие за намаляване на фрикцията • Дължини 145см,190см и 300см само с прав връх •Атравматичен връх с възможност за преформиране 0,035"/0.014"/0.018"/ | бр. | 5 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
146 | 39 |  | PTA водач | Хибридно "extra stiff"нитинолово ядро в проксималната част със спирално PTFE покритие/155-235 см/,съединено посредством "DUO_CORE" технология с еластично нитинолово ядро дистално,позволяващо"2 jobs with one wire": преминава през лезията и подсигурява доставката на интервенционалната система/стент-балон катетър/без смяна на водач, намалени риск ,процедурно и флуороскопско време.М-хидрофилно покритие на дисталните 25см, покрити допърнително със железни соли за по-добра рентгенова непрозрачност,дължини 180/260 см за 0,035" и 180/300 см за /0.014"/0.018"/ за феморопоплитеален и под-коляно сегмент/, изтънен дистално, с кривина на върха 45° | бр. | 100 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
147 | 40 |  | PTСA водач | Коронарен дилатационен водач с диаметър 0,014 “, наличен в два варианта: LS{light support) - хидрофилно покритие; дистален нитинолов сегмент; феморален и брахиален проксимален маркер; полимерен връх ,лесен за оформяне; прав и "J" тип; висока флексибилност; подобрен контрол на усукването; shape memory; диаметър на водача 0,014’’; дължини - 185/300см;MS{moderate support) - хидрофилно покритие; полимерен връх лесен за оформяне; прав и "J" тип; по-голяма опора ; висок контрол на провеждане; подобрен контрол на усукването; shape memory, диаметър на водача 0,014’’; дължини - 185/300см. Имат променен проксимален край, който позволява закрепването “AddWire ™ Extension Wire”. | бр. | 180 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
148 | 41 |  | Диагностичен водач | Водач с ултра гладко PTFE (тефлон) покритие от неръждаема стомана за достъп при диагностика и интервенционални процедури. Твърдо ядро (Fixed core) – дължина от 40,80,100,125,150,180,260 см; диаметър от 0.457; 0,635; 0,711; 0,813; 0.889; 0.965 мм; с прав връх и J тип; Тип прав гъвкав ( 3см гъвкавост) – диамеър в мм от 0.457; 0.635; ;0,711; 0,813; 0.889; 0.965; дължина от 40,80,100,125,150,180,260 см; Тип J гъвкав ( 3см гъвкавост) – диаметър в мм от 0.889; 0.635; 0.813; 0.965; дължина в см от 40, 80,100, 125, 150, 180, 260.;Подвижно ядро (Moveable core) - с прав връх и J тип; С раздвоен край (Double Ended) – диаметър в мм 0.889; дължина в см – 150; вариант Прав и Тип J; Модел Newton - диаметър в мм 0.889; дължина в см – 150; гъвкав Модел New Bentson - диаметър в мм 0.889; дължина в см – 150; гъвкав; Модел Heavy Duty Fixed Core – тефлоново покритие; в мм диаметър 0.889; дължина в см – 150; Модел Rosen Heavy Duty - диаметър в мм 0.889; дължина в см – 150; гъвкав | бр. | 400 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
Дата:
Подпис и печат:

## 3 - Доставка на катетри
2019-09-04 11:13:22.037 |  | „Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково”АД” | [5 empty] | ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
|  | 3 - Доставка на катетри | [5 empty] | Приложение № 2 |  | БУЛСТАТ/ЕИК:
Моля не пропускайте редове и не коригирайте скрита колона "А"
CPID | OPNumber | OPKOPCode | OPName |  | PackageType | OPQt | OfferPackageType | PackageCnt | CatalogNum | OPManuf
CPID | Номер | Код по КОП | Наименование | Описание | Единична мярка | Количество за 24 месеца | Предлагана опаковка | Брой опаковки | Каталожен номер | Производител
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
149 | 1 |  | Ангиографски диагностични катетри | Стандартни , ангиографски диагностични катетри 5 F /усилени/ с висцерални и церебрални криви (RIM-I-II,HINK,NEWTON,MANI,COBRA, J-CURVE) С ДЪЛЖИНИ ОТ 65 до 100см, странични дупки. | бр. | 1500
150 | 2 |  | Диагностични катетри Размер 4, 5, 6, F | Специални брахиални диагностични катетри 4,5,6 F със SUS-brade/усилени/ , хидрофилно покритие /включително специални радиални криви Tiger I, TIGER II- удобен за диагностика на двете коронарни артерии при ОМИ , ElGamal-2, AL type NTR/ | бр. | 1000
151 | 3 |  | Диагностични катетри Размер 4, 5, 6, F | Ангиографски катетър 4,5,6 F,Pigtail за вентрикулография (110,130см-прав и ангулиран 145,155),Judkins,3,0 -6,0;Amplatz AL1,AL2,AL3,AR1,AR2,AR3,MOD.,Multipurpose-MPA,MPA2,MPA3,MPBA2 | бр. | 400
152 | 4 |  | Диагностични катетри за висцерална и церабрална диагностика | М-Хидрофилни ангиографски катери за доставка на контраст, емболизационен материал, водачи и микрокатетри - 4 Fr /вътр. лумен-0.041"/ и 5 Fr /вътр. лумен-0.043"/. Единичен SUS braid за 5 Fr и двоен SUS braid за 4 Fr. Специални криви и дължини от 65 см до 150 см прави за реканализации на долни крайници, Yashiro 3D shape за по-лесен достъп на tr. celliacus, COE 2, JB 1, JB 2. | бр. | 50
153 | 5 |  | Въвеждащи катетри Тип 1 | При 5F - 0.058", 6F - 0.071", 7F - 0.081", 8F - 0.090", Full-Wall технология на метална оплетка за по-добър контрол при въртене, Вградена гладка метална оплетка, мек връх Vest -Tech Nylon технология за повишена рентгенова видимост, Позволяващ метод Kissing Balloon | бр. | 1000
154 | 6 |  | Въвеждащи катетри Тип 2 | ID 5F = 0.059”; 6F= 0.071”, 7F= 0.081” Terumo Zone технология, вътрешна /стоманени нишки /SUS braid double mesh технология/ за устойчивост при усукване,мек атравматичен връх,специални радиални профили тип Ikari, Bypas, Tiger с повишена опора за лява и дясна коронарни артерии (активни), с М-хидрофилно покритие | бр. | 80
155 | 7 |  | Въвеждащи катетри Тип 5 | Водещи катетри с ID 5F = 0.058”; 6F= 0.071”, 7F= 0.082”,8F=0.091" Zone технология, вътрешна оплетка от стоманени нишки/ технология за устойчивост при усукване/,мек атравматичен връх,специални радиални профили тип Bypas, Tiger , 100 см , 125 cm 6F MPA, с хидрофилно покритие с изключение на дисталните 7см и проксималните 25см, със и без странични дупки. | бр. | 80
156 | 8 |  | Въвеждащ катетър | Водeщ катетър с голям лумен 6F; Polyether-ester ствол с 3 сегментен дизайн; PTFE покритие; двойна циркулярна режеста структура; атравматичен връх; лазерно споен връх; защита от пречупване; подобрен контрол на усукването; - Ro-позитивен; лубрикирана вътрешна повърхност; размери навътрешния лумен: 6F = 0,070", 7F = 0,081", 8 F = 0,091” ; Разнообразие от извивки: FL 3-6; FL ST 3,5-5; FCL 3,5-4; JL 3-6; JL ST 3,5-5; Amplatz left AL0,75-3; AL ST 0,75-2 /без 6F/; Kiesz left KL3/4/5; CLS3-4,5; Q-curve Q3,5-5; Voda left VL3-5; FR 3-6/FR ST 3,5-4; FR4 90 cm; FCR 3,5-4; JR 3-6/ JR ST 3,5-4; JR4 90 cm; allRight ART 3-4,5; Amplatz right AR 1-2; Kiesz right KR3H/4H/5H; Voda Right VR1-2; Multipurpose MP1/MP2; Multipurpose 190 cm; Hockey stick; IM 85 cm; IM 90 cm; IM 100 cm; IMC 90 cm; LCB; LCB 90 cm; RCB; RCB 90 cm; | бр. | 300
157 | 9 |  | Специални катетри | Коронарен микро-водещ катетър за хронични оклузии и максимално дистални лезии , SS braid технология осигуряваща изключителна устойчивост, хидрофилен M-coat/без проксималните 60 см/ дължина 130 или 150 см см, ултра нисък дистален профил 1,8F, проксимален профил-2.6F,златен маркер на 0,7мм от върха | бр. | 30
158 | 10 |  | Специални катетри | 6 Fr, 7 Fr , 8 F съвместим - тромбаспирационен катетър за коронарни и периферни артериални съдове, дължина на заобления и атравматичен връх 6мм,дистално М-coat хидрофилно покритие-40см;1 мм Ro маркер на 4 мм от върха,10 cm дълбочинен маркер на 90 см от върха,140 см дължина,съвместим с 0,014" водач, входен профил - 0,019" , екстракционна повърхност за 6 Fr-0.95мм и 1.32мм за 7 F,Диаметър на шафтa външен: дистален-5,1F за 6Fr -5,9F за 7Fr , със премонтиран стилет при 6Ф и 7Ф за по-добра опора и проходимост, RX сегмент - 23см , | бр. | 50
159 | 11 |  | Микрокатетър | Микрокатетър, дължина 135см, съвместим с водач 0,014''; конусовиден връх 15см; покрита част 30см с диаметър 0,043''; външен/вътрешен диаметър на шафта 0,028''/0,018''; външен/вътрешен диаметър на върха 0,024''/0,016''; специална Safety система - 5см | бр. | 5
160 | 12 |  | Микрокатетър | Микрокатетър с външен диаметър 2.8Fr, метална оплетка от Tungsten, мек конусовиден връх, хидрофилно покритие, въсместим с водач 0.14" | бр. | 20
161 | 13 |  | Коронарен микро-водещ катетър | Коронарен микро-водещ катетър за хронични оклузии и максимално дистални лезии, SS braid технология осигуряваща изключителна устойчивост, хидрофилен M-coat /без проксималните 60 см/, дължина 130 или 150 см, ултра нисък дистален профил 1,8 Fr, проксимален профил - 2.6 Fr, златен маркер на 0,7мм от върха | бр. | 20
162 | 14 |  | Специални катетри | Мек, къс, скосен, термично обработен връх, Full-Wall технология на метална оплетка за по-добър контрол при въртене, два диаметъра на катетъра, съвместими с 6 и 7F въвеждащи катетри, и с водач 0.014, Скорост на аспирация 45 мл/мин за 6F и 92 мл/мин за 7F, Дължина при 6F - 140 см, при 7F - 145 см | бр. | 40
163 | 15 |  | Инфузионен катетър | Инфузионен катетър с Cragg-микроклапа; диаметър 4/5 F, дължина на катетъра 40/65/100/135cm; дължина на инфузионния участък 5/10/20cm за 4F и 5/10/20/30/40/50cm за 5F; съвместими с водач 0,035''(4F) и 0,038''(5F); рентгенопозитивни маркери в проксималната и дисталната част на инфузионния участък | бр. | 4
164 | 16 |  | Периферен катетър | Периферен катетър за добра опора при стенози и оклузии, съвместим с водач на 0.035", 0,018'' и 0,014'' с дължини 65-90-135-150 см, конусовиден връх, 3 платина-иридум маркери | бр. | 5
165 | 17 |  | Диагностични катетри | Диагностични катетри 4,5,6 F със SUS-brade/усилени/ и М-хидрофилно покритие /включително специални радиални катери Tiger I,II- удобен за диагностика на двете коронарни артерии при ОМИ ,ElGamal-2,AL type NTR/ | бр. | 200
166 | 18 |  | Въвеждащи катетри | Водещи катетри с ID 5F = 0.058”; 6F= 0.071”, 7F= 0.082”,8F=0.091" Zone технология, вътрешна оплетка от стоманени нишки/ технология за устойчивост при усукване/,мек атравматичен връх,специални радиални профили тип Bypas, Tiger , 100 см , 125 cm 6F MPA, с хидрофилно покритие с изключение на дисталните 7см и проксималните 25см, със и без странични дупки. | бр. | 80
167 | 19 |  | Катетър дезиле | 6-7-8 F водещ катетър-дезиле предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници,ренални и каротидни артерии.Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилена среда със стоманена спирала,златен маркер на 5 мм от дисталния край,уширен вътр.лумен:за 5F-1,9мм, 6F-2,2мм,7F-2.5мм,8F-2.9мм.Дължина - 65см .Профили - Straight | бр. | 30
168 | 20 |  | Катетър дезиле | 5-6-7-8 F водещ катетър-дезиле предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници,ренални и каротидни артерии.Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилена среда със стоманена спирала,златен маркер на 5 мм от дисталния край,уширен вътр.лумен:за 5F-1,9мм, 6F-2,2мм,7F-2.5мм,8F-2.9мм.Дължина - 90см .Профили - MPA,Straight | бр. | 30
169 | 21 |  | Интравенозен катетър | Канюла за инфузия без инкорпориран порт, със самоактивиращ се предпазен метален механизъм, тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил. Четири вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина на катетъра, без крилца 20G,(1,1x32мм), 60 мл/мин (PUR) | бр. | 1200
170 | 22 |  | Периферен опорен катетър | Периферен Катетър за добра опора, съвместим с 4Ф въвеждаща система и водач на 0.035", с дължини 65-90-135-150 см, двойно оплетен със стоманени нишки шафт/DBSS-technology/, 3 маркера - 1 вграден на 1мм от върха и други 2 щамповани на 40мм и 60мм от първия, профили- прав и ангулиран на 30°, 40см хидрофилно покритие-М коут.Последователно изтънен връх.Изключителна устойчивост на кинк,добра опора при преминаване на комплексни лизии.Ангулиран профил удобен за намиране на true lumen и навигиране през бифуркации. | бр. | 50
171 | 23 |  | Микрокатетър за периферни и екстракраниални процедури | Хиперселективен микрокатетър , с М-хидрофилно покритие върху външното полимерно покритие, SUS braid технология, дължина 110см-130 см/коаксиална опциа-водач 0.021"+RO marker 2.8F/, 150см с профил 2.0F, 2,4F, 2,7F,2.8F вътрешен диаметър 0,022"(0,57мм). Предназначен за доставка на контраст, емболизационен материал вкл ДМХО,водач, медикамент. | бр. | 20
172 | 24 |  | Интравенозен катетър | Периферни венозни катетри,без допълнителен порт.Катетър от полиуретан,с атравматичен профил и 4 вградени рентгенопозитивни линии.Тънкостепенна игла за бързо изпичане на кръв,с вграден хидрофобен филтър и триполкостно заточване лесна перфорация на кожата.Прозрачна камера за контрол на изтичането на кръв.Със и без крилца с дупки за укрепване на конец.Цветен код за размера.Размер G 20. | бр. | 1200
Дата:
Подпис и печат:

## 4 - Доставка на балони
2019-09-04 11:13:22.037 |  | „Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково”АД” | [5 empty] | ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
|  | 4 - Доставка на балони | [5 empty] | Приложение № 2 |  | БУЛСТАТ/ЕИК:
Моля не пропускайте редове и не коригирайте скрита колона "А"
CPID | OPNumber | OPKOPCode | OPName |  | PackageType | OPQt | OfferPackageType | PackageCnt | CatalogNum | OPManuf | CPMCode | CPDescr | OfferType | TemplateType | IsGroup
CPID | Номер | Код по КОП | Наименование | Описание | Единична мярка | Количество за 24 месеца | Предлагана опаковка | Брой опаковки | Каталожен номер | Производител | Код | Пояснение | Вид на офертата | Вид на шаблона | Обособена позиция
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
173 | 1 |  | PTCA балони | Материал на балона: Fulcrum, Dura-trac хидрофилно покритие, Дължина на катетъра - 142см, Дестален шафт дължина 21см, Проксимален щафт - 1.9F, Дистален шафт - 2.4-2.7F, скосен връх с профил - 0.0016", преминаващ профил - 0.021 при 1.5мм, Позволяващ метод - Kissing Balloon, съвместим с 6F въвеждащ катетър | бр. | 650 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
174 | 2 |  | PTCA балони | RX-OTW семикомплаент балон катетър подходящ за CTO, Hypotube технология на проксималния край, дистален шафт 2.4-2.6F, проксимален шафт 2.0F, дистална част от полиамид. хидрофилно покритие на дисталната част М Coat- 32 см, ентри-профил 0.40мм за 1.25мм диаметър,съвместим с 5F, а за "kissing balloon " техника "с 6F водещ катетър, дължини 135см,145см и 148см | бр. | 300 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
175 | 3 |  | PTCA балони | RX коронарен балон за предилатация при комплексни лезии и CTO, 'kissing balloon " техника през 6 Fr, нов тип хидрофилно покритие на балона M-coat II, нисък преминаващ профил – 0,40 mm; изключителен kink-resistance и проходимост; проксимален шафт 1.9 Fr, дистален шафт – 2,4 Fr, модифициран изход за водача за по голяма устойчивост, размери 10/15/20 мм и диаметри 1.25/1.50/2.0/2.25/2.50/2.75/3.00 мм. | бр. | 200 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
176 | 4 |  | PTCA балони | RX коронарен балон за предилатация при комплексни лезии и CTO, 'kissing balloon " техника през 6 Fr, нов тип хидрофилно покритие на балона M-coat II, нисък преминаващ профил – 0,41 mm; изключителен kink-resistance и проходимост; проксимален шафт 1.9 Fr, дистален шафт – 2,4 Fr, модифициран изход за водача за по голяма устойчивост, размери 5/10/15/20 мм и диаметри 1/1.25/1.50/2.0/2.25/2.50/2.75/3.00/3,75/4.0 | бр. | 50 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
177 | 5 |  | PTCA балони | RX семикомплаент балон катетър подходящ за CTO, Hypotube технология на проксималния край, дистален шафт 2.4-2.6 Fr, проксимален шафт 2.0 Fr, дистална част от полиамид. хидрофилно покритие на дисталната част, М Coat - 32 см, ентри-профил 0.40 мм за 1.25 мм диаметър, съвместим с 5 Fr, а за "kissing balloon" техника с 6 Fr водещ катетър, дължини 135 см,145 см и 148 см | бр. | 20 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
178 | 6 |  | PTCA балони | Балон -катетър за PTCA; пре-дилатация; съвместим с 0.014'' водач; с 5F водещ катетър; монорейл система или OTW; 3 - сегментен; размери - 1.2 - 5.0 преминаващ профил - 0.021''; профил на върха - 0.017'' ; полиуретан Slim Seal технология и връх тип transitionless; многослоен балон - CrossFlex, материал на балона - XCELON-S (Pebax) ; маркери - Tungsten флексибилни номинално налягане - 8 bar/ATM ; RBP - 14 bar/ATM | бр. | 100 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
179 | 7 |  | PTCA балони | Балон -катетър за PTCA; пост-дилатация; съвместим с 0.014" водач; с 5F водещ катетър; 3 - сегментен; размери - 1.5-5.0 преминаващ профил - 0.027"; профил на върха - 0.018"; полиуретан Slim seal технология и връх тип transitionless; материал на балона - /Pebax/ маркери - Tungsten флексибилни; номинално налягане - 12 bar/ATM; RBP - 18 bar/ATM | бр. | 200 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
180 | 8 |  | PTCA балони | Non-Compliant коронарен балон за акуратно високо налягане , пре и пост-дилатация с 2 рентген непрозрачни и 2 дълбочинни маркера; иновативна Три Пластова/ЕПЕ/ технология за по-голяма твърдост на балона, H-coat хидрофилно покритие на балона-дължина -145см; Нисък входен профил – 0,43 мм,удобен за 'kissing balloon " техника през 6F водещ катетър, Проксимален шафт – 1,9F от неръждаема стоманаДистален шафт – 2,6F Номинално налягане – 12 атм, RBP – 22 атм, диаметри 2.0- 2.25-2.50-2.75-3.00-3.25-3.50-4.00-4.50-5.00 дължини 6-8-12-15-20-25-30 мм | бр. | 130 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
181 | 9 |  | PTCA балони | RX коронарен балон за пре-дилатация при комплексни лезии и CTO, 'kissing balloon " техника през 6F, нов тип хидрофилно покритие на балона M-coat II, нисък преминаващ профил – 0,40mm; изключителен kink-resistance и проходимост;проксимален шафт 1.9 F, дистален шафт – 2,4F модифициран изход за водача за по голяма устойчивост,размери 10-15-20 мм и диаметри 1.25-1.50-2.0-2.25-2.50-2.75-3.00 | бр. | 150 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
182 | 10 |  | PTCA балони | "Дизайн: Power Trac технология, Материал: Ultra Slim, Покритие: Selective Dura Trac- хидрофилно, Дължина: 142 см Номинално налягане: 8 атмосфери, Максимално издуване на балона до 14 атмосфери, Диаметър на шафта, проксимален/дистален: 2.1F/ 2.5F, Щамповани маркери от платина-иридий,Профил на встъпление на лезията: 0.016“ (0.040 см)" | бр. | 50 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
183 | 11 |  | PTCA балони | "Материал на балона: SCP (semi cristalline co-polymer), Дизайн на шафта: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission), Профил на върха: 0,017” Използваема дължина: 140 см, Диаметър на дисталния шафт: 2.6F ( 1.25, 1.5 и 2.0 mm), 2.7F ( 2.5 - 3.5 mm), 2.9F ( 4.0 mm), маркери:Iridium, набити Водещ катетър: 5F, kissing в 6F водещ катетър за размерите до 3,5 мм, Покритие на върха и на балона: хидрофилно за размери 1.25-2.0 и хидрофобно за 2.5-4.0мм, Нагъване:2(за 1.25-1.5мм) и 3(2.0-4.0мм) кратно NP: 7bar ; RBP: 14 bar, Размери: 1,25-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm/ 6-10-15-20-25-30 mm" | бр. | 350 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
184 | 12 |  | PTCA балони | Балон -катетър за PTCA; пре-дилатация; съвместим с 0.014'' водач; с 5F водещ катетър ;монорейл система или OTW; 3 - сегментен; размери - 1.2 - 5.0 преминаващ профил - 0.021''; профил на върха - 0.017'' ; полиуретан Slim Seal технология и връх тип transitionless; многослоен балон - CrossFlex, материал на балона - XCELON-S (Pebax) ; маркери - Tungsten флексибилни номинално налягане - 8 bar/ATM ; RBP - 14 bar/ATM | бр. | 100 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
185 | 13 |  | РТСА балон, излъчващ медикамент | Профил на върха: 0.017”, Дизайн на шафта: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission), Диаметър на дисталния шафт: 2.5F (2.0 - 3.5 mm), 2.6F (4.0mm), Маркери: два платина-иридий, Работна дължина: 140см Водещ катетър: 5F, ПОКРИТИЕ- Медикамент : Паклитаксел(Paclitaxel) Доза на медикамента: 3.0 µg/mm2, Матрица Паклитаксел и Бутирил-три-хексил цитрат, Покрита повърхност, Цилиндрични и конусовидни раздели на балона; надминаващи проксималния и дисталния маркер, време за излъчване на медикамента: 30 сек. | бр. | 50 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
186 | 14 |  | PTCA балони | Non-Compliant коронарен балон за високо налягане и пост-дилатация с 2 маркера; Cross tip технология, M-coat хидрофилно покритие на балона; Нисък входен профил – 0,42 мм,удобен за 'kissing balloon " техника през 6F водещ катетър, Проксимален шафт – 2,0F от неръждаема стоманаДистален шафт – 2,5F Номинално налягане – 10 атм, RBP – 20 атм, диаметри 2.25-2.50-2.75-3.00-3.25-3.50-4.00-4.50-5.00 дължини 6-10-15-20мм | бр. | 60 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
187 | 15 |  | PTA балон | OTW балон катетър подходящ за дилатация на дълги лезии до 300мм; хидрофилно покритие, нисък профил; дължина на шафта 80 - 130 см, диаметър 5-6F. За поставаяне по водач 0.035 | бр. | 5 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
188 | 16 |  | PTA балон | OTW балон катетър подходящ за дилатация на дълги лезии до 300мм; хидрофилно покритие, нисък профил; дължина на шафта 80 - 130 см, диаметър 5-6F. За поставаяне по водач 0.035 | бр. | 5 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
189 | 17 |  | PTA балон | OTW балон катетър с хидрофилно покритие и висока флексибилност за силно калцифицирани лезии до 300мм; диаметър на шафта 3.9F - 4.2F, дължина 90,130 или 180см; Поставя се с водач 0,018 | бр. | 5 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
190 | 18 |  | PTA медикамент излъчващ балон | OTW медикамент излъчващ балон катетър (паклитаксел и урея), за използване в съдове с диаметър от 4 до 7 мм в поплитеа и феморална артерия. Дължина шафта 80 и 130см, диаметър 5F, съвместим с водач 0.035 и дезиле 5-6 F | бр. | 3 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
191 | 19 |  | PTA медикамент излъчващ балон | OTW медикамент излъчващ балон катетър (паклитаксел), за използване в поплитеа и феморална артерии.Дължина на шафта 90 и 130см, диаметър 3,9F, съвместим с водач 0.018, максимално налягане 14atm; | бр. | 3 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
192 | 20 |  | PTA медикамент излъчващ балон | Медикамент излъчващ периферен балон, с Паклитаксел 3µg/мм² в матрица с Ресвератрол; с катетър ОТW; съвместим с периферен водач 0.035"; с дължина на катетъра 75 см/130см; semi-compliant; от материал HDPE, Plexar/Pebax;д с профил на входа на лезията 4.0мм: 0.04"/1.04мм, 5.0-7.0мм: 0.04"/1.18мм, 8.0мм: 0.04/1.30мм; с кросинг профил 4.0мм: 0.0650"/1.65мм, 5.0-7.0мм: 0.0709/1.80мм, 8.0мм: 0.0715"/1.82мм; с размери: 1. На шафт 75 см: диаметри 4.0-6.0мм с дължини 40мм, 60мм, 80мм, 120мм, 150мм, диаметри 7.0-8.0мм с дължини 40мм и 60мм; 2. На шафт 130 см: диаметри 4.0-6.0мм с дължини 40мм, 60мм, 80мм, 120мм, 150мм | бр. | 20 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
193 | 21 |  | PTA медикамент излъчващ балон | Медикамент излъчващ периферен балон, с Паклитаксел 3µg/мм² в матрица с Ресвератрол; кс атетър ОТW, да е съвместим с периферен водач 0.014";да е с дължина на катетъра 130см; да е semi-compliant; от материал HDPE, Plexar/Pebax; с профил на входа на лезията 0.0181"/0.46мм; с кросинг профил 1.5мм: 0.0374", 2.0мм: 0.0413", 2.5мм: 0.0413", 3.0мм: 0.0453"; с размери: диаметър 1.5мм с дължини 40мм, 80мм, 120мм, диаметри 2.0-3.0мм с дължини 40мм, 80мм, 120мм, 150мм | бр. | 20 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
194 | 22 |  | Балон монтиран стент за периферни артерии | Нископрофилен RX-стоманен стент за стентиране на периферни артерии,съвместим с 0,018" водач,дебелина на стратовете-0,180мм,, диаметри-5-6-7мм, дължини-12-18 мм.Дължини на дръжката - 90 и 150 см,М хидрофилно покритие на шафта, профил на преминаване за 5мм - 0,059", за 6мм - 0.062", за 7мм - 0.069",брой на клетките - 12 | бр. | 20 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
195 | 23 |  | PTA балони за подколенен сегмент | OTW нископрофилен балон за подколенния сегмент, съвместим с водач 0.014", с две дължини - 100см и 148 см. Размери за двете дължини: диаметри 1.25,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0. Дължини : за 1.25 и 1.5 - 20мм - двукратно сгънат балон, за 2.0-4.0 :40-80-120-150-200мм-трикратно сгънат балон.диаметър на дръжката проксимално 3.2Ф за 1.25 и 1.5, 3.6Ф за 2.0-4.0 , дистално 2.5Ф за 1.25 и 1.5мм, 3.0Ф за 2.0-4.0 мм. Дистално хидрофилно покритие за диаметри 1.25 и 1.5 мм - 880 мм, за диаметри 2.0-4.0 е 400мм. RBP - 20 атмосфери. | бр. | 20 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
196 | 24 |  | PTA балон | Балон за периферна ангиопластика съвместим с 0.014 водач, с хидрофилно покритие, Bevel на 360 градуса, semi-compliant, RBP до 14atm, материал HDPE, дължина на балона 20мм-210мм, диаметър на балона от 1.5мм до 4мм, дължина на шафта от 90 до 150см/Ко-Аксиален/, 2-4 маркера/Platinum Iridium/,PVP покритие | бр. | 5 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
197 | 25 |  | PTA балони за подколенен сегмент | OTW нископрофилен балон за подколенния сегмент, съвместим с водач 0.014", с две дължини - 100 см и 148 см. Размери за двете дължини: диаметри 1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/3,5/4.0. Дължини: за 1.25 и 1.5 - 20 мм - двукратно сгънат балон; за 2.0-4.0: 40/80/120/150/200 мм -трикратно сгънат балон; диаметър на дръжката проксимално 3.2 Fr за 1.25 и 1.5; 3,6 Fr за 2.0-4.0; дистално 2.5 Fr за 1.25 и 1.5 мм; 3.0 Fr за 2.0-4.0 мм. Дистално хидрофилно покритие за диаметри 1.25 и 1.5 мм - 880 мм, за диаметри 2.0-4.0 e 400 мм. RBP - 20 атмосфери. | бр. | 10 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
198 | 26 |  | PTA балони включително за подколенен сегмент | 150 см нископрофилен RX балон катетър подходящ за различни периферни процецедури, /без мозъчни и коронарни/, below-the-ankle, атриовенозни диализни фистули, постдилатации в периферната васкулатура, съвместим с 0,014" водач; маркери на 90 и 100 см; дължина на лумена за водача 30/40 см; дистален шафт 3.5 Fr, проксимален шафт 3.5 Fr; твърда сърцевина; минимален размер на шийта 4 Fr; М-хидрофилно покритие на дисталната част 28/38 см; двойно сгънат балон за 1.5 - 2.5 мм и тройно сгънат за 3.0 - 4.0 мм; размери: за диаметър 1.5 мм - дължина 20/40/80/120 мм; за диаметър 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 мм - дължина 40/80/120/150/200 мм | бр. | 10 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
199 | 27 |  | PTA балони | 150 см нископрофилен RX семикомплайент балон катетър подходящ за различни периферни процецедури /без мозъчни и коронарни/, съвместим с 0,018" водач, хибридна шафт технология, дистален шафт 3.8 Fr, проксимален шафт 3.4 Fr, хидрофилно покритие на дисталната част М-Coat - 45 см, ентри-профил 0.60 мм, съвместим с 6 Fr водещ катетър за 2, 3, 4, 5 мм; 7 Fr за 6 и 7 мм; 8 Fr за 8 мм диаметър, дължини 40/60/80/100/120/150 мм за диаметри от 2.0 - 6.0 и 40/60/8 0 мм за 7.0 и 8.0 | бр. | 10 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
200 | 28 |  | PTA балони | 90 см и 150 см см шафт нископрофилен RX семикомплайент балон катетър подходящ за различни периферни процецедури/без мозъчни и коронарни/, съвместим с 0,018" водач, хипотюбе шафт технология, дистален шафт 3.6F, проксимален шафт 2.4 Fr, М- хидрофилно покритие на дисталната част, диаметър 4/5/6/7 мм, дължина-20 мм | бр. | 20 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
201 | 29 |  | PTA балони | 90 и 150 см шафт, нископрофилен OTW балон катетър подходящ за различни периферни процецедури /без мозъчни и коронарни/, атриовенозни диализни фистули, постдилатации в периферната васкулатура, съвместим с 0,018" водач, маркери на 90 и 100 см, шафт 4 Fr comp: 53.9 Fr и 5 Fr comp: 4.3 Fr; М хидрофилно покритие на дисталната част 31 см; двойно сгънат балон за 2.0 - 2.5 мм и тройно сгънат за 2.5 до 6.0 мм; размери: диаметър 2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0 мм, дължина 20/40/60/80/100/120/150/200 мм; съвместим с водещ катетър 4 Fr и 5 Fr | бр. | 10 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
202 | 30 |  | PTA балони | RX/OTW нископрофилен балон катетър подходящ за различни периферни процецедури /без мозъчни и коронарни/, атриовенозни диализни фистули, постдилатации в периферната васкулатура, съвместим с 0,035" водач, с две дължини: 135 см за RX и 90 /135 см за OTW; маркери на 90 и 100 см за RX и OTW; М хидрофилно покритие; за RX - изходящ порт на 40 см, твърда скосена сърцевина; двукратно сгънат балон от 3.3 до 9.0 мм; петкратно сгънат балон от 10.00 до 12.0 мм; за RX дистален шафт 5,7 Fr; проксимален шафт 3,9 Fr; за OTW - 5 Fr comp: 5.4 Fr и 6/7 Fr comp: 5.7 Fr; за RX съвместим с 6 Fr водещ катетър за 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм и съвместим с 7 Fr водещ катетър за 9, 10, 12 мм диаметър; за OTW съвместим с 5 Fr водещ катетър за 3, 4, 5, 6, 7 мм, с 6 Fr катетър за 6, 7, 8 мм и с 7 Fr катетър за 8, 9, 10, 12 мм; размери: дължини 20/40/60/80/100/120/150/200 мм за диаметри от 3.0 - 7.0 мм; дължини 20/40/60/80 мм за диаметри от 8.0-10.0 мм и дължини 20/40 мм за диаметър 12.0 мм | бр. | 10 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
203 | 31 |  | PTA балони | 150 см нископрофилен RX семикомплайент балон катетър подходящ за различни периферни процецедури/без мозъчни и коронарни/, съвместим с 0,018" водач, хибридна шафт технология, дистален шафт 3.8F, проксимален шафт 3.4F, хидрофилно покритие на дисталната част М Coat- 45 см, ентри-профил 0.60мм ,съвместим с 6F водещ катетър за 2,3,4,5мм/ 7F, за 6,7мм/8F , за 8мм диаметър, дължини 40/60/80/100/120/150 мм за диаметри от 2.0 - 6.0 и 40/60/80мм за 7.0 и 8.0 | бр. | 20 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
204 | 32 |  | Интрааортен балон за контрапулсация 7F | Интрааортен балон катетър за контрапулсатор – 7 Fr, 25 мл / 30 мл / 35 мл, дължина на балона 180 мм / 210 мм / 243 мм; диаметър 14,1 мм; активна дължина на катетъра 651 мм; материал - найлон; високоустойчиво антитромботично полиуретаново покритие на балона; интегрирана двойнолуменна структура с подсилено закрепване между външна и вътрешна тръби, повишена твърдост на дръжката предотвратяваща температурна деформация и осигуряваща по-добра опора, придвиждане и намаляване риска от увреда на аортната стена при евентулна миграция на балона; тристепенно изтъняване на външния диаметър на катетътра откъм проксималния край; 50 сс спринцовка; one-way декомпресионна клапа; сет включващ: интродюсер с хемостатична клапа и страничен порт; артериална игла 18 G; 2 бр. дилататори за поставяне на балона с и без интродюсер; 2 бр. метални "J" водачи: 0,88 мм х 80 см и 0,50 мм х 150 см; линия за високо налягане - 2 бр; трипътно кранче; конектори за IABP конзоли. | бр. | 5 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
205 | 33 |  | PTСA балон | Балон катетър за PTCA - MR, с полу-комплиантен балон в близост до дисталния край; Съвместим с водачи <0,014’’/0,36 мм ;Дисталният участък на катетъра е двулуменен и коаксиален. Дистален шафт- 150 см; Диаметри от 1,5 – 4,00 мм; за предилатация;материал на балона – тип полиамид; лазерно заточен връх; Ro-маркери; трислоен вътрешен ствол; по-флексибилен връх; Проксималният участък на катетъра е еднолуменен, 1.8Fтип hypotube;вътрешен профил на лезията -0,017" за всички размери; дължини -9, 12, 15, 20, 25, 30 мм; диаметър на балона - 1,5 /2,00/2,25/2,50/2,75/3,00/3,25/3,50/3,75/4,00 мм; номинално налягане - 6 АТМ; За дължини 15, 20, 25 и 30 mm е приложено хидрофилно покритие от дисталния връх до входа за водача; За да се предотврати авто-адхезия на хидрофилното покритие на балона, от дисталния връх проксимално на балона върху хидрофилното покритие е приложено силиконово покритие. Моделите болони с дължина 9 и 12 mm имат само силиконово покритие от дисталния връх проксимално на балона; Моделите с размер 1,5 mm имат един рентгеноконтрастен маркер, докато всички останали модели имат два рентгеноконтрастни маркера; Съвместим с водачи ≤0,014’’/0,36 мм ; Дължина на върха 3,5мм за всички размери; Профил на дисталния шафт: за различните дължини и диаметри 2,3F- 2,7F; Профил на проксималния шафт: за различните дължини и диаметри 1,8F- 2,0F | бр. | 150 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
Дата:
Подпис и печат:

## 5 - Доставка на стентове
2019-09-04 11:13:22.037 |  | „Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково”АД” | [5 empty] | ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
|  | 5 - Доставка на стентове | [5 empty] | Приложение № 2 |  | БУЛСТАТ/ЕИК:
Моля не пропускайте редове и не коригирайте скрита колона "А"
CPID | OPNumber | OPKOPCode | OPName |  | PackageType | OPQt | OfferPackageType | PackageCnt | CatalogNum | OPManuf | CPMCode | CPDescr | OfferType | TemplateType | IsGroup
CPID | Номер | Код по КОП | Наименование | Описание | Единична мярка | Количество за 24 месеца | Предлагана опаковка | Брой опаковки | Каталожен номер | Производител | Код | Пояснение | Вид на офертата | Вид на шаблона | Обособена позиция
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
206 | 1 |  | Коронарен лекарство излъчващ стент - Сиролимус | Лекарство излъчващ коронарен стент, покрит аблуминално с градиентен резорбируем кополимер - полилактична киселина /PLLA/, биоразтрадим до 120 дни, с лекарствен агент-Сиролимус, базиран върху тип Канаме стент от CoCr 605, хомогенна геометрия тип "оpen cell", 80 µ дебелина на стратовете, ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН за бифуркационни лезии, базиран на платформа AST*Advanced Shaft Technology *, с нов гъвкав връх и вградена в сърцевината на дръжката стоманена струна за здравина, с хидрофилно покритие M-coat II и размери 9/12/15/18/21/24/28/30/33/38 мм, диаметри 2.25/2,5/2,75/3,0/3,5/4,0 мм; съвместим с 6 Fr водещ катетър при "kissing" техника, ДАПТ - 1 месец | бр. | 150 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
207 | 2 |  | Коронарен лекарство излъчващ стент - Сиролимус | Лекарство излъчващ коронарен стент ,покрит аблуминално с градиентен резорбируем кополимер-полилактична киселина/PLLA/, биоразтрадим до 120 дни, с лекарствен агент-Сиролимус , базиран в/ху Канаме стент от CoCr 605 , хомогенна геометрия тип "оpen cell", 80μ дебелина на стратовете, удобен за бифуркационни лезии, качен в/ху платформа Ryujeen shaft , RX порт на 25см от върха, с хидрофилно покритие M-coat II и размери 9-12-15-18-24-28-30-33cm , диаметри 2,5-2,75-3,0-3,5-4,0 ,съвместим с 6Ф водещ катетър при "киссинг" техника | бр. | 150 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
208 | 3 |  | Коронарен стент | Материал-кобалтова сплав.10 клетъчен строеж с големина на клетките 1,0 мм.Дебелина на стратовете 0.0036". Рентгенологична видимост - висока.FasTrac връх за висока проходимост. Дизайн: коронен тип, затворена клетка. | бр. | 50 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
209 | 4 |  | Коронарен стент | Материал: Кобалтова сплав, ултратънки и закръглени стратове, Оптимална големина на клетките за съпорт и покритие, Ro видимост-висока, Дизайн: непрекъсната синусоида | бр. | 50 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
210 | 5 |  | Коронарен стент | материал: кобалт-хром дизайн: двоен хелиокоидален съотношение метал:свободно пространство: 16/13% и 12/11% дебелина на стратовете:0,0024” преминаващ профил:0,037” дължина на шафта:140cm маркери:platinum iridium, набити покритие: PROBIO /силиконов карбид/ диаметри: 2.0-5.0 дължини: 8-10-13-15-18-20-22-26-30-35-40 | бр. | 100 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
211 | 6 |  | Медикамент излъчващи стентове | Материал: Кобалтова сплав, медикамент: Zotarolimus, Ro видимост-висока, специален връх за по-лесно пресичане, Платформа: непрекъсната синусоида | бр. | 120 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
212 | 7 |  | Периферен -Илиачен стент | Илиачен стент за периферна ангиопластика, премонтиран върху балон с "5-fold" дизайн, дължина от 12мм до 57мм, диаметър от 5мм до 10мм, RBP 12 atm, съвместим с 0.035 инча водач, изработен от неръждаема стомана , с "open lattice" дизайн, нисък профил, без или с минимално скъсяване, флексибилен шафт с рентгенпозитивни танталови маркери в двата края, дължина на катетъра от 80 до 135см, флексибилен и изтънен връх (с 28%) | бр. | 3 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
213 | 8 |  | Периферен стент | Саморазтварящ се стент за SFA изработен от нитинол, с дизайн отворена клетка "open lattice",спирално свързване на клетките, флексибилен, дебелина на страта .0088", нулево скъсяване, с рентгенпозотивни GPS танталови маркери в двата края (за дългите стентове-един допълнителен в средата), диаметър от 5мм до 8мм, дължини от 20 до 200 мм, съвместими с водач 0.035 инча, дължина на катетъра до 120см | бр. | 4 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
214 | 9 |  | Периферен стент | Саморазтварящ се стент за SFA изработен от нитинол, с дизайн отворена клетка "open lattice",спирално свързване на клетките, флексибилен, дебелина на страта .0088", нулево скъсяване, с рентгенпозотивни GPS танталови маркери в двата края (за дългите стентове-един допълнителен в средата), диаметър от 5мм до 8мм, дължини от 20 до 150 мм, съвместими с водач 0.035 инча, дължина на катетъра до 150см, за дезиле 5Fr. | бр. | 5 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
215 | 10 |  | Периферен стент | Саморазтварящ се стент изработен от нитинол, с дизайн отворена клетка "open lattice",спирално свързване на клетките, с рентгенпозотивни GPS танталови маркери в двата края, диаметър от 6 до 10мм, дължина от 20 до 80мм, 6Fr/0,018'', дължина на катетъра 135см; диаметър от 9 до 14мм, дължина от 20 до 80мм, 6Fr/0,035'', дължина на катетъра 80/120см | бр. | 3 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
216 | 11 |  | Периферен стент | Периферен саморазгъващ се ендоваскуларен стент за ангиопластика на илиачни артерии и SFA от Нитинол. С дизайн "отворена клетка"; с двойно полиран страт; с лазерно споени танталови маркери за прецизно позициониране; с рентгенопозитивни платинени маркери; Система 5F, съвместима с водач 0.018" и система 6F, съвместима с водач 0.035"; диаметър на стента 5-10мм; дължина на стента 20-200мм; дължина на шафта 80см и 120/130см; наличен и с размер на шафта 180см за трансрадиален/ трансбрахиален достъп; специална LRF (Low Radial Force) версия | бр. | 10 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
217 | 12 |  | Каротиден стент | Каротиден саморазтварящ се стент, изработен от нитинол, с дизайн отворена клетка "open lattice", спирално свързване на клетките, рентгенопозитивни GPS танталови маркери, прав или изтъняващ се дизайн, диаметър на стента от 6 до 10 mm, дължина 20-60 mm, съвместим с водач 0.014'', 6F катетър с дължина 135 cm | бр. | 3 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
218 | 13 |  | Медикамент излъчващи стентове | Премонтиран медикамент - излъчващ стент; съвместим с 0.014'' водач; размери 2.0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,25, 3,5, 4.00;дължина 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38;48 материал: кобалт-хром, мулти-линк несиметричен дизайн; медикамент Everolimus - цитостатик; дебелина на стратовете - 0.0032'; преминаващ профил - 0.041"; Свързваща връзка с 3 не-линеарни извивки; Симетричен проксимален край на ринговете; покритие - биосъвместим флуорополимер за контролирано освобождаване на медикамента; доза на лекарството: 100mg/cm2; дебелина 7.8 микрометра; CE сертификат за едномесечна DAPT (двойна антиагрегатна терапия); скъсяване при раздуване 0%; М:А съотношение 10.73% - излизане на балона извън стратовете -0.76 mm; ном.налягане 10 bar; RBP - 16/18 bar/ATM; материал на балона - многопластов XCELON-S (Pebax);профил на върха - 0,016" | бр. | 150 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
219 | 14 |  | Медикамент излъчващи стентове | Медикамент: Sirolimus материал: кобалт-хром, L-605 дизайн: двоен хелиокоидален, пасивно покритие: PROBIO /силиконов карбид/, активно покритие: BIOlute- биорезурбируем полимер, дебелина на стратовете:0,0024” доза: 50-250µg в зависимост от размера, дължина на шафта:140cm, маркери:platinum iridium, набити, диаметри: 2.25-2.5-2.75-3.0-3.5-4.0, дължини: 9-13-15-18-22-26-30 | бр. | 500 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
220 | 15 |  | Медикамент излъчващи стентове | Лекарство излъчващ коронарен стент ,покрит аблуминално с градиентен резорбируем кополимер-полилактична киселина/PLLA/, биоразтрадим до 120 дни, с лекарствен агент-Сиролимус , базиран в/ху Канаме стент от CoCr 605 , хомогенна геометрия тип "оpen cell", 80μ дебелина на стратовете, удобен за бифуркационни лезии, качен в/ху платформа Ryujeen shaft , RX порт на 25см от върха, с хидрофилно покритие M-coat II и размери 9-12-15-18-24-28-33-38cm , диаметри 2.25, 2,5 2,75-3,0-3,5-4,0 ,съвместим с 6Ф водещ катетър при "киссинг" техника, с ДАПТ за не-по малко от 30 дни | бр. | 350 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
221 | 16 |  | Медикамент излъчващи стентове | Премонтиран медикамент - излъчващ стент; съвместим с 0.014'' водач; размери 2.0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,25, 3,5, 4.00;дължина 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38;48 материал: кобалт-хром, мулти-линк несиметричен дизайн; медикамент Everolimus - цитостатик; дебелина на стратовете - 0.0032'; преминаващ профил - 0.041"; Свързваща връзка с 3 не-линеарни извивки; Симетричен проксимален край на ринговете; покритие - биосъвместим флуорополимер за контролирано освобождаване на медикамента; доза на лекарството: 100mg/cm2; дебелина 7.8 микрометра; CE сертификат за едномесечна DAPT (двойна антиагрегатна терапия); скъсяване при раздуване 0%; М:А съотношение 10.73% - излизане на балона извън стратовете -0.76 mm; ном.налягане 10 bar; RBP - 16/18 bar/ATM; материал на балона - многопластов XCELON-S (Pebax);профил на върха - 0,016" | бр. | 150 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
222 | 17 |  | Графт стентове | Премонтиран коронарен стент графт, тип сандвич - неръждаема стомана и PTFE, дебелина на стента 0.3 мм., профил на върха 0.024"; оптимално налягане 15 bar/ATM; RBP-16 bar/ATM, Hydrex покритие, диаметър - 2.8; 3.0; 3.5; 4.0; 4.8мм; дължина - 16, 19, 26мм. | бр. | 5 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
223 | 18 |  | Медикамент излъчващи стентове | Материал: Кобалтова сплав, медикамент: Zotarolimus, Ro видимост-висока, Fas Trac връх за висока проходимост, дебелина на стратовете: 0.0036", Платформа: коронен тип, затворена клетка | бр. | 80 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
224 | 19 |  | Ангиографски сетове | Осигуряващ радиален и феморален достъп, стерилен, нетъкан текстил, специално импрегниращо и абсорбиращо третиране, включващ: ангиочаршаф с два отвора 5x7 cm и два отвора 7x9 cm и странични прозрачни зони за управление - 240/330 см 1 бр., 1 бр. покривка за опер.маса 150х150 см, абсорбища част 75/150 см , тризонови адхезивни чаршафи: 50/50 - 1 бр., абсорбища подложка 56/80 - 1 бр., целулозни кърпи - 2 бр. 18x25 cm. | бр. | 2000 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
225 | 20 |  | Медикамент излъчващ стент | Материал: Кобалтова сплав, медикамент: Zotarolimus, Ro видимост-висока, специален връх за по-лесно пресичане, дебелина на стратовете: 0.0036", Платформа: коронен тип, затворена клетка | бр. | 80 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
226 | 21 |  | Периферен стент | Саморазгъващ се стент от нитинол, системата е съвместима с 6 и 7 F интродюсер. Дизайн на стента - 6 двойки нитинолови нишки, спирално оплетени, радиална здравина над 10 Нютона. Доставяща система с ергономична дръжка позволяваща работа с една ръка. Два Tungsten маркера на доставящата система. Атравматичен връх и хидрофилно покритие на системата.Дължина на стента -20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 мм. и диаметър от 4, 5 , 6, 7, 8мм. Дължина на шафта - 80,120см. CE и FDA индикации за употреба в SFA и Poplitea | бр. | 40 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
227 | 22 |  | Коронарен Лекарство излъчващ стент - Сиролимус | Лекарство излъчващ коронарен стент ,покрит аблуминално с резорбируем кополимер-полилактична киселина/PLA/, биоразтрадим до 120 дни, с лекарствен агент-Сиролимус , базиран в/ху Канаме стент от CoCr 605 , хомогенна геометрия тип "оpen cell", 80μ дебелина на стратовете, удобен за бифуркационни лезии, качен в/ху платформа Ryujeen shaft , RX порт на 25см от върха, с хидрофилно покритие M-coat II и размери 9-12-15-18-24-28 диаметри 2,5-2,75-3,0-3,5-4,0 ,съвместим с 6Ф водещ катетър при "киссинг" техника | бр. | 250 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
228 | 23 |  | Медикамент излъчващи стентове | Материал: кобалтова сплав, Платформа: на база непрекъсната синусоида, Core Wire технология с ултра тънки стратове за висока проходимост, подвижност и надлъжна сила, Медикамент: Zotarolimus, ново поколение стент, с налични размери диаметър от 2 мм до 4 мм., подходящ за пациенти с диабет и дифузни заболявания. | бр. | 80 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
229 | 24 |  | Коронарен стент | Материал - CoCr 605 от ново поколение, хомогенна геометрия тип"open cell" 80μ дебелина на стратовете, удобен за бифуркационни лезии, качен в/ху платформа Ryujeen shaft , с ново поколение хидрофилно покритие M-coat II и размери 9-12-15-18-24-28 диаметри 2,5-2,75-3,0-3,5-4,0 | бр. | 30 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
230 | 25 |  | Саморазгъващ се периферен стент за каротидни артерии | 5 Ф съвместим RX-саморазгъващ се нитинолов стент за стентиране на каротидни артерии-ново поколение, съвместим с 0,014" водач и интродюсер 5Ф. Дължина 143см, РХ сегмент - 30 см. Дистално 5.2Ф, проксимално 3.4 Ф. Дизайнът на ДВОЙНО ВПЛЕТЕНАТА НИШКА с микро мрежа,не позволява преразтягането на съдовата стена и е с най-малка известна площ и диаметър на пората - 0.381 кв.мм и 1.1176мм, гарантираща ембол протекция. При субоптимално разгъване - 50% има възможност за ретракция и репозициониране. диаметри 5-6-7-8-9-10мм, дължини на двойно оплетения сегмент -16-18 20-25-30-40мм. Притежава гъвкавостта на стент с отворен тип клетка и предимствата на стента със затворен тип клетка по отношение липса на приплъзване, плътно покритие на плаката и липса на отделени микрочастици. | бр. | 10 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
Дата:
Подпис и печат:

## 6 - Доставка на конектори
2019-09-04 11:13:22.037 |  | „Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково”АД” | [5 empty] | ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
|  | 6 - Доставка на конектори | [5 empty] | Приложение № 2 |  | БУЛСТАТ/ЕИК:
Моля не пропускайте редове и не коригирайте скрита колона "А"
CPID | OPNumber | OPKOPCode | OPName |  | PackageType | OPQt | OfferPackageType | PackageCnt | CatalogNum | OPManuf | CPMCode | CPDescr | OfferType | TemplateType | IsGroup
CPID | Номер | Код по КОП | Наименование | Описание | Единична мярка | Количество за 24 месеца | Предлагана опаковка | Брой опаковки | Каталожен номер | Производител | Код | Пояснение | Вид на офертата | Вид на шаблона | Обособена позиция
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
231 | 1 |  | Конектор | Комплекти хемостатична клапа с пружинен механизъм чрез натиск. Тя съдържа: Хемостатична клапа- пружинен механизъм чрез натиск/въртене +ротатор+интродюсер; | бр. | 200 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
232 | 2 |  | Конектор | Хемостатична клапа с механизъм чрез натиск с външен диаметър < 0.096 | бр. | 200 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
233 | 3 |  | Y конектор | Кит с инфлатор за налягане (с 10 или 20 мл. вместимост и с край от поликарбонат), хемостатична клапа с механизъм чрез натиск/въртене 0.096/2.44, ангиографска игла, торкер 0.009-0.018 инча | бр. | 100 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
234 | 4 |  | Конектор | Конектор Механизъм чрез натиск | бр. | 100 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
Дата:
Подпис и печат:

## 7 - Доставка на интрадюсери
2019-09-04 11:13:22.037 |  | „Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково”АД” | [5 empty] | ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
|  | 7 - Доставка на интрадюсери | [5 empty] | Приложение № 2 |  | БУЛСТАТ/ЕИК:
Моля не пропускайте редове и не коригирайте скрита колона "А"
CPID | OPNumber | OPKOPCode | OPName |  | PackageType | OPQt | OfferPackageType | PackageCnt | CatalogNum | OPManuf | CPMCode | CPDescr | OfferType | TemplateType | IsGroup
CPID | Номер | Код по КОП | Наименование | Описание | Единична мярка | Количество за 24 месеца | Предлагана опаковка | Брой опаковки | Каталожен номер | Производител | Код | Пояснение | Вид на офертата | Вид на шаблона | Обособена позиция
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
235 | 1 |  | Контралатерални интродюсери | 5-6-7-8 F водещ катетър-дезиле предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници,ренални и каротидни артерии.Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилена среда със стоманена спирала,златен маркер на 5 мм от дисталния край,уширен вътр.лумен:за 5F-1,9мм, 6F-2,2мм,7F-2.5мм,8F-2.9мм.Дължина - 45см.Профили - MPA,RDC,Straight,Lima,HS | бр. | 10 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
236 | 2 |  | Интродюсер за кардиостимулатор | Атравматичен; предпазен от навлезане на въздух; размери-6-12 Fr; дължина 15 см; максимален р-р на водача 0.35" | бр. | 100 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
Дата:
Подпис и печат:

## 8 - Доставка на кардиостимулато
2019-09-04 11:13:22.037 |  | „Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково”АД” | [5 empty] | ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
|  | 8 - Доставка на кардиостимулатори | [5 empty] | Приложение № 2 |  | БУЛСТАТ/ЕИК:
Моля не пропускайте редове и не коригирайте скрита колона "А"
CPID | OPNumber | OPKOPCode | OPName |  | PackageType | OPQt | OfferPackageType | PackageCnt | CatalogNum | OPManuf | CPMCode | CPDescr | OfferType | TemplateType | IsGroup
CPID | Номер | Код по КОП | Наименование | Описание | Единична мярка | Количество за 24 месеца | Предлагана опаковка | Брой опаковки | Каталожен номер | Производител | Код | Пояснение | Вид на офертата | Вид на шаблона | Обособена позиция
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
237 | 1 |  | Кардиостимулатор DDDR комплект | Двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация (акселерометьр); нощна честота; автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета; автоматична промяна на прага на сензиране с всеки сърдечен удар; измерване на прага на стимулация; възможност за автоматично програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера; 3 вида честотни и 3 вида AV хистерези, които могат да бъдат включени в общ алгоритъм за намаляване на излишно пейсиране на дясна камера; максимална сензорна честота 180 уд/ мин. с плавно повишаване и намаляване на честотата; погасяване на предсъдни аритмии със свръх стимулация или преминаване в режим 2:1 или WKB; избягване на пейсмейкър медиирана тахикардия; специална страница съдържаща всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед; живот на батерията 12,1 години + предсърден биполярен електрод; електродите са от платина/ иридий с фрактална структура; силиконова изолация и полиуретаново покритие; стероид излъчващ; с дължина 53 см.; диаметър 5,9F + камерен биполярен електрод; електродите са от платина/ иридий с фрактална структура; силиконова изолация и полиуретаново покритие; стероид излъчващ; с дължина 60 см.; диаметър 5,9F; съвместими с ЯМР | бр. | 20 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
238 | 2 |  | Кардиостимулатор DDDR | Двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация (акселерометьр); нощна честота; автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета; автоматична промяна на прага на сензиране с всеки сърдечен удар; измерване на прага на стимулация; възможност за автоматично програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера; 3 вида честотни и 3 вида AV хистерези, които могат да бъдат включени в общ алгоритъм за намаляване на излишно пейсиране на дясна камера; максимална сензорна честота 180 уд/ мин. с плавно повишаване и намаляване на честотата; погасяване на предсъдни аритмии със свръх стимулация или преминаване в режим 2:1 или WKB; избягване на Кардиостимулатор медиирана тахикардия; специална страница съдържаща всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед; живот на батерията 12,1 години; | бр. | 20 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
239 | 3 |  | Кардиостимулатор VVIR в комплект с електрод с пасивна фиксация | Еднокухинен кардиостимулатор. VVI-R пейсинг. Пейсираща система, която осигурава адаптивност при промяна в прага на стимулация. Прoграмируeмо превключване на поляризацията. ЯМР съвместим. Пейсиращата система предлага максимално адаптиране на прага на безопасност за пациента с потвърждение на вентрикуларните данни. Системата автоматично доставя 5 V резервен импулс, когато е засечено незаписване и може да бъде програмирана еднополюсно или двуполюсно. Позволява частично излагане на ЯМР /2 watts per kg/. Обем 9.7сс. Тегло 19гр. Максимален живот на батерията - 14.4 години потвърдена от 5 годишна гаранция + биполярен електрод с пасивна фиксация, Optim изолация, IS-1 съвместим, ендокардиален, биполярен, електрод.Обща характеристика на електрода:• Стероид-елуиран – количество по-малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат се освобождава бавно през върха на електрода когато е в контакт с човешки флуиди. Веществото е прдвидено да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез иницииране на локално възпаление в чуждото тяло.• Optim изолация• Fast-Pass обвивка• Пасивна фиксация Препоръчителен размер на интродюсера 7 F Прав | бр. | 50 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
240 | 4 |  | Кардиостимулатор VVIR в комплект с електрод с активна фиксация | Еднокухинен кардиостимулатор. VVI-R пейсинг. Пейсираща система, която осигурава адаптивност при промяна в прага на стимулация. Прoграмируeмо превключване на поляризацията. ЯМР съвместим. Пейсиращата система предлага максимално адаптиране на прага на безопасност за пациента с потвърждение на вентрикуларните данни. Системата автоматично доставя 5 V резервен импулс, когато е засечено незаписване и може да бъде програмирана еднополюсно или двуполюсно. Позволява частично излагане на ЯМР /2 watts per kg/. Обем 9.7сс. Тегло 19гр. Максимален живот на батерията - 14.4 години потвърдена от 5 годишна гаранция + Биполярен, стероид-енулиран, активно фиксиран, имплантируем електрод, със следните свойства: Електрически активен пръстен за обозначаване на интракардиалните сигнали, за да се улесни оптималното позициониране на водача. Активна фиксация - свойство спомагащо за изпъване на спиралата, за по-сигурно закотвяне. Хлъзгаво покритие, което улеснява преминаването му през интродюсера и вените. Изолация от химически ко- полимер, съчетаващ полиуретан и силикон. Стероид еулиране - съдържа монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода на водача, което е импрегнирано с дексаметазон натриев фосфат. Препоръчителен размер на интродюсера - 6 Fr. Външен диаметър 1.9 мм. Разстояние от върха до пръстена 10 мм. Прав електрод. Дължини- 46, 52, 58, 65, 100 см | бр. | 50 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
241 | 5 |  | Кардиостимулатор VVIR | Еднокухинен кардиостимулатор. VVI-R пейсинг. Пейсираща система, която осигурава адаптивност при промяна в прага на стимулация. Прoграмируeмо превключване на поляризацията. ЯМР съвместим. Пейсиращата система предлага максимално адаптиране на прага на безопасност за пациента с потвърждение на вентрикуларните данни. Системата автоматично доставя 5 V резервен импулс, когато е засечено незаписване и може да бъде програмирана еднополюсно или двуполюсно. Позволява частично излагане на ЯМР /2 watts per kg/. Обем 9.7сс. Тегло 19гр. Максимален живот на батерията - 14.4 години потвърдена от 5 годишна гаранция | бр. | 20 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
242 | 6 |  | Кардиостимулатор VVIR комплект | Еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация (акселерометьр); максимална честота на стимулация 200 удара в минута; нощна честота; 3 вида честотни хистерези за намаляване на дяснокамерната стимулация; автоматична настройка на прага на сензиране със всеки удар на сърцето; автоматично измерване на прага на стимулация; с възможност за препрограмиране на амплитудата на стимулация; автоматична проверка на електродите с възможност за автоматично програмиране на поляритета; специална страница съдържаща всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед;4 записа на интракардиални сигнали по 10 сек. всеки; живот на батерията над 15 години + биполярен електрод; електродите са от платина/ иридий с фрактална структура; силиконова изолация и полиуретаново покритие; стероид излъчващ; с дължина 60 см.; диаметър 5,9F; съвместими с ЯМР | бр. | 15 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
243 | 7 |  | Кардиостимулатор VVIR | Еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация (акселерометьр); максимална честота на стимулация 200 удара в минута; нощна честота; 3 вида честотни хистерези за намаляване на дяснокамерната стимулация; автоматична настройка на прага на сензиране със всеки удар на сърцето; автоматично измерване на прага на стимулация; с възможност за препрограмиране на амплитудата на стимулация; автоматична проверка на електродите с възможност за автоматично програмиране на поляритета; специална страница съдържаща всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед;4 записа на интракардиални сигнали по 10 сек. всеки; живот на батерията над 15 години; | бр. | 15 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
244 | 8 |  | Кардиостимулатор DDD | Дигитален двукамерен кардиостимулатор, тип DDD, Дигитален сигнален процес Подобрен вентрикуларен пейсинг Подобрен атриален пейсинг Стабилизация на вентрикуларния ритъм Атриален синхронизиран пейсинг Презентиране на спонтанен синусов ритъм АF превенционни терапии Съветник относно терапията ЕКГ с отбелязани маркери Екстензивна диагностика Цялостно изследване за 17 секунди Цялостна диагностика за 0 секунди Програмиране за 1 секунда Продължителност на живота на батерията: 9.1 години Вид батерия: литиево-йодна (2.8 V, 1.4 Аh) комплект с 2 електрода - прав и J-тип | бр. | 15 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
245 | 9 |  | Кардиостимулатор VVIR | Дигитален еднокухинен кардиостимулатор, тип VVIR. Сензор с акселометър за рате респонс, автоматична система за анализ и съвет за терапия. Програмиране на нощна честота. Flywheel функция за плавно и постепенно регулиране на сърдечния ритъм IEGM с резолюция 800Hz. Хистограма на амплитудите на P- вълните с атриален режим, хистерезис. Цялостно изследване за 17 сек. Цялостна диагностика за < 1 сек. Програмиране за < 2 сек. Продължителност на живота на батерията: 10.4 години. Вид батерия литиево йодна (2.87 V, 1.4 Ah) | бр. | 20 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
246 | 10 |  | Еднокухинни кардиостимулатори, с честотна адаптация - VVIR (SSIR), в комплект с електрод с активна/пасивна фиксация | Еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; нощна честота; възможност за ЕФИ изследвания; 3 вида честотни хистерези за намаляване на дяснокамерната стимулация; автоматично измерване на прага на стимулация 2 пъти за денонощие или през определен интервал; с възможност за препрограмиране на амплитудата на стимулация; автом. проверка на електродите с възможност за автом. програмиране на поляритета; автом. оптимизация на прага на сензиране с всеки сърдечен удар; готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на пациента; специална страница съдържаща всички необходими данни и тестове за извършване за бърз и ефективен преглед; записи на интракардиални сигнали, в комплект с електрод с активна/пасивна фиксация, съвместим с ЯМР изследване 1,5 и 3 Тесла. | бр. | 30 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
247 | 11 |  | Еднокухинни кардиостимулатори, с честотна адаптация - VVIR (SSIR) | Еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; нощна честота; възможност за ЕФИ изследвания; 3 вида честотни хистерези за намаляване на дяснокамерната стимулация; автоматично измерване на прага на стимулация 2 пъти за денонощие или през определен интервал; с възможност за препрограмиране на амплитудата на стимулация; автом. проверка на електродите с възможност за автом. програмиране на поляритета; автом. оптимизация на прага на сензиране с всеки сърдечен удар; готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на пациента; специална страница съдържаща всички необходими данни и тестове за извършване за бърз и ефективен преглед; записи на интракардиални сигнали | бр. | 20 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
248 | 12 |  | Двукухинни кардиостимулатори VDDR, в комплект с един VDD електрод | Двукухинен кардиостимулатор VDDR, рейтреспонсивен; възможност за ЕФИ изследвания; система за автом. улавяне на ритъма; автом. свойство за търсене на проводимост; пълно, автом. замерване на P/R вълновата амплитуда по време на режима. Показва интракардиалните сигнали по време на режима; алгоритъм за погасяване на пейсмейкър медиирана тахикардия; нощен режим; мониториране на електрода; автом. следене и програмиране на камерният праг на стимулация; предлага готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на пациента; алгоритъм, който поддържа регулярността на камерните интервали по време на AT/AF епизоди; показване на до 6 месеца дългосрочни тенденции с ежедневна информация за състоянието на пациента; честотни и AV хистограми, в комплект с VDD електрод. | бр. | 20 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
249 | 13 |  | Двукухинни кардиостимулатори VDDR | Двукухинен кардиостимулатор VDDR, рейтреспонсивен; възможност за ЕФИ изследвания; система за автом. улавяне на ритъма; автом. свойство за търсене на проводимост; пълно, автом. замерване на P/R вълновата амплитуда по време на режима. Показва интракардиалните сигнали по време на режима; алгоритъм за погасяване на пейсмейкър медиирана тахикардия; нощен режим; мониториране на електрода; автом. следене и програмиране на камерният праг на стимулация; предлага готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на пациента; алгоритъм, който поддържа регулярността на камерните интервали по време на AT/AF епизоди; показване на до 6 месеца дългосрочни тенденции с ежедневна информация за състоянието на пациента; честотни и AV хистограми | бр. | 5 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
250 | 14 |  | Двукухинни кардиостимулатори DDD/R, в комплект с два електрода с активна//пасивна фиксация | Двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; нощна честота; възможност за ЕФИ изследвания; авт. оптимизация на прага на сензиране с всеки сърдечен удар; възможност за авт. програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера; алгортъм за автоматично търсене на AV проводимост с цел намаляване на излишното пейсиране в дясна камерa; погасяване на предсъдни аритмии със свръх стимулация или смяна на режима; алгоритъм за избягване на предсърдни аритмии; защитно камерно пейсиране, с цел предотвратяване на инхибирана стимулация; предлага готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на пациента, в комплект с два електрода с активна/пасивна фиксация, съвместими с ЯМР изследване 1,5 и 3 Тесла. | бр. | 30 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
251 | 15 |  | Двукухинни кардиостимулатори DDD/R | Двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; нощна честота; възможност за ЕФИ изследвания; авт. оптимизация на прага на сензиране с всеки сърдечен удар; възможност за авт. програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера; алгортъм за автоматично търсене на AV проводимост с цел намаляване на излишното пейсиране в дясна камерa; погасяване на предсъдни аритмии със свръх стимулация или смяна на режима; алгоритъм за избягване на предсърдни аритмии; защитно камерно пейсиране, с цел предотвратяване на инхибирана стимулация; предлага готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на пациента | бр. | 20 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
252 | 16 |  | Двукухинни кардиостимулатори DDDR | Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг.Технология за редуциране на камерното пейсиране. Оптимизация на AV интервала в минута. Управление на предсърдния праг на стимулация. Пейсираща система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация. Алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди на пароксимални предсърдни фибрилации. Алгоритъм за автоматично превключване на режима. ЯМР съвместим. Позволява частично излагане на ЯМР /2 watts per kg/. Обем 10.4сс. Тегло 19 гр. Максимален живот на батерията 9.7 години потвърдена от 5 годишна гаранция | бр. | 30 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
253 | 17 |  | Двукухинни кардиостимулатори DDDR комплекст с електроди с пасивна фиксация | Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг.Технология за редуциране на камерното пейсиране. Оптимизация на AV интервала в минута. Управление на предсърдния праг на стимулация. Пейсираща система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация. Алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди на пароксимални предсърдни фибрилации. Алгоритъм за автоматично превключване на режима. ЯМР съвместим. Позволява частично излагане на ЯМР /2 watts per kg/. Обем 10.4сс. Тегло 19 гр. Максимален живот на батерията 9.7 години потвърдена от 5 годишна гаранция.+ биполярен електрод с пасивна фиксация, Optim изолация, IS-1 съвместим, ендокардиален, биполярен, електрод.Обща характеристика на електрода:Стероид-елуиран – количество по-малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат се освобождава бавно през върха на електрода когато е в контакт с човешки флуиди. Веществото е прдвидено да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез иницииране на локално възпаление в чуждото тяло. Optim изолация Fast-Pass обвивкаПасивна фиксация Препоръчителен размер на интродюсера 7 F Прав + биполярен електрод с пасивна фиксация, Optim изолация, IS-1 съвместим, ендокардиален, биполярен, електрод.Обща характеристика на електрода: Стероид-елуиран – количество по-малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат се освобождава бавно през върха на електрода когато е в контакт с човешки флуиди. Веществото е прдвидено да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез иницииране на локално възпаление в чуждото тяло.• Optim изолация• Fast-Pass обвивка• Пасивна фиксация- J тип | бр. | 20 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
254 | 18 |  | Двукухинни кардиостимулатори DDDR комплекст с електрод с пасивна и активна фиксация | Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг.Технология за редуциране на камерното пейсиране. Оптимизация на AV интервала в минута. Управление на предсърдния праг на стимулация. Пейсираща система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация. Алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди на пароксимални предсърдни фибрилации. Алгоритъм за автоматично превключване на режима. ЯМР съвместим. Позволява частично излагане на ЯМР /2 watts per kg/. Обем 10.4сс. Тегло 19 гр. Максимален живот на батерията 9.7 години потвърдена от 5 годишна гаранция.+ Биполярен електрод с пасивна фиксация, Optim изолация, IS-1 съвместим, ендокардиален, биполярен, електрод.Обща характеристика на електрода:• Стероид-елуиран – количество по-малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат се освобождава бавно през върха на електрода когато е в контакт с човешки флуиди. Веществото е прдвидено да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез иницииране на локално възпаление в чуждото тяло.• Optim изолация• Fast-Pass обвивка• Пасивна фиксация Препоръчителен размер на интродюсера 7 F Прав + Биполярен, стероид-енулиран, активно фиксиран, имплантируем електрод, със следните свойства: Електрически активен пръстен за обозначаване на интракардиалните сигнали, за да се улесни оптималното позициониране на водача. Активна фиксация - свойство спомагащо за изпъване на спиралата, за по-сигурно закотвяне. Хлъзгаво покритие, което улеснява преминаването му през интродюсера и вените. Изолация от химически ко- полимер, съчетаващ полиуретан и силикон. Стероид еулиране - съдържа монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода на водача, което е импрегнирано с дексаметазон натриев фосфат. Препоръчителен размер на интродюсера - 6 Fr. Външен диаметър 1.9 мм. Разстояние от върха до пръстена 10 мм. Прав електрод. Дължини- 46, 52, 58, 65, 100 см | бр. | 100 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
255 | 19 |  | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода с активна фиксация | Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг.Технология за редуциране на камерното пейсиране. Оптимизация на AV интервала в минута. Управление на предсърдния праг на стимулация. Пейсираща система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация. Алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди на пароксимални предсърдни фибрилации. Алгоритъм за автоматично превключване на режима. ЯМР съвместим. Позволява частично излагане на ЯМР /2 watts per kg/. Обем 10.4сс. Тегло 19 гр. Максимален живот на батерията 9.7 години потвърдена от 5 годишна гаранция. + Биполярен, стероид-енулиран, активно фиксиран, имплантируем електрод, със следните свойства: Електрически активен пръстен за обозначаване на интракардиалните сигнали, за да се улесни оптималното позициониране на водача. Активна фиксация - свойство спомагащо за изпъване на спиралата, за по-сигурно закотвяне. Хлъзгаво покритие, което улеснява преминаването му през интродюсера и вените. Изолация от химически ко- полимер, съчетаващ полиуретан и силикон. Стероид еулиране - съдържа монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода на водача, което е импрегнирано с дексаметазон натриев фосфат. Препоръчителен размер на интродюсера - 6 Fr. Външен диаметър 1.9 мм. Разстояние от върха до пръстена 10 мм. Прав електро, Дължини- 46, 52, 58, 65, 100 см -2 бр. | бр. | 50 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
256 | 20 |  | Двукухинни кардиостимулатори VDDR, в комплект с един VDD електрод | Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг.Технология за редуциране на камерното пейсиране. Оптимизация на AV интервала в минута. Управление на предсърдния праг на стимулация. Пейсираща система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация. Алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди на пароксимални предсърдни фибрилации. Алгоритъм за автоматично превключване на режима. ЯМР съвместим. Позволява частично излагане на ЯМР /2 watts per kg/. Обем 10.4сс. Тегло 19 гр. Максимален живот на батерията 9.7 години потвърдена от 5 годишна гаранция+Биполярен ендокардиален електрод с пасивна фиксация; Прав, изолация от силикон; Разстояние между връх вентрикулен пръстен 15мм; връх-атриален пръстен 130мм; разстояние между атриалните пръстени 11.9 мм; връх от микропорест титаниев нитрит с обвивка платина-иридий 5мм2; Размер на интродюсера 9F; Пръстен от титаниев нитрит с обвивка от платина-иридий 32мм2 | бр. | 50 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
257 | 21 |  | Двукухинни кардиостимулатори VDDR | Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг.Технология за редуциране на камерното пейсиране. Оптимизация на AV интервала в минута. Управление на предсърдния праг на стимулация. Пейсираща система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация. Алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди на пароксимални предсърдни фибрилации. Алгоритъм за автоматично превключване на режима. ЯМР съвместим. Позволява частично излагане на ЯМР /2 watts per kg/. Обем 10.4сс. Тегло 19 гр. Максимален живот на батерията 9.7 години потвърдена от 5 годишна гаранция | бр. | 20 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
258 | 22 |  | CRT-P в комплект с електроди | Пейсмейкър за бивентрикуларна сърдечна ресинхронизация. С четириполярен електрод характеризиращ се с четири пейсиращи полета и 14 пейсиращи вектора, за да осигури повече възможности и контрол за да иднтифицира проблема и да изгради кардио ресинхронизиращ отговор. С многокухинен пусков режим, автоматично настройващ ритъма алгоритъм, мултипойнт пейсинг. Рефрактерни периоди в отговор на честотата, които се настройват автоматично в съответствие с подаваната честота, генерира доклад еженевно резюме за три месеца, седмично за една година или ежедневно за една година диагностични данни. AT/AF режими могат да бъдат програмирани за да отбелязват пациентите и тяхното клинично състояние когато е програмиран AT/AF праг или се очаква епизод с по-голяма продължителност, или когато нивото в камерата е по-високо от AT/AF епизода. Автоматично регулиране на чувствителността. Хемодинамична оптимизация на AV и VV интервали. Автоматично управление спрямо промяна прага на стимулация в предсърднието и двете камери. Максимален живот на батерията – 8.2 години съпътствана с 5 годишен гаранционен срок + Четириполярен ляв сърдечен електрод с изолация от химически ко- полимер, съчетаващ полиуретан и силикон. Фиксиране чрез дисталния S - край, което осигурява по-добра стабилност когато електрода се позиционира през синус-коронарус във вената над камерата. Външен диаметър на електрода 5.1 F., Диаметър на тялото на електрода- 4.7 F, Препоръчителен размер на интродюсера 5 Fr., обвивка осигуряваща по-добра транзимост на електрода. Освобождаване на 1.0 мг. дексаметазонов натриев фосфат. Подходящ за достъп в малки съдове. Пасивно фиксиран, дължина 75, 86, 92 см + Биполярни, стероид-енулирани, активно фиксирани, имплантируеми електроди, със следните свойства: Електрически активен пръстен за обозначаване на интракардиалните сигнали, за да се улесни оптималното позициониране на водача. Активна фиксация - свойство спомагащо за изпъване на спиралата, за по-сигурно закотвяне. Хлъзгаво покритие, което улеснява преминаването му през интродюсера и вените. Изолация от химически ко-полимер, съчетаващ полиуретан и силикон. Стероид еулиране - съдържа монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода на водача, което е импрегнирано с дексаметазон натриев фосфат. Препоръчителен размер на интродюсера - 6 Fr. Външен диаметър 1.9 мм. Разстояние от върха до пръстена 10 мм. Прав /J електрод. Дължини- 46, 52, 58, 65, 100 см-2 бр. + Система за въвеждане на ляв сърдечен електрод -режещ се външен водещ катетър-външен диаметър 10,06 Fr./3,4 мм, вътрешен диаметър 8 Fr./2.67 мм, държина на катетъра 54 см+Система за въвеждане на ляв сърдечен електрод -режещ се вътрешен катетър (субселектор)-външен диаметър 7,62 Fr./2,6 мм, вътрешен диаметър 5.87 Fr./1.96 мм, държина на катетъра 65 см + Режещо устройство за интродюсерен катетър за коронарен синус | бр. | 50 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
259 | 23 |  | Еднокухинно ICD | Кардиовертер дефибрилатор за извършване на мониторинг и регулиране на сърдечната честота на пациентите и еднокамерно сензиране и пейсинг при брадикардия. АТ/AF мониторинг. ST сегмент мониторинг. Изчисляване на процент от камерни удари, които са били стимулирани. Малки размери, компактен – 73 х 40 х 14 мм. High Voltage медицинско изделие – 45 J запас енергия / 40 J доставена енергия. Епизодите се записват с 3 IEGM канали. QuickOpt автоматична хемодинамична оптимизация. Избягване на излишно пейсиране в дясна камера с функцията VIP. InvisiLink RF телеметрия. AF Suppression алгоритъм за подтискане на епизоди на предсърдни фибрилации. AutoCapture пейсираща система осигуряваща максимална адаптивност при промяна в прага на стимулация.Може да бъде използван за DDD (R) пейсинг. Има автоматичен режим за сензиране и пейсиране и полуавтоматично тестване на пейсирането за възстановяване на сърдечния ритъм. Притежава функция за информиране на пациента чрез вибрационно стимулиране при поява на специфични събития.Съвместим с електрод с конектори тип DF-1, IS-1 и тип SJ4. Максимален живот на батерията – 9.0 години. | бр. | 5 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
260 | 24 |  | Еднокухинно ICD в комплект с електрод | Кардиовертер дефибрилатор за извършване на мониторинг и регулиране на сърдечната честота на пациентите и еднокамерно сензиране и пейсинг при брадикардия. АТ/AF мониторинг. ST сегмент мониторинг. Изчисляване на процент от камерни удари, които са били стимулирани. Малки размери, компактен – 73 х 40 х 14 мм. High Voltage медицинско изделие – 45 J запас енергия / 40 J доставена енергия. Епизодите се записват с 3 IEGM канали. QuickOpt автоматична хемодинамична оптимизация. Избягване на излишно пейсиране в дясна камера с функцията VIP. InvisiLink RF телеметрия. AF Suppression алгоритъм за подтискане на епизоди на предсърдни фибрилации. AutoCapture пейсираща система осигуряваща максимална адаптивност при промяна в прага на стимулация.Може да бъде използван за DDD (R) пейсинг. Има автоматичен режим за сензиране и пейсиране и полуавтоматично тестване на пейсирането за възстановяване на сърдечния ритъм. Притежава функция за информиране на пациента чрез вибрационно стимулиране при поява на специфични събития.Съвместим с електрод с конектори тип DF-1, IS-1 и тип SJ4. Максимален живот на батерията – 9.0 години.+ Отделящ електрод с активна фиксация един или два койла. Електродът е проектиран за имплантация с дисталната част на върха в дясната камера и осигурява сензинг на честотата, пейсинг и шок терапия, чрез кардиовертер дефибрилатор. Дизайнът на върха подпомага видимостта под флуороскопия. Част от електрода е покрита с изолация Optim. Електрода е с различни конектори | бр. | 10 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
261 | 25 |  | Двукухинно ICD в комплект с електроди | Кардиовертер дефибрилатор за извършване на мониторинг и регулиране на сърдечната честота на пациентите и еднокамерно сензиране и пейсинг при брадикардия. АТ/AF мониторинг. ST сегмент мониторинг. Изчисляване на процент от камерни удари, които са били стимулирани. Малки размери, компактен – 74 х 40 х 14 мм. High Voltage медицинско изделие – 45 J запас енергия / 40 J доставена енергия. Епизодите се записват с 3 IEGM канали. QuickOpt автоматична хемодинамична оптимизация. Избягване на излишно пейсиране в дясна камера с функцията VIP. InvisiLink RF телеметрия. AF Suppression алгоритъм за подтискане на епизоди на предсърдни фибрилации. AutoCapture пейсираща система осигуряваща максимална адаптивност при промяна в прага на стимулация.Може да бъде използван за DDD (R) пейсинг. Има автоматичен режим за сензиране и пейсиране и полуавтоматично тестване на пейсирането за възстановяване на сърдечния ритъм. Притежава функция за информиране на пациента чрез вибрационно стимулиране при поява на специфични събития.Съвместим с електрод с конектори тип DF-1, IS-1 и тип SJ4. Максимален живот на батерията – 9.0 години.+ Отделящ електрод с активна фиксация един или два койла. Електродът е проектиран за имплантация с дисталната част на върха в дясната камера и осигурява сензинг на честотата, пейсинг и шок терапия, чрез кардиовертер дефибрилатор. Дизайнът на върха подпомага видимостта под флуороскопия. Част от електрода е покрита с изолация Optim. Електрода е с различни конектори+Биполярен, стероид-енулиран, активно фиксиран, имплантируем електрод, със следните свойства: Електрически активен пръстен за обозначаване на интракардиалните сигнали, за да се улесни оптималното позициониране на водача. Активна фиксация - свойство спомагащо за изпъване на спиралата, за по-сигурно закотвяне. Хлъзгаво покритие, което улеснява преминаването му през интродюсера и вените. Изолация от химически ко- полимер, съчетаващ полиуретан и силикон. Стероид еулиране - съдържа монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода на водача, което е импрегнирано с дексаметазон натриев фосфат. Препоръчителен размер на интродюсера - 6 Fr. Външен диаметър 1.9 мм. Разстояние от върха до пръстена 10 мм. J - електрод, Дължини- 46, 52, 58, 65, 100 см | бр. | 20 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
262 | 26 |  | Двукухинно ICD | Кардиовертер дефибрилатор за извършване на мониторинг и регулиране на сърдечната честота на пациентите и еднокамерно сензиране и пейсинг при брадикардия. АТ/AF мониторинг. ST сегмент мониторинг. Изчисляване на процент от камерни удари, които са били стимулирани. Малки размери, компактен – 74 х 40 х 14 мм. High Voltage медицинско изделие – 45 J запас енергия / 40 J доставена енергия. Епизодите се записват с 3 IEGM канали. QuickOpt автоматична хемодинамична оптимизация. Избягване на излишно пейсиране в дясна камера с функцията VIP. InvisiLink RF телеметрия. AF Suppression алгоритъм за подтискане на епизоди на предсърдни фибрилации. AutoCapture пейсираща система осигуряваща максимална адаптивност при промяна в прага на стимулация.Може да бъде използван за DDD (R) пейсинг. Има автоматичен режим за сензиране и пейсиране и полуавтоматично тестване на пейсирането за възстановяване на сърдечния ритъм. Притежава функция за информиране на пациента чрез вибрационно стимулиране при поява на специфични събития.Съвместим с електрод с конектори тип DF-1, IS-1 и тип SJ4. Максимален живот на батерията – 9.0 години | бр. | 5 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
263 | 27 |  | CRTD в комплект с електроди | Кардиовертер дефибрилагор извършващ мониторинг и регулиращ сърдечната честота. Използва се за лечение на камерна тахиритмия и двукеухинен пейсинг при брадикардия с камерна ресинхронизираща терапия на лява и дясна камера. Мониторинг на процента удари който са стимулирани бивентрикулярни Притежава QuickOpt автоматична хемодинамична оптимизация, AF Suppression алгоритъм за подтискане на епизоди на предсърдни фибрилации Може да бъде използван за DDD (R) пейсинг при брадикардия. AT/AF мониторинг + Отделящ електрод с активна фиксация един или два койла. Електродът е проектиран за имплантация с дисталната част на върха в дясната камера и осигурява сензинг на честотата, пейсинг и шок терапия, чрез кардиовертер дефибрилатор. Дизайнът на върха подпомага видимостта под флуороскопия. Част от електрода е покрита с изолация Optim. Електрода е с различни конектори. + Четириполярен ляв сърдечен електрод с изолация от химически ко- полимер, съчетаващ полиуретан и силикон. Фиксиране чрез дисталния S - край, което осигурява по-добра стабилност когато електрода се позиционира през синус-коронарус във вената над камерата. Външен диаметър на електрода 5.1 F., Диаметър на тялото на електрода- 4.7 F, Препоръчителен размер на интродюсера 5 Fr., обвивка осигуряваща по-добра транзимост на електрода. Освобождаване на 1.0 мг. DSP (дексаметазонов натриев фосфат) бавно от върха на електрода при контакт с телесни течности. Подходящ за достъп в малки съдове. Пасивно фиксиран. Възможност за използване през субселекторен катетър., дължина 75, 86, 92 см + Биполярен, стероид-енулиран, активно фиксиран, имплантируем електрод, със следните свойства: Електрически активен пръстен за обозначаване на интракардиалните сигнали, за да се улесни оптималното позициониране на водача. Активна фиксация - свойство спомагащо за изпъване на спиралата, за по-сигурно закотвяне. Хлъзгаво покритие, което улеснява преминаването му през интродюсера и вените. Изолация от химически ко- полимер, съчетаващ полиуретан и силикон. Стероид еулиране - съдържа монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода на водача, което е импрегнирано с дексаметазон натриев фосфат. Препоръчителен размер на интродюсера - 6 Fr. Външен диаметър 1.9 мм. Разстояние от върха до пръстена 10 мм. J - електрод, Дължини- 46, 52, 58, 65, 100 см + Система за въвеждане на ляв сърдечен електрод -режещ се външен водещ катетър-външен диаметър 10,06 Fr./3,4 мм, вътрешен диаметър 8 Fr./2.67 мм, държина на катетъра 54 см+Система за въвеждане на ляв сърдечен електрод -режещ се вътрешен катетър (субселектор)-външен диаметър 7,62 Fr./2,6 мм, вътрешен диаметър 5.87 Fr./1.96 мм, държина на катетъра 65 см + Режещо устройство за интродюсерен катетър за коронарен синус | бр. | 10 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
264 | 28 |  | Loop Recorder | Използва се за мониторинг и диагностика на пациенти с ритъмни нарушения.Предимството на тази система е , че това е най - малкото устройство от този тип /12гр/. Има ръчно и автоматично активиране. Три години живот на устройството. При изследване с ЯМР времето на облъчване не трябва да надвишава 60мин | бр. | 10 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
265 | 29 |  | Интродюсери тип Peel- Away | Интродюсера се характеризира с добра транзимост, която позволява по-малко травмиране на кръвоносния съд и обелваща се обвивка. Вътрешен диаметър на канала на интродюсера от 6 F до 12 F, използваема дължина на интродюсера 14 см, максимален диаметър на водача 0.038”. | бр. | 500 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
266 | 30 |  | Електрод за временна кардиостимулация | Електрод за временна, трансвенозна стимулация .Дължина на електрода 110 cm и диаметър 5F; латексов балон с обем от един кубик и диаметър 8 mm, който улеснява пласирането в кръвоносната система; Електродите са изработени от полиуретан; междуелектродно разстояние 5 мм; върхов електрод 19 мм2; конекторите са 2 бр. 2 мм пина; | бр. | 30 | [5 empty] | Ед. мярка | 1 | 3 | 0
Дата:
Подпис и печат:

## 9 - Доставка на специфичен конс
| „Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково”АД” | [5 empty] | ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
| 9 - Доставка на специфичен консуматив | [5 empty] | Приложение № 2 |  | БУЛСТАТ/ЕИК:
Моля не пропускайте редове и не коригирайте скрита колона "А"
OPNumber | OPKOPCode | OPName |  | PackageType | OPQt | OfferPackageType | PackageCnt | CatalogNum | OPManuf
Номер | Код по КОП | Наименование | Описание | Единична мярка | Количество за 24 месеца | Предлагана опаковка | Брой опаковки | Каталожен номер | Производител
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | Коронарно резорбируемо скеле | "Система с излъчващо сиролимус резорбируемо коронарно магнезиево скеле, Материал на скелето: патентована магнезиева сплав, Маркери: два танталиеви във всеки край, Активно покритие: биорезурбируем полимер (PLLA) и сиролимус, Доза на лекарството: 1.4 μg/mm², Препоръчителен водещ катетър:6F(мин. I.D. 0.070""), Преминаващ профил:1.5 mm Дължина на шафта:140cm, Материал на балона: SCP(semi cristalline co-polymer), диаметри: 3.0 и 3.5mm, дължини: 15-20-25mm" | бр. | 30
2 |  | Ангиографска инфлаторна спринцовка с манометър | Aнгиографска инфлаторна спринцовка с манометър, до 30 атм, с вместимост 20 мл и с поликарбонатнo тяло, ергономична дръжка тип пистолет, заключващ механизъм чрез спусък, трипътен спирателен кран, Y-конектор - 0.0125", ротаторна хемостатична клапа | бр. | 100
3 |  | Ангиографска манометър спринцовка „инфлатор-дефлатор” | Инфлатор за налягане с 20 мл вместимост 30 atm спринцовка | бр. | 20
4 |  | Ангиографска манометър спринцовка „инфлатор-дефлатор” | Инфлаторна спринцовка 20 мл 30 атм | бр. | 50
5 |  | Хемостатично устройство за радиална хемостаза | Компресивно устройство за контролирана хемостаза след радиална процедура, със самозалепваща се прозрачна гривна и зелен прицелен маркер, контролирано раздуване с въздух с обем 13мл/18мл, две дължини - 21см и 26см | бр. | 500
6 |  | Система за феморална хемостаза | Феморалната система за компресия FemoStop® се състои от дъга за многократна употреба и помпа с манометър и комплект за еднократна употреба, включващ пневматичен купол, колан и спирателен кран. Феморалната система за компресия FemoStop® е предназначена за компресия на феморалната артерия или вена, след канюлиране на съд и при възстановяване с компресия на псевдоаневризма на феморалната вена с ултразвук контрол. Комплект за еднократна употреба, включващ пневматичен купол, лента и спирателен кран. Куполът за налягане се поставя върху мястото за пункция на вената в слабините. Коланът се поставя около пациента. Куполът прилага механично налягане върху мястото на пункция на вената, така че индуцира хемостаза. Пневматичния купол се надува с въздух и е прозрачен, което позволява да се наблюдава процедурата. Налягането от купола се контролира от манометъра на помпата за многократна употреба Дъгата (арката) и коланът осигуряват противоналягане на купола. | бр. | 10
7 |  | Микросфери с Доксорубицин | Иринотекан или Доксорубицин се доставят по време на транс-артериална хемо-емболизация (Trans-Arterial Chemo-Embolization-(TACE))на съдовите злокачествени хипервазкуларни/хиповаскуларни тумори.Микросферите контролират,поддържат дозата на лекарството подадено към тумора/метастазите; Хидрогел микросферите са направени от PЕG макромер , специално разработен да може да поемат и транспортират Доксорубицин/Иринотекан; перфектна калибрирация , за достигане повече цели при емболизацията и ефективност при дистална оклузия. Без материали от животински произход и напълно синтетични сфери; Компресивни и временно деформиращи се при зареждане с 25% от размера за по лесна доставка на лекарството до целта. Флакони със цветен код за директна селекция. Липса на системна интоксикация-по-висока доза на лекарството в тумора за по-дълго време; Съдържание на микросферите във флакона е 2 мл; Флакона съдържа 10 мл, 8 от които са стерилен физиологичен разтвор. Размери на микросферите 2 мл.с цветна кодировка: 100 микрона черни, 200 микрона жълти , сини 400 микрона | бр. | 5
8 |  | Периферна Eмболизационна система с хидрогел и електрическо откачване | Емболизационни системи с контролирано електрическо освобождаване за периферни съдове с изключение на мозъчните, състояща се от платинена спирала комбинирана с увеличаващ обема си хидрогел, предназначена да покрие напречно и надлъжно обем,особено при хай-флоу АВ шънтове и малформации/аневризми /, създавайки последователно ревърс бримки. Системата е мека, атравматична , може да се използва директно , без подготовка- време за репозиция до 30 минути. Емболизационния ефект се дължи на механично запушване на съдовия лумен., не разчита на тромбообразуване. Хидрогел технологията осигурява матрица за тъканна пролиферация след емболизацията и разширяване на хидрогела в посока на пространствения дефект.Системата за хидрогел спирали е 0.018" сравнима, с дъжини и диаметри както следва: за 0.018" дължини - 13-16--20-28-30-32-36-38-39-40мм и диаметър на примката -4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 мм. Приложими с контролер за електрическо освобождаване.Дължина на водача - 150 см и вътрешен лумен на катетъра от 0.53мм/0.021"/ до 0.69мм/0.027"/. | бр. | 5
9 |  |  | Периферни спирали "койлове", хеликоидален дизайн, репозициониращи се, микрофиламентна технология LatticeFX, с найлон или PGLA; рамери от 2мм до 20мм в диаметър; дължина от 4см до 50см; за микрокатетър с минимален вътрешен размер 0,0165'' (за размери от 2 до 4 мм) и 0,021'' (за размери от 5 до 20мм) | бр. | 5
10 |  | Сет за перикардиоцентеза | Дренажен сет: Сет за перикардиоцентеза с включена пункционна игла 18G, 120 mm. Съдържа: Пункционна игла 18G, 120 mm, Дренажен катетър с мандрен, Дилататор F6 с разцепващи се интродюсерни маншети, Канюла размер 0.9х70мм, Скалпел за еднократна употреба, Торбичка за секрети с обем 1500 мл, Помпено устройство, Спринцовка с луер-лок 50мл, Спринцовка с луер-лок 10мл, Диагностичен водач J3, Покривна кърпа | бр. | 50
11 |  | Система за емболна протекция | Система за Емболна протекция с филтър (улавяща част) от 3,0 до 7,0мм, с дължина на катетъра 320/190см и диаметър 0,36мм, съвместима с водачи 0,014" и 0,018" | бр. | 3
12 |  | Примка за улавяне на чужди тела | Микропримки за улавяне на чужди тела в периферни артерии тип Амплац 2.3Fr - 3Fr, с "shape memory" дизайн, нитинолов шафт 175/200см и златно покритие на примката - размери 2, 4 и 7мм, рентегенопозитивни маркери от платина/иридий, 150/175см катетър с 1.5 извивка в дисталния край | бр. | 4
13 |  | Примка за улавяне на чужди тела | Примки за улавяне на чужди тела в периферни артерии тип Амплац 4/6 Fr, с "shape memory" дизайн, нитинолов шафт 120см и златно покритие на примката - размери от 5мм до 35мм, рентегенопозитивни маркери от платина/иридий, 102см катетър с 1.5 извивка в дисталния край | бр. | 4
14 |  | Eмболизационни спирали с хидрогел и механично откачване | Емболизационна система за периферни съдове с изключение на мозъчните, състояща се от платинена спирала комбиниранс с увеличаващ обема си хидрогел, запълващ пространството по най-малкото съпротивление.Предизвиканата съдова оклузия е трайна и качествена и не разчита на образуването на тромб-формация. Придвижването им в съда се извършва с помощта на обикновен водач.Два вида системи - 0.018" и 0.035" с дъжини и диаметри както следва: за 0.018" дължини - 2-4-6-10-14 и диаметър на примката - 2-3-4-5-6-8-10. За 0.035":дължини - 4-6-10-14 и диаметър на примката -4-5-6-8-10-15. Приложими с микрокатетър с вътрешен диаметър 0.53-0.58 мм за система 0.018" и 1.04-1.19 мм за система 0.035". | бр. | 5
15 |  |  | Спринцовки за впръскване на контраст съвместими с ижектор Mark V ProVis,Съвместима с линия за контраст за ижектор Mark V ProVis,дължина 1000 см за високо налягане 1200psi | бр. | 100
16 |  | Самозалепваща еластична компресираща превръзка 3см x 2,5м | Самозалепваща еластична компресираща превръзка 3см x 2,5м | бр. | 200
17 |  | Игла за пунция на феморална артерия | Пункционна игла за феморален достъп по Селдингер съвместима с водачи до 0,035(0,089мм)18G,диаметър 1,3мм дължина 70мм | бр. | 100
18 |  |  | Интерфейсен кабел 11pin M-LF,за свързване на 1)монитор Nek Multisink и 2)еднократен трансдюсерен сет за инвазивен мониторинг на хемодинамиката | бр. | 2
19 |  |  | Еднократен трансдюсерен сет за инвазивен мониторинг на хемодинамиката с валидиран тест за акуратност на цялата система,съдържащ:канюла към администриращия сет,минимизираща образуването на въздушни мехурчета;капачка за нулиране и праймиране,намаляваща риска от контаминиране,без небходимост от нейното отстраняване;трансдюсер;кабел с предпазна капачка;две трипътни кранчета;въртящ се луер-лок конектор за пациентската линия.Обща дължина на линията 150см,линия за налягане без маркировка,скорост на потока 3мл/ч | бр. | 200
20 |  | Трансдюсер Гарбит Кит 2 | Трансдюсер Гарбит Кит 2 | бр. | 10
21 |  | Удължител 25см+трипътно кранче | Удължител 25см+трипътно кранче | бр. | 150
22 |  | Удължител 50см+трипътно кранче | Удължител 50см+трипътно кранче | бр. | 150
23 |  | Венозна канюла | Венозна канюла 20G x 1.1/4( 1.1 x 32 mm) | бр. | 1500
24 |  | Системи за ихфузионни разтвори | Универсална гравитационна интравенозна система за твърди и дефирмируеми контейнери;масивен пластмасов шип с вградени канали за течност и въздух,клапан за подаване на въздух,снабден с бактериален филтър и капаче.Двукамерна капкова камера с твърда горна част и еластична долна част.15mm филтър за твърди частици.Филтър за автоматично обезвъздушаване и филтър за автоматично спиране на достъпа на въздух при изпразване на контейнера.Дължина 180см.Без метални игли.Да не съдържа DEHP. | бр. | 1000
25 |  | Миниспайк | Аспиратор за многодозови флакони изравняващ налягането с анибактериален филтър 0,45мм и филтър за частици 5мм | бр. | 200
26 |  | Стерилни калъфи за предпазен щит | Стерилни калъфи за предпазен щит | бр. | 1200
27 |  | Стерилни калъфи образен преубразовател -за Ангиограф | Стерилни калъфи образен преубразовател -за Ангиограф | бр. | 1200
28 |  | Нестерилни найлонови калъфи | Нестерилни найлонови калъфи прозрачни размери 1м20см x 1м20см | бр. | 1200
29 |  | Ротатор | Торкер Ротатор за PTCA, луминисцентен, за водачи с диаметри до 0.022’’ | бр. | 50
Дата:
Подпис и печат: